## ANEXO 2 LICITACION PUBLICA 013
ANEXO NO 2 LICITACION PUBLICA 013 DE 2015
MEDIANTE LA CUAL SE CONTRATA LA COMPRA DE MATERIALES DE VIDRIERIA Y REACTIVOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO NECESARIOS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO “DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE OXIDACIÓN AVANZADA PCFH PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. CONVENIO 1470 - 14 GOBERNACIÓN DE NARIÑO UNIVERSIDAD DE NARIÑO” DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO
LOTE 1: MATERIALES DE VIDRIERIA Y REACTIVOS
ÍTEM | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO
|  | UNIDAD DE MEDIDA | BIEN O SERVICIO SOLICITADO | Especificaciones técnicas (materia, color, medida, otras características requeridas) | Garantia | Valor Unitario | Valor total
1 | 1 | UNIDAD | Columna capilar Carbowax Amine | Columna Capilar Rtx-5 Amine 30m x 0,53 mm ID x1 μm.
2 | 1 | PAQUETE X 50 UNIDADES | CARTUCHOS SPE C18 | SPE C18, 6 ml/500mg, 30 pk
3 | 2 | FRASCO X 500 g | Fosfato acido de potasio KH2PO4 | Reactivo Analítico, ACS
4 | 2 | FRASCO X 2,5 L | Ácido clorhídrico HCl | Reactivo Analítico, ACS 37%
5 | 1 | FRASCO X 4 L | Hexano HPLC | Grado HPLC, ACS 98,5 %
6 | 4 | FRASCO X 4 L | Metanol HPLC | Grado HPLC/RA 99,9 %
7 | 1 | FRASCO X 4 L | Acetonitrilo | Grado HPLC, 99,9 %
8 | 1 | FRASCO X 4 L | Acetato de etilo | Reactivo Analítico, ACS 99,5 %
9 | 1 | FRASCO X 100 g | Ácido maleico | 99% HPLC
10 | 1 | FRASCO X 5 g | Ácido malónico | Reactivo Analítico, 99 %
11 | 1 | FRASCO X 250 g | Ácido succínico | Reactivo Analítico, ACS 99,5 %
12 | 1 | FRASCO X 100 g | 4- aminoantipirina | Reactivo Analítico 98%
13 | 1 | FRASCO X 100 g | Ferrocianuro de potasio | Reactivo Analítico, ACS 98,5- 102 %
14 | 1 | FRASCO X 100 g | PSS (Sulfonato de poliestireno) | Peso molecular 70000 Da
15 | 1 | 100 mL solución al 25 % | PSS (Sulfontato de poliestireno) solucion 25 % | 25 % wt % en H2O, peso molecular 1000000
16 | 1 | 500 g | PSS solución 30 % | 30 % wt % en H2O, peso molecular 200000
17 | 1 | FRASCO X 10 g | Ácido Poliacrilico | Estándar analítico, peso molecular 130000
18 | 1 | FRASCO X 50 g | Ácido poligalacturonico | 95%
19 | 1 | FRASCO X 5 g | Oxido de polietileno | Peso molecular 100000 Da
20 | 4 | FRASCO X 500 g | Amberilita XAD 4 | 20-60 mesh
21 | 2 | FRASCO X 1 Kg | Amberilita XAD 8 | Supelco 21567- U
22 | 1 | UNIDAD | Columna SEC TSK gel | TSKgel G3000PWXL 30cm, 7,8mm, 7μm
23 | 2 | PAQUETE X 400 | Membranas de filtración PVDF | No estéril, blanca 13mm x 0,45μm
24 | 2 | CAJA X 200 | Membranas de filtración PVDF | 47mm x 0,45μm
25 | 1 | FRASCO X 1 Kg | Fenol | ≥ 99 %
26 | 1 | FRASCO X 25 g | p- benzoquinona | GRADO HPLC, ≥ 99,5 %
27 | 1 | FRASCO X 100 g | Catecol | ≥ 99 %
28 | 1 | FRASCO X 100 g | Hidroquinona | ≥ 99,5 %
29 | 1 | FRASCO X 100 g | Ácido acrílico | 99%
30 | 1 | FRASCO X 500 g | Ácido oxálico | ≥ 99 %
31 | 1 | FRASCO X 250 g | metavanadato de amonio | 99%
32 | 1 | FRASCO X 10 g | Acido húmico | Técnico
33 | 1 | Frasco x 500G | Agar TSC
34 | 1 | Frasco x 500G | Agar mEI
35 | 1 | Frasco x 500G | Agar TSA
36 | 1 | Frasco x 5G | Solución D-Cycloserina CAS No 68-41-7
37 | 1 | Frasco x 500G | Acetato de Sodio CAS No 127-09-3
38 | 1 | Frasco x 500G | Agar Mac Konkey N0 3.
39 | 1 | Frasco x 500G | Agar Bacteriológico
40 | 1 | Frasco x 500G | Agar LB (Luria Bertani) para microbiología
41 | 1 | Frasco x 500G | Peptona bacteriológica
42 | 1 | x 500gr | Cloruro de Magnesio Hexahidratado
43 | 1 | x 500g | Extracto de carne disecado
44 | 1 | 5gr | Nalidixic acid sodium salt powder
45 | 1 | 500gr | Sodio bicarbonato
46 | 1 | Frasco x 500G | Extracto de levadura
47 | 1 | Frasco x 500G | Triptona (Peptona de caseína DigestTriptical)
48 | 1 | 1kg | Calcio Cloruro Dihidratado
49 | 1 | 1kg | Sodio Cloruro Cristal P.A.
50 | 1 | Frasco x500g | D(+) Glucosa anhidra
51 | 1 | 1L | PBS Buffer 10X conc. pH 7,6
52 | 1 | 1 litro | Alcohol acetona
53 | 1 | 1 litro | Cristal violeta de gram
54 | 1 | 1 litro | Fucsina de gram
55 | 1 | 1 litro | Lugol de gram
56 | 1 | 1 litro | Safranina de gram
57 | 1 | Caja x 200 test | Reactivo de diagnóstico Colilert 18. | Tecnología
de sustrato definido enzimático. Para detección de
coliformes totales y E.coli
58 | 1 | Caja x 200 test | Reactivo de diagnóstico Enterolert. | Tecnología
de sustrato definido enzimático para detección de
enterococos
59 | 1 | Tubo | Escherichia coli ATCC 25922. | Pase 1 o 2
60 | 1 | Tubo | Enterococcus faecalis ATCC 29212. | Pase 1 o 2
61 | 1 | kit | p-GEM-TEasy Vector System II x 20 reacciones, incluye células competentes JM109.
62 | 1 | Tubo | Glycoblue™
63 | 1 | Kit x 50 rxns | QiAmp Viral RNA Mini Kit
64 | 1 | x 1000 unidades | DNasa I
65 | 1 | 10 mg | RNasa A
66 | 1 | Kit x 100 reacciones | RNA ultrasenseone-step RT-qPCR
67 | 2 | 250 ml | RNAaseaway. Solución para descontaminar superficies de RNA
68 | 2 | Kit x 200 rxn | TaqMan® Universal PCR Master Mix, AmpErase® UNG, 1-pack, 200 rxn / 25µL each; (5mL);
69 | 2 | 100 strips | Tiras indicadoras de pH
70 | 1 | Rollo de 3/4 | Cintra control esterilización a vapor
71 | 1 | Caja x 200 | Pipeta serológica de 10 ml
72 | 1 | Caja x 200 | Pipeta serológica de 25 ml
73 | 1 | Paquete x 500 | Crioviales color ambar 2mL
74 | 1 | Paquete x 5 | Racks para crioalmacenamiento para 81 plazas
75 | 1 | Caja x 500 | Tubo para centrífuga, fondo cónico en polipropileno, 15 ml.
76 | 1 | Caja x 5 unds | Gradilla para Tubos de 0,2 ml
77 | 1 | UNIDAD | Pipeta multicanal
78 | 2 | Caja x 5 unds | Gradillas en polipropileno para almacenamiento de 80 tubos de 1,5/2,0 ml
79 | 3 | Paquete x 1000 | Microtubo desechable pp de 0,5 ml
80 | 1 | Kit | PAQUETE DE 3 PIPETAS MONOCANAL. de 2-20μL; 20-200μL y 100-1000μL. Incluir. box x 96 unidades
81 | 3 | UNIDAD | PCR-COOLER. AZUL, con indicador de temperatura Para preparar reacciones PCR en tubos PCR de 0,2mL y 0,5mL, así como en placas PCR de 96 pocillos.
82 | 5 | Paquete x 1000 | Tubos para PCR de 0,2 ml FLAT CAP thinwalll. Estériles, libres de DNAasas, RNAsas y pirógenos
83 | 1 | 120 und x 960 tubos | Tubos PCR 0.2mL. Tiras de 8 tubos. Presentación: 120 unidades (960 tubos). Estériles, libres de DNAasas, RNAsas y pirógenos
84 | 2 | Paquete | MicroAmp® Optical 96-Well, 0.2 mLReactionPlates; (10pk).
85 | 2 | Caja x 100 test | Bolsas Quantitray- Compatibles con el sistema QuantiSealer
86 | 1 | Caja x 200 unidades | Frascos sin Tiosulfato - Aforados a 100 mL.
Desechables, Esteriles, y listos para usar,
especiales para la toma de muestras y análisis microbiológico de aguas.
87 | 1 | UNIDAD | Perlas para preservación de microorganismos
88 | 1 | Caja x 100 | Jeringa Plástica de 10 ml. Estéril, desechable, libre de pirógenos, con empate Luer Slip
89 | 1 | Caja x 80 | Jeringa Plástica de 20 ml. Estéril, desechable, libre de pirógenos, con empate Slip
90 | 1 | Paquete x 50 | Filtro Sterivex. Membrana PES, sin campana, 0.22um
91 | 10 | Caja x 25 | Filtro con carcasa. Color verde. 0.22 micras con membrana exp. 33mm, esteriles
92 | 1 | x 50 unidades | Filtro con carcasa. Color amarillo. Membrana Durapore. 0.22Micras, 33mm diámetro, Estériles
93 | 1 | x 50 unidades | Filtro de Membrana Celulosa. Estériles de Celulosa,0.22 Micras tamaño poro 47mm
94 | 1 | x 50 unidades | Filtro con carcasa. Color azul. Membrana en Esteres de Celulosa 0.22 Micras 33mm
95 | 1 | Caja x 100 unidades | Prefiltros. Tipo AP 25
96 | 1 | UNIDAD | Micropipetas de volumen variable | 0,5 a 10 microlitros
97 | 1 | UNIDAD | Micropipetas de volumen variable | 10 a 100 microlitros
98 | 1 | UNIDAD | Micropipetas de volumen variable | 100 a 1000 microlitros
99 | 10 | UNIDAD | Embudos de separación con llave de teflon | 50 mL
100 | 1 | UNIDAD | Equipo para filtración de solventes | Funel de 300 mL, reservorio de 1L, Holder de filtro en vidrio 47 mm. Glassco GLS258.202.01 o Milipore MILXX10047700 o similar
101 | 3 | UNIDAD | Balones fondo redondo NS 29/32 | 25 mL
102 | 20 | UNIDAD | Erlenmeyer | 25 mL
103 | 6 | UNIDAD | Columna de vidrio para cromatografía | 22mm x 30 cm con llave de teflon
104 | 10 | UNIDAD | Frascos de borosilicato vidrio ambar | 250 mL
105 | 4 | PAQUETE X 144 | Viales ambar de 7 mL con tapa rosca | 7 mL
106 | 30 | UNIDAD | Balones aforados Clase A | 10 mL
107 | 10 | UNIDAD | Pipetas graduadas clase A | 1 mL
108 | 22 | UNIDAD | Pipetas graduadas clase A | 5 mL
109 | 22 | UNIDAD | Pipetas graduadas clase A | 10 mL
110 | 200 | UNIDAD | Tubos tapa rosca | 16 x 150 mm 20 mL
111 | 6 | UNIDAD | Gradillas para tubos de ensayo | Gradilla Plástica PP, p/40 tubos de ensayo, hasta Ø 20 mm, Dimensiones: 265X126X75 mm,
112 | 2 | Caja x 100 | Tubos tapa rosca sin cuello en vidrio de 16 x 100 mm | Tapa rosca en PP, espesor de pared 1 mm
113 | 2 | PAQUETE x 2 | Matraz aforado de 25 ml | Boro 3.3 NS, tapón en PP
114 | 2 | PAQUETE x 2 | Matraz aforado de 100 ml | Boro 3.3 NS, tapón en PP
115 | 1 | PAQUETE x 2 | Matraz aforado de 50 ml | Boro 3.3 NS, tapón en PP
116 | 1 | PAQUETE x 2 | Matraz aforado de 250 ml | Boro 3.3 NS, tapón en PP
117 | 2 | UNIDAD | Cámaras de recuento Burker - Turk sin pinzas | IVD, Cuadrícula doble
118 | 2 | UNIDAD | Cámaras de recuento Nageotte | IVD, Cuadrícula doble
119 | 5 | UNIDAD | Varillas agitadoras | Material vidrio
120 | 10 | UNIDAD | Beakers de vidrio de 50 ml | Material vidrio
121 | 2 | UNIDAD | Beakers de vidrio de 600 ml | Material vidrio
122 | 5 | UNIDAD | Termómetro -20 a +110 | Material vidrio
123 | 10 | UNIDAD | Erlenmeyer cuello angosto de 50 ml | Material vidrio
124 | 10 | UNIDAD | Erlenmeyer cuello angosto de 100 ml | Material vidrio
125 | 20 | UNIDAD | Erlenmeyer cuello angosto de 250 ml. | Material vidrio
126 | 3 | UNIDAD | Erlenmeyer cuello angosto de 500 ml | Material vidrio
127 | 2 | UNIDAD | Probeta graduada de 100 ml | Material vidrio
128 | 2 | UNIDAD | Probeta graduada de 250 ml | Material vidrio
129 | 2 | Caja x 100 | Láminas cubreobjetos de 22 x 22. | Material vidrio
130 | 4 | Caja x 50 | Láminas portaobjetos de 3 "x 1" | Material vidrio
131 | 5 | UNIDAD | Frasco taparosca azul de 50 ml. | Material vidrio
132 | 5 | UNIDAD | Frasco taparosca azul de 100 ml | Material vidrio
133 | 12 | UNIDAD | Frasco taparosca de 250 ml | Material vidrio
134 | 12 | UNIDAD | Frasco taparosca de 500 ml | Material vidrio
135 | 10 | UNIDAD | Frasco taparosca de 1000 ml. Vidrio claro | Material vidrio
TOTAL
LOTE 2 : EQUIPOS DE LABORATORIO
6.2. ÍTEM | 6.4. DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO
| 6.4.1. CANTIDAD | *6.4.2. UNIDAD DE MEDIDA | 6.4.3 BIEN O SERVICIO SOLICITADO | 6.4.4. Especificaciones Técnicas (Material, color, medida, otras características requeridas): | *6.4.5. Garantía (Tiempo): | Valor Unitario | Valor Total con IVA
1 | 2 | Unidad | Balanza ANALÍTICA | • Repetibilidad 0,1 mg | Garantia 3 años minimo
• Linealidad 0,2ml
• Desviación de la sensibilidad entre +10 °C y +30 °C 3+ PPM/K
• Tiempo normal de estabilización 2.5 s
• Dimensiones del plato de pesaje 90mm
• Cámara de pesaje (AnxPixAl) 173x 176x240mm
• Condiciones de funcionamiento temperatura + 10…+30 °C
• Peso neto, aprox 4,8 kg
• Dimensiones ( AnxPxAl ) 230x303x330mm
• Calibración interno
• Unidades de pesaje “ Gramos, kilogramos, Quilates, Libras; Onzas, Onzas troy; tael de Hong; Tael de Taiwan, Granos; penniweights, Miligramos, Piezas por libra, Tael de china, Mommes, Quilates Austriacos; Tolas; Baht; Mesghal; Toneladas
• Interfaz RS232C 25- Pin
• Pantalla LCD retroiluminado
• Aplicaciones Pasaje, Densidad, porcentaje, recuento, pesaje de animales, conversión
• Idiomas, Ingles, Francés, Alemania, Italiano, Polaco, Ruso, Español.
• Pesaje inferior si
• Seguro antirrobo capacidad de bloqueo con doble o cadena
• Requisitos de energía primarios 100-240 v-,-10% ¦+10%50-60 Hz, 0.2ª
• Requisitos de energía secundarios 12.0…18.0 VDC ¦ 2W (typically)
• Peso bruto 7,8 Kg
• Embalaje 460x390x530 mm.
• Gastos de mantenimiento preventivo por 3 años (1 por año)
2 | 1 | Unidad | Medidor electroquímico de conductividad | • Medidor electroquimico de conductividad, pantalla lcd personalizada. | Garantia 3 años minimo
• Rango de medición (rango de visualización) 30 ℃ ~ 100 ℃ parpadea cuando se está fuera del rango
• Resolución 0.1℃
• Repetibilidad ±0.1℃±1digit
• Método de medición 2 AC método bipolar
• Rango de medición (rango de visualización) Constante de célula 100 m-1: 0.000 mS / m ~ 19,99 S / m Constante de célula 10 m-1: 0,0 mS / m ~ 1,999 S / m Constante celular 1,000 m-1: 0,00 mS / m ~ 199.9 S / m
• Resolución 0,05% de la escala completa
• Repetibilidad ± 0,5% ± 1 dígito F. S.
• Cambiar unidad APLICA
• Conversión de la temperatura del agua destilada APLICA
• Medición del pH Principio de medición Método del electrodo de vidrio Rango de medida PH 0.00 - 14.00 Rango de visualización -2.00 - 16.00
3 | 1 | UNIDAD | Horno de Convección Forzada | • Horno de convección forzada, "air performance". 60 litros, 1 estante. modelo ae 60 marca dynamica | Garantia 3 años minimo
• Cámara interna: Acero inoxidable Cuerpo externo: Acero pintado Volumen: 58 litros • Doble display: Temperatura programada y actual
• Reloj de 99h 59min • Rango de temperatura desde 10ºC hasta 250 ºC
• Alarma audible
• Puerto de entrada de cables para permitir la validación y calibración.
• Puerto RS485 para transferencia de datos. Software, cable USB, protocolo y adaptador incluido • Dimensiones cámara: 400 x 390 x 370 mm (Ancho x alto x profundo)
• Dimensiones externas: 526 x 640 x 579,5 mm (Ancho x alto x profundo) • Consumo: 1000 W • Voltaje: 110 V / 50-60 Hz • Bandejas (estándar/máx.): 2/6 • Unidades apilables hasta 120 litros • Dispositivo de seguridad clase II como se define en la norma europea NF EN61010-2010 (equivalente al DIN 3.1)
4 | 1 | UNIDAD | BALANZA ANALITICA | Propiedades del Producto | Garantia 3 años minimo
Legibilidad 0,1 mg
Capacidad 220 g
Protección contra corrientes de aire Manual
Calibrado con pesas externas
Nivelado Manual
Pantalla color táctil
Atributos Técnicos
Repetibilidad 0,1 mg
Linealidad 0,3 mg
Tiempo de estabilización típico 4 s
Tamaño del plato de pesada ⌀ 90 mm
Altura cámara de pesada 209 mm
Peso ( aprox. ) 4,5 kg
Dimensiones ( An x P) 216 x 360 x 320 mm
Tensión de red 100 - 240 V
Interfaz mini USB-RS232
Sabotaje bloqueo Supervisor protección
Aplicaciones estándar de laboratorio para pesar, densidad , porcentaje, de cheques, retención de
pico , cuenta, condiciones inestables
Unidades de pesaje g , ct , mamá , kg, lb , oz, ozt , tlh , TLS, TLT , GN , dwt , mg, partes ¦ libra , tlc, Kt , tol ,
bat , MS , N
Idiomas Chino, Inglés , francés , alemán , italiano, japonés , polaco , portugués , ruso, español.
Antirrobo dispositivo de bloqueo Kensington Lock, capacidad de bloqueo de cable o cadena
5 | 1 | Unidad | Microscopio Triocular de Luz Transmitida | • Microscopio triocular de luz transmitida con óptica corregida al infinito (ics), de alta resolución, con corrección cromática y compensación de imagen plana. iluminacion led. tecnica de contrastacion disponible en esta configuracion: campo claro (h). técnicas adaptables: campo oscuro (d) y contraste de fases (ph2) y fluorescencia led. con salida fotográfica. | Garantia 3 años minimo
• Equipo optico de alto poder resolutivo y con protección antihongos certificada. § Objetivo Plan-Achromat 4x/0.10 § Objetivo Plan-Achromat 10x/0.25 § Objetivo Plan-Achromat 40x/0.65 resortado § Objetivo Plan-Achromat 100x/1.25 resortado § 2 Oculares de campo amplio PL 10x/20 Br foc, preparados para insertar puntero indicador. Ambos oculares son apropiados para personas que llevan gafas pues tienen un anillo para compensar ametropías.
• Cámara fotográfica digital a color especializada para microscopia de Alemania modelo axiocam erc 5s incluye adaptador de video y software para análisis de imágenes
• KIT DE ACCESORIOS PARA CÁMARA ERC5S Descripción: para usar la cámara sin PC. Compuesto de: - Fuente de alimentación: Mini-USB 2.0, 5V/1A; 100...240VAC/50...60Hz con adaptadores específicos del país - cable: cable HDMI/DVI-D para conexión de televisor; 3 m - tarjeta de memoria: SDHC 4GB (incl. funda protectora) - lector grabador de tarjetas SD/MMC 6in1, USB 2.0 – control remoto
6 | 1 | Unidad | PH METRO | PH METRO | Garantia 3 años minimo
Características técnicas:
Dimensiones (Ancho x profundo x alto) 190 x 240 x 80mm Peso 1 Kg
Rango de Medición Ph -2,00pH – 19,99pH Exactitud en Ph +0,005 pH / ± 0,01 pH Resolución Ph 0,001 Rango de Medición Mv -1.999mV – 1.9999mV Exactitud 0,1 mV Resolución 0,1 mV
Rango de medición en temperatura. -5 / 120,0°C
Exactitud en temperatura. +/-0,1 K
Condiciones Ambientales -10/55°C; máx. 90% HR a 30°C
7 | 1 | Unidad | Multiparámetro de mesa + ELECTRODO |  | Garantia 3 años minimo
Características técnicas:
Dimensiones (Ancho x profundo x alto) 240 x 280 x 70mm Peso 2,5 Kg
Rango de medición de Ph -2,000 - +20,000pH Exactitud +/- 0,002 pH
Rango de medición de Mv -2.200,0 - +2200.0 mV Exactitud de Mv +/- 0,1mV
Puntos de calibración en ISE 2…9
Rango de medición de ISE 1,0 E -40 – 9,9 E 39 mg/l
Rango de medición en temperatura. -35,0 / 150,0°C
Exactitud en temperatura. +/-0,1 °C
Incluye ELECTRODO
8 | 1 | Unidad | BAÑO TERMOSTATADO DE ENFRIAMIENTO 12 L | CARACTERISTICAS TECNICAS | Garantia 3 años minimo
Rango de Temperatura -25° a 100°C
Estabilidad de Temperatura 0.05 ±K
Potencia de Calefacción 1.15kW
Potencia de Refrigeración a 20°c 0.325 kW
Presión de la Bomba Máx 0.2 bar
Caudal de la Bomba 15 L/min Volumen del Baño 9.5 – 14.5L abertura del baño 300 x 190 mm Profundidad del Baño 160 mm
Voltaje; Frecuencia 115 V; 60 Hz
9 | 1 | Unidad | BAÑO TERMOSTATADO DE ENFRIAMIENTO 7,5 L |  | Garantia 3 años minimo
CARACTERISTICAS TECNICAS
Rango de Temperatura -25° a 100°C
Estabilidad de Temperatura 0.05 ±K
Potencia de Calefacción 1.15kW
potencia de refrigeración a 20°C 0.225 kW
Presión de la bomba Máx 0.2 bar
Caudal de la Bomba 15 L/min
Volumen del Baño 5-7,5 L
Abertura del Baño 165 x 190 mm
Profundidad del Baño 160 mm
Voltaje; Frecuencia 115 V; 60 Hz
Peso 31 Kg
10 | 1 | Unidad | AGITADOR MAGNÉTICO CON CALENTAMIENTO 10 L | AGITADOR MAGNÉTICO CON CALENTAMIENTO 10 L, MODELO MS7-H550-S Características técnicas Posiciones 1 Rango de temperatura (ºC) 550 Tipo de agitación Magnético RPM 0 - 1.500 rpm Material del plato Vidrio cerámico Capaciad de agitación 10 L Voltaje requerido (V) 100-120/200-240 Frecuencia requerida (Hz) 50/60 Potencia calentamiento (W) 1000 Ancho Plato (mm) 184 Profundidad Plato (mm) 184 Potencia de salida (W) 1.5 | Garantia 3 años minimo
11 | 1 | Unidad | BOMBA VACIO | BOMBA VACIO 12 mBar, 25L/min Características técnicas Tipo Diafragma Alto (mm) 223 Ancho (mm) 172 Peso (kg) 9.6 Modelo DRYFAST 2034 Profundidad (mm) 352 Voltaje (V) 115 Frecuencia (Hz) 60 Capacidad de aspiración (m3/h) 1.25 @ 50 Hz Ultimo vacío (mbar/Torr) 12/9 Potencia Motor (W) 1/5 HP (150W) Máximo vacío (in. Hg) 29.6 | Garantia 3 años minimo
12 | 1 | Unidad | Horno de calentamiento | Horno de calentamiento T ambiente -200 °C, capacidad de 23 L, incluida bomba de vacío con resistencia química y vacío final de 7 mbar, ajuste digital de T con aproximación a +/- 1,0 °C y garantía funcional completa mínima de 2 años. INCLUYE: HORNO VACÍO 23L/ VD 23 + KIT CONEXIÓN - HORNO VACÍO VD + BOMBA VACIO 12 mBar, 25L/min. Características técnicas Tipo Diafragma Alto (mm) 223 Ancho (mm) 172 Peso (kg) 9.6 Modelo DRYFAST 2034 Profundidad (mm) 352 Voltaje (V) 115 Frecuencia (Hz) 60 Capacidad de aspiración (m3/h) 1.25 @ 50 Hz Ultimo vacío (mbar/Torr) 12/9 Potencia Motor (W) 1/5 HP (150W) Máximo vacío (in. Hg) 29.6 | Garantia 3 años minimo
13 | 1 | Unidad | Multiparametro | Especificaciones técnicas: | Garantia 3 años minimo
Measuring range/resolution/accuracy (allvalues +/-1 digit) depending onthe kind of IDS sensor pH 0.000 … 14.000 +/-0.004 pH mV +/- 1200.0 mV +/- 0.2 mV Temperature -5.0 … 105.0 °C +/- 0.2 °C Conductivity 0.00 … 2000 mS/cm +/- 0.5 % of mean value Specific resistance 0.00 Ohm cm … 100 MOhm cm +/- 0.5 % of mean value Salinity 0.0 … 70.0 (IOT) +/- 0.5 % of mean value TDS 0 … 1999 mg/l, 0 bis 199.9 g/l +/- 0.5 % of mean value DO concentration 0.00 … 20.00 mg/l +/- 0.5 % of value DO saturation 0.0 …200.0 % +/- 0.5 % of value DO partial pressure 0 … 400 hPa +/- 0.5 % of value
• Calibration pH Calibration points 1-, 2-, 3-, 4-, 5-Point Timer 1 - 999 Days Stored buffers 22 preprogrammed buffer sets Calibration memory 10 last calibrations Calibration cell constant conductivity Fixed 0.475 cm-1, 0.100 cm-1, 0.010 cm-1 Calibratable (1 point) 0.450 to 0.500 cm-1, 0.800 … 0.880 cm-1, Standard: 0.01 mol/L KCl Adjustable 0.250 … 25.000 cm-1; 0,090 … 0.110 cm-1 Temperature compensation conductivity Adjustable Automatic/manual Temperature coefficient nLF: none linear function according to EN 27 888 and ultrapure water function Linear compensation 0.000 … 10.000 %/K No compensation
• Calibration DO Calibration point 1 point in OxiCal-calibration vessel Handling Digital: IDS Sensor Yes for pH, ORP, DO and conductivity AutoRead Automatic/manual Celsius/Fahrenheit Yes CMC Yes QSC Yes User administration Yes Traceability of results Yes Display Colored graphic backlit Data storage Manually 500/automatic 10,000 data sets L o g g e r Manually/time triggered Interface USB-A and Mini USB-B Data transfer In *.csv format via USB interface to the PC.
14 | 7 | Unidad | Agitador STANDARD 20L MAGNETICO CALENTAMIENTO | Agitador 20L MAGNETICO CALENTAMIENTO | Garantia 3 años minimo
• Potencia calefactora 800 W
• Rango de temperatura del plato calefactor: 20 - 300 °C Rango de temperatura máx. de la muestra: 250 °C
• Rango de velocidad: 100 - 1.400 rpm Precisión de la regulación de velocidad: ± 2 % Plato calefactor de Silumin (aleación de aluminio) recubierto de cerámica Excelente conductividad y distribución calefactora Extremadamente resistente contra ralladuras y agentes químicos Diámetro del plato: 145 mm Con dos sensores de temperatura, uno de ellos para el circuito de seguridad Un circuito de seguridad independiente desconecta la calefacción si se sobrepasa en 50 °C la temperatura nominal del plato Ofrece la posibilidad de conectar una regulación de temperatura electrónica, por ejemplo el termómetro de contacto electrónico. Precisión de la regulación de temperatura en la muestra con sonda: ± 1 K Precisión de la regulación de temperatura de la muestra con EKT Hei-Con (opcional): ± 1 K Elemento de conexión TRIAC: sin desgaste y por lo tanto de larga duración Limitación de corriente para proteger el motor El imán agitador reforzado garantiza el funcionamiento correcto de los imanes teflonados Resultados excelentes con volúmenes de hasta 20 L (H2O).
15 | 1 | Unidad | Termorreactor | Especificaciones técnicas: Pantalla LCD para la temperatura y el tiempo, deseado y los valores reales de los tiempo de calentamiento y la temperatura se muestra continuamente. Calentador encendido / apagado de pantalla (el LED parpadea en rojo durante la fase de calentamiento y se permanente durante la fase de digestión), pone en contacto con la superficie del bloque de calefacción Agujeros 24 para pruebas de Tubosø 16 mm Selección de temperatura Temperatura de - 170 ° C ± 1,0 ° C Dentro de la variación de calor de calefacción bloque entre el diámetro interior y exterior (en relación con la temperatura) ± 1,5 ° C Temporizador 0 -180 minutos de libre elección 7 tiempo de calentamiento la temperatura de calefacción a tiempo los programas de operación más simple posible: 148 ° C (20 min o 120 min), 150 ° C (120 min), 120 ° C (30 min, 60 min o ℃ 120 min), 100 ° C (60 min), así como ocho programas de libre elección, ℃ interruptor de encendido automático, apagado al final del tiempo de calentamiento . Incluye campana de protección integrada para la determinación de DQO y el COT, así como del total de contenido de cadmio, cromo, cobre, cianuro, hierro, plomo, níquel, nitrógeno, fósforo, plata y zinc. | Garantia 3 años minimo
16 | 1 | Unidad | Tanque reactor | Tanque reactor 80 Litros inoxidable | Garantia 3 años minimo
17 | 1 | Unidad | Agitador, motor y reductor | Agitador, motor y reductor | Garantia 3 años minimo
18 | 1 | Unidad | Sistema de calentamiento y control | Sistema de calentamiento y control | Garantia 3 años minimo
19 | 1 | Unidad | Paneles de control para reactores | Paneles de control para reactores | Garantia 3 años minimo
20 | 1 | Unidad | Sistema de alimentación producto | Sistema de alimentación producto | Garantia 3 años minimo
21 | 9 | Unidad | Agitador | Velocidad variable de 300 a 500 RPM, impeller tipo hélice, soporte de moto agitador, pintura electrostática | Garantia 3 años minimo
22 | 2 | Unidad | Impeller de hoja curva | Impeller de hoja curva | Garantia 3 años minimo
23 | 1 | Unidad | Electrobomba 0.5 HP | Tipo: agua limpia Tipo: | Garantia 3 años minimo
Aplicaciones: doméstico Aplicaciones:
Usos: abastecimiento de agua, sistemas de presión, Usos: irrigación
Tipología: superficie Tipología:
Familia: periférico Familia:
Campo de prestaciones: Campo de prestaciones:
Caudal hasta 90 l/min (5,4 m3/h)
Altura manométrica hasta 100 m
Límites de empleo: Límites de empleo:
Temperatura del líquido de -10 °C hasta +60 °C
Temperatura ambiente hasta +40 °C
• Temperatura ambiente hasta +45 °C para PK 60
• Altura de aspiración manométrica hasta 8 m
• Presión máx. en el cuerpo de la bomba: – 6.5 bar para PK 60-65-70-80 – 10 bar para PK 90-100-200-300
• Funcionamiento continuo S1
24 | 1 | Unidad | Tamizadora eléctrica | TAMIZADORA ELECTRICA. Tamizadora eléctrica, para 6 tamices de 8" de diámetro. Motor: 1/4HP . El motor y todas las partes mecánicas están encerrados en una caja de metal resistente. Movimiento lateral de ida y vuelta se combina con movimientos basculantes hacia arriba y abajo causando que el material de prueba viaje en una órbita sobre la superficie de tamiz. Esto asegura un uso completo de la zona de malla del tamiz sin nivelación precisa del equipo. Equipada con un timer de 15 minutos con un botón de parada ajustable para una mejor repetibilidad y una función de "mantener" para un funcionamiento continuo. Dimensiones: 17x11x30in (432x279x762mm) LxFxA Peso embalaje: 29Kg | Garantia 3 años minimo
TMZ - TAMICES EN ACERO: Tamiz acero inoxidable, construcción en una sola pieza y transición del tejido sin ranuras, para evitar la acumulación de suciedad en los puntos de cruce. Altogrado de resistencia a la corrosión y facilidad de limpieza, gracias al acero inoxidable. Más ligeros que los tamices tradicionales, al tiempo que aumenta el espacio libre para tamizar. Máxima estabilidad cuando se utilizan en bloques de tamices.
• TAMIZ DE 8":
• TAMIZ ESTANDAR # 30
• TAMIZ ESTANDAR # 50
• TAMIZ ESTANDAR # 60
• TAMIZ ESTANDAR # 70
• TAMIZ ESTANDAR # 80
• TAMIZ ESTANDAR # 100
• TAMIZ ESTANDAR # 120
• TAMIZ ESTANDAR # 140
• TAMIZ ESTANDAR # 170
• TAMIZ ESTANDAR # 200
• TAPA PARA TAMIZ DE 8"
• FONDO PARA TAMIZ DE 8"
EL VALOR COTIZADO INCLUYE TRANSPORTE DE LA TAMIZADORA Y DE TAMICES A LA FACULTAD DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO.
Asesoría permanente y capacitación de manejo por profesional, recomendaciones de uso y cuidados, informe de protocolo de calidad, asistencia técnica permanente por departamento técnico.
25 | 1 | Unidad | Molino de cuchillas | Molino de cuchillas con motor inteligente 1 HP 100-4000 RPM capacidad 2 kg | Garantia 3 años minimo
26 | 1 | Unidad | Sella Bolsas Quanti-Tray. Modelo 2x. | Sella Bolsas Quanti-Tray 2000. Modelo 2x. Para automatizar el manejo de muestras para recuento de microorganismos indicado Requerimientos eléctricos: 115 V ; 60 hz Dimensiones: (30 x 39 x 27 cm). | Garantia 3 años minimo
27 | 1 | Unidad | Lámpara U.V. de Laboratorio | Lámpara U.V. de Laboratorio 6 watts fluorescente Longitud de onda: 365 nm Dimensiones: (9 x 7 x 27 cm). Requerimientos electricos: 110 V | Garantia 3 años minimo
28 | 1 | Unidad | Cabina de Observación Ultravioleta | Cabina de Observación Ultravioleta Con visor ergonómico incorporado. Ideal para la lectura de fluorescencia . Cabina en aluminio con visor ergonomico UV incorporado. Con cortina de acceso. Dimensiones 30 x 23 x 17 cm. Tiene el espacio para adaptar Lampara UV. | Garantia 3 años minimo
29 | 1 | Unidad | Dynabeads MPC-6 | Dynabeads MPC-6 (Magnetic particle concentrator). Gradilla magnética para 6 tubos de diámetro de 10 a 30 mm, volumen de trabajo de 5 a 15 ml | Garantia 3 años minimo
30 | 1 | Unidad | Dynabeads MPC-S | Dynabeads MPC-S ( Magnetic particle concentrator), para 6 tubos con volumen de trabajo de 20ul a 2 ml. | Garantia 3 años minimo
31 | 7 | Unidad | Sistema peristáltico | Sistema peristáltico de velocidad variable; 13 a 80 rpm, 115/230 VAC | Garantia 3 años minimo
Especificaciones Bombas de C / L son compactos (1/ 4 DIN ) y perfecto para el uso OEM de bajo flujo o aplicaciones del analizador . Estas bombas , económicos y fáciles de usar, y cuentan bombeo reversible , capacidades de control remoto, y cambios rápidos de tubos . Ideal para suministro de fluido constante en cromatografía, espectroscopia, y aplicaciones de dispensación. Altura máxima de aspiración de 5 pies (1,5 m ), altura de descarga máxima de 20 pies (6,1 m ), máxima presión de 15 psi ( 1,0 bar). Bombas autoaspirantes soportar la presión menor en la espalda . Incluye: 5 pies ( 1,5 m) de 0,89 mm de manguera LFL y una doble tensión ( 115/230 VAC ) fuente de alimentación con 6 pies ( 1,8 m) de cable de alimentación. Las bombas se envían con el montaje del cable / clavija apropiada en el país de destino. Solicite tubo capilar adicional basado en la compatibilidad química y del caudal. Especificaciones Tipo de producto: Bomba peristáltica Caudal Min: ml / min 0.017 Caudal máximo : ml / min 11,0 Potencia: 90 a 260 VAC Dimensiones: 0,25 DIN 7 en L x W x 3.75 en 3.5 en H
7 en L x W x 3.75 en 3.5 en H ( 17,8 cm x 9,5 cm x 8,9cm) Hz : 50/60 mA : 175 mA a 115 VCA Número de canales : 1 Rodillos: 4 rpm : 13-80 Control de velocidad: ± 5 % Motor reversible Sí Clasificación IP : IP22 Tipo de
control : velocidad variable
32 | 1 | Unidad | Equipo de filtración | Equipo de filtración por membrana | Garantia 3 años minimo
33 | 1 | Unidad | Baño ultrasonido | Baño ultrasonido de 3 lts con calentamiento | Garantia 3 años minimo
34 | 1 | Unidad | Filtro prensa modelo fp150/300 inoxidable | Modelo:PF150 Capacidad:30-50Litros/H Electro-Bomba: Centrifuga Potencia: 0.75KW3fases220V/50hzRPM:3300Presión:0.20–0.30MpaÁreadefiltrado:0.17m2 Diámetro placas y marcos: 15CMS Total entre placas y marcos: 10Tamañotubería:½”-3/4”de Pulga da Agujero Membranadefiltrado:0.8umTamaño:0.65AnchoX0.38Prof.X0.65AltoMTSPeso. Modelo:FiltroFT300(Aceroinoxidable)CapacidadFlujo:100-150Litros/Haprox.(Estodependedecaracterísticascomoviscosidad,concentración,densidad,ect).Bomba:CentrifugahorizontalPotencia:3KW/3Fases/220V/50HzRPM:3358Presión:0.20-0.25MpaÁreadefiltrado:0.70M2Diámetroplacasymarcos:30CMSTotalplacasymarcos:10Tamañodelatubería:¾”PulgadaAgujerofiltracióndelasplacas:0.8um(micras)Tamaño:0.70LargoX0.50Prof.X0.80AltoCMSPesoaproximado. Repuestos: con 1 juego de tela filtrante gratis y juegos adicionales incluidos. | Garantia 3 años minimo
35 | 1 | Unidad | Rotaevaporador | Rotaevaporador con display digital LCD integrado de 4,3” de los parámetros de velocidad, temperatura del baño, control de vacío y programas de destilación automática. Regulación electrónica dela temperatura del baño calefactor desde 20 °C. Regulación electrónica de velocidad desde 20 rpm. Configuración automática para los componentes y periféricos, Bomba de vacío con resistencia química elevada y tolerancia a vapores corrosivos, Voltaje de red y frecuencia: 100-115 V 50-60 Hz. Máxima capacidad de aspiración 50/60 Hz: 2,0 m3/h. Vacío final 7 mbar/torr. Vacío final (abs) con gas lastre ≤ 12 mbar/torr. Rango de temperatura ambiente (en funcionamiento) 10- 40 °C. Máxima resistencia (contrapresión) 1,1 bar. Conexión entrada Oliva DN 10 mm. Conexión salida Oliva DN 10 mm. Capacidad del motor 0,18 kW. Velocidad nominal 50/60 1500/1800 Hz min-1. Tipo de protección IP 40. | Garantia 3 años minimo
36 | 1 | Unidad | Incubadora de 50 lts | DHP-9052B Incubadora de 50 lts con control microprocesado. | Garantia 3 años minimo
37 | 1 | Unidad | BOMBA DE PRESION | BOMBA DE PRESION/VACION, DESPLAZAMIENTO DE AIRE 1.5 cfm, MAXIMO VACIO 24.0 Hg. NIVEL DE RUIDO MENOR DE 60 dBA, pRESIàN MµXIMA 20 psi. MOTOR DE 1/2 HP. DIMENSIONES (HxWxL) 7"x7"x8". 115 V, 60 Hz. | Garantia 3 años minimo
38 | 1 | Unidad | MICROCENTRIFUGA | Capacidad del rotor: 12 tubos × 1,5/2,0 mL, 2 × tiras PCR | Garantia 3 años minimo
Máx. velocidad: 14.100 × g (14.500 rpm)
Extremadamente compacta
Tiempo de aceleración y deceleración < 13 s
Indicador digital fácil de utilizar para indicaciones de tiempo y velocidad
Cámara de rotor metálica
Tecla „short-spin“ separada para un centrifugado rápido y cómodo
Un flujo de ventilación opcional reduce el calentamiento y protege las muestras termosensibles
Cierre de tapa „soft-touch“ para un bloqueo ergonómico de la tapa
Apertura de tapa automática al final del centrifugado para prevenir el calentamiento de las muestras y facilitar el acceso a las mismas
Características especiales de la MiniSpin plus Conversión automática de rpm/rcf
Tiempo extendido hasta 99 min o centrifugación continua
39 | 1 | Unidad | Baño Maria Digital | Baño Maria digital con tapa en acrílico 10 Litros | Garantia 3 años minimo
Especificaciones:
Rango de temperatura con tapa: ambiente 100º C (212 º F)
Precisión de temperatura a 37 º C +- 0.5 ºC.
La uniformidad de temperatura a 37 ºC +- 0.24 ºC
Estabilidad de temperatura a 37 ºC +- 0.5 º C
Control de temperatura PID Digital
Resolución de +- 0.1 ºC
Capacidad: 10 Lt
Dimensiones externas: 42 x 39 x 23cm
Dimensiones de la cámara: 33 x 30 x 15 cm
Requerimientos eléctricos: 120 50/60
40 | 1 | Unidad | Agitador Vortex Mixers | Características: | Garantia 3 años minimo
Control de velocidad variable de 500 a 3.000 rpm (velocidad máxima variará en función de accesorio utilizado)
Los controles táctiles con teclado y pantalla LED de velocidad y el tiempo El control por microprocesador mantiene la velocidad constante establecido por la mezcla
Temporizador de cuenta adelante muestra durante el funcionamiento continuo durante la cuenta regresiva de tiempo de ejecución.
Modo continuo o táctil.
Interruptor de tres vías.
Se suministra con cabezal de copa y cabezal con cubierta de 3 pulgadas (7.6 cm)
41 | 1 | unidad | Cámara de electroforesis horizontal | Cámara de electroforesis horizontal de 15 x 15. Con peines. | Garantia 3 años minimo
42 | 1 | unidad | Fuente de poder | Fuente de poder 300V para cámara de electroforesis horizontal, rango C: 4.500mA/1mA | Garantia 3 años minimo
43 | 1 | unidad | Cámara de electroforesis vertical | Cámara de electroforesis vertical de 10x10. Con 2 ea 10x10 notched plates, 2 ea 10x10 plates w/spacers, 2 ea 1 mm comb, 12 wells, PAGE Module, casting base. | Garantia 3 años minimo
44 | 1 | unidad | Fuente de poder cámara | Fuente de poder para cámara de electroforesis vertical 250V rango C: 10-3.000Ma/10Ma marca labnet usa. | Garantia 3 años minimo
45 | 2 | Unidad | VORTEX | VORTEX con combo para un microplato y microtubes (38 x 1,5/2,0 y 28x0,5). Rango de Velocidad: 200 ti 3200 rpm | Garantia 3 años minimo
46 | 1 | und | Termociclador, incluye bloque de 96 por 0,2 mL con gradiente, incluir UPS, 120V. | Dimensiones (WxDxH): 26x47x23 cm. Capacidad de muestra: 96 x tubos de 0.2 ml, tiras de tubos de 0.2 ml o 1 placa de 96 pozos. Máxima Rampa, °C/seg: 4. Rampa promedio, °C/seg: 2.5. Rango de temperatura: 4-100°C. Exactitud de Temperatura: +/- 0.5°C. Uniformidad de Temperatura: +/- 0.5°C. Rango de gradiente: 30-100°C. Rango diferencial de gradiente: 1-25°C. Display: 5.7” VGA color touch screen. Memoria: 500 programas, ilimitados con la expansión de USB. Conexión 115V. 50/60Hz. Tubos estándar, tiras de tubos y placas. Pantalla intuitiva táctil. Test diagnóstico on board para verificar estado de la máquina. Sistema de almacenamiento de logs: error logs, system logs y run logs para facilitar el monitoreo de la máquina. Posibilidad de actualización de firmware de forma gratuita. Diseño compacto. Organización de protocolos en folders organizados. Acceso y almacenamiento de protocolos en memoria USB. | mínima de 3 años
47 | 1 | und | Equipo de PCR tiempo real | Uso con placa de 96 pozos, tubos en tiras y tubos individuales. Software incluido con módulos para la cuantificación absoluta y relativa, análisis de curvas de fusión, discriminación alélica y de alta resolución de fusión, End Point y presión Melt para HRM. Tecnología sin uso de filtros. Captura de fluorescencia para las 96 muestras individual pozo a pozo. Bloque tipo panal (con reducción en 30% de masa). Posibilidad para ser operado como PCR convencional. Software no licenciado que pueda instalarse en múltiples computadores. Corrida con computador o sin computador en modo Stand Alone. Funciones LIMS integradas. Tecnología química abierta. Notificación de corridas por correo electrónico. Rango de gradiente: 30-100°C. Rango diferencial de gradiente: 1-24°C. Rampa máxima 5°C /seg. Rampa promedio 3.3°C /seg. Método enfriamiento/calentamiento: Bloque Peltier. Rango de Temperatura: 0-100 °C. Exactitud, °C: +-0.2 de la programada. Uniformidad de temperatura ±0.4°C pozo a pozo. Detección óptica, Excitación: 6 LEDs filtrados. Detección óptica, Detección: 6 fotodiodos filtrados que permita calibrar nuevos fluoroforos diferentes a los preprogramados. Rango de excitación 450 - 684 nm. Rango de detección: 515-730 nm. Sensibilidad: detección de 1 copia de secuencia objetivo en DNA genómico humano. Rango dinámico 10 órdenes de magnitud. Tiempo de escaneo: 12 seg (todos los canales); 3 seg (FAM/SYBR® Green). Análisis Multiplex: hasta 5 targets. Licencia para investigación y diagnóstico. Tamaño de muestra 1-50 μl. Dimensiones aproximadas de 33 x 46 x 36 cm (Ancho x Profundo x Alto). Conexión 115V. 50/60Hz. Incluir computador y UPS. | mínima de 3 años
48 | 1 | und | Espectrofotómetro NanoDrop ND-2000.ND Drop | Dimensiones externas:(L x w x H)) 20 x 15 x 12 cm. Espectrofotómetro para microvolumenes (0,5 µL - 2 µL) con rango de absorbancia de 190-840 nm, basado en tensión superficial de los líquidos. Método de contención de la muestra: Tensión superficial. Tiempo de medida por muestra menos de 5 segundos. Capacidad para medir moléculas como proteínas con bajas longitudes de onda de absorbancia, tales como péptidos a 205 nm, DNA and RNA (260nm), proteínas purificadas (280nm), Colorantes para ensayos toxicológicos e industriales (490nm), nanopartículas de oro (520nm), ensayos colorimétricos para proteínas (BCA 562nm, Bradford 595nm, Modified Lowry 650nm, Pierce 660nm), mediciones de Densidad Óptica (600 nm). Cálculo automático de pureza de las muestras (260/280, 260/230). Para uso con volúmenes de muestra tan bajos como 0.5 μl. Capacidad de hacer mediciones con muestras de altas concentraciones, hasta de 15.000 ng/μl (dsDNA), eliminando las necesidades de hacer diluciones | mínima de 3 años
• Que no requiera consumibles para la medición de la muestra. Editor de cromóforos. Camino óptico de las mediciones: 1mm (con ajuste automático por el equipo de 0.50mm). Límite inferior de detección: 2ng/μl (dsDNA) - 0.1 mg /ml BSA. Concentración máxima: 15.000 ng/μl (ds DNA) - 400 mg /ml B. Resolución de la longitud de onda: <1.8 nm. Software con módulo para el usuario, de chequeo de intensidad de lámpara y verificación del estado de calibración del equipo. Incluir computador para manejo y software para cuantificación.
49 | 1 | und | Sistema documentación y revelado. ChemiDoc MP. Tecnología Stain Free. | Dimensiones externas: (Lx W xH): 36 x 60 x 96 cm. Peso 32 Kg. Voltaje 110/115/230 VAC normal. Humedad para trabajo: menor a 70% sin condensación. Incluir computador con sistema operativo Windows 8 de 64 bits. Procesador de 2,4 Hz. Lector de CD Room. 20 GB en disco duro, memoria RAM de 1024 MB. Puesto de conexión USB libre. Características: Detección por: Quimiolomuniscencia, Fluorescencia, Colorimetría y densitometría, Documentación de geles, máximo tamaño de muestra: 28 x 36 cm. Máxima área de imagen: 26 x 35 cm. Fuentes de excitación: Transiluminador UV 302 m incluido. Luz Blanca incidente. Detector cámara CCD super refrigerada. Temperatura de cámara: 30°C absoluta y regulada. Resolución de imagen 4 megapixeles. Sistema de enfriamiento Peltier. Carrusel de filtro automatizado y controlado por software: 6 posiciones. Filtros de emisión incluido 1 estándar. Carrusel de filtro automatizado y controlado por software: 6 posiciones (5 para filtros y uno para quimioluminiscencia). Adquisición de imagen con iris automático, adquisición de imagen con foco y zoom automático. | Mínima de 3 años
50 | 1 | und | Ultracongelador -86°C Upright (410L). Cinco puertas interiores. Incluir racks para almacenamiento y organización de muestras | Congelador NBS, con refrigerantes que no contengan CFC ni HCFC, para mayor ahorro de energía. Cambio de refrigerantes por el tiempo de garantía. Dimensiones exteriores no superiores a (alto x ancho x prof): 191,5 x 80 x85,2 cm. | 3 años
51 | 1 | und | Equipo de esterilización Autoclave eléctrica automática de carga frontal. | Capacidad cámara mayor de 27L. Ciclos de esterilización automáticos. Drenaje, Tanque reservorio. Dimensiones externas (Ancho x Profundidad x Alto): 41 cm x 47,7 x79. | 3 años
Rango de temperatura: Esterilización 105 ~135°C. Calentamiento 45 ~104°C, máxima presión de operación 0,623 Mpa. Temperatura digital / análoga. Consumo eléctrico: 1,5 kW. Requerimiento eléctrico: Fase simple 120 VAC (50/60 Hz) 15 A o más. Sensor de nivel de agua. Circuito contra goteos. Bloqueo de puerta. Prevención contra sobrepresión. Válvula de seguridad. Accesorios.
52 | 3 | und | Cabina de bioseguridad clase II, tipo A2 .Con lámpara de luz UV, base de soporte. kit e instalación incluida | Dimensiones exteriores no superiores (m) a W x H x D: [1,1m x máx 2,0 m x 8,5 m]. Peso: 475 lbs. / 215 kg. Temporizador. Pantalla de cristal líquido con control remoto. Ventana motorizada para apertura y cierre suave para evitar accidentes. Zona de trabajo en acero inoxidable. Cumplimiento de estándares internacionales ANSI/NSF y EN13469. Dos filtros HEPA, 99,9999%. Filtro indicador de vida. Ruido < 61db. Conexiones eléctricas 2 tomas impermeables. | 3 años
53 | 1 | und | Equipo de calentamiento Thermomixer. | Dimensiones externas (An × Pr × Al): 20,6 × 30,4 × 13,1 cm. Incluir: TERMOBLOQUE SMARTBLOCK 2.0 ML PARA 24 TUBOS DE REACCION DE 2.0 ML. Ref. Uso con placas y recipientes de laboratorio vol hasta 2 mL. Prevención eficiente y fiable de condensación en la tapa y la pared del tubo. Garantizar condiciones de reacción constantes para un rendimiento enzimático óptimo. Manejo inalámbrico simple con reconocimiento, inicialización y funcionamiento automáticos. Adaptable para SmartBlocks de 0,5 mL, 1,5 mL, 2,0 mL, placas, PCR 96 y PCR 384. Temporizador: 15 sec a 99:30 h, funcionamiento continuo. Tasa de enfriamiento: Máx. 2,5 °C/min entre 100 °C y Ta Interfaces: Puerto USB. Tasa de calentamiento: Máx. 6 °C/min. Alimentación eléctrica: 220 – 240 V, 50 – 60 Hz. Máximo consumo de potencia: 200 W. Rango de temperatura: Mín.: 15 °C1) por debajo de la Ta máx.: 100 °C. Radio de mezcla y vortex: 1,5 mm. Incluir adaptador para tubos 2,0 ml y placas de 96. | 3 años
54 | 1 | und | Centrifuga refrigerada, 20.000 r.p.m o mayor. Rotores para tubos de 1,5 y 2,0 ml, 15 ml, 25 ml, 50 ml y placas de 96 | Dimensiones externas: (WxHxD): 72 cm x 36 cm x 51 cm. max. speed: 15000 / 16000 rpm. max. RCF: 21382 / 24321 xg. Fabricado según normativa internacional de seguridad IEC 1010. Nivel de ruido menor de 60 dBA en el máximo. Velocidad con tubos de 1,5 ml de 20.000 rpm o más. Rotores fácilmente intercambiables. Selección de velocidad tanto en rpm y fuerza-g con incrementos de 10 de aceleración y 10 de deceleración. Pre- selección de tiempo desde 10 segundos a 99 h 59 min o continuo. Volumen 6 X 250 ml. Rango de velocidad 200 a 20.000rpm o mayor. INCLUIR: Rotor 221.15 V02 4 porta tubos diferentes diámetros, 4 Tapas para porta tubos Max vol. 4 x 250 ml. Rotor 221.21 V02: 6 x 250 ml. Rotor 221.17 V03: 24 x 1,5/2,0 ml. Rotor 221.16 V03: placas. | 3 años
55 | 1 | und | Baño María digital 10 L | Ambiente hasta 100deg.C; +/-. Uniformidad 0.24 deg. C; +/- Exactitud 0.5deg. 10L Capacidad Métricas. Rango de temperatura ambiente métrica a 100 ° C. Precisión [Temperatura] ± 0,5 ° C. Resolución [Temperatura] ± 0,1 ° C. Estabilidad de temperatura ± 0.5 ° C. Tipo de controlador de microprocesador PID Certificaciones CSA. Dimensiones (L x W x H) (42 x 39 x 23 cm). | 3 años
total