## Hoja2
6. DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO
OFERTAS Y PROVEDORES ESCOGIDOS
7.1. ÍTEM | *7.2. CÓDIGO | 7.3, CANTIDAD | *7.4. UNIDAD DE MEDIDA | 7.5, BIEN O SERVICIO SOLICITADO | 7.6. Especificaciones Técnicas (Material, color, medida, otras características requeridas): | *7.7, Garantía (Tiempo):
[7 empty] | PRECIO PROVEEDOR ESCOGIDO | VALOR A CONTRTAR
1 |  | 2 | und | Balanza ANALÍTICA | Repetibilidad: 0,1 mg • Capacidad: mínimo 220 g • Linealidad: Entre 0,2 y 0,3 mg • Tiempo normal de estabilización: 3,5 s o inferior • Dimensiones del plato de pesaje: mínimo 90 mm Dimensiones ( AnxPxAl ) 230x303x330mm • Cámara de pesaje. Protección contra corrientes de aire: Manual. • Condiciones de funcionamiento temperatura: + 10 a +30 °C • Peso neto: menor a 5,0 kg • Calibración: interna • Unidades de pesaje: Mínimo Gramos; Kilogramos; Quilates; Libras; Onzas; Onzas troy; Miligramos. • Interfaz para la transferencia de datos por USB. • Pantalla LCD retroiluminada • Aplicaciones: Pesaje, densidad, porcentaje, recuento, pesaje de animales, conversión. • Idiomas: mínimo Inglés y Español. • Pesaje inferior: Si • Seguro antirrobo con capacidad de bloqueo (opcional) • Requisitos de energía: 100- 240 V +/- 10 % a 50-60 Hz • Gastos de antenimiento preventivo incluidos por 3 años (1 por año). | Garantía 3 años mínimo por desperfectos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos. | ANALYTICA | 12899200
2 |  | 1 | und | Medidor electroquímico de conductividad | • Medidor electroquímico de conductividad, pH y T. • Pantalla LCD. • Rango de medición en modo conductividad: mínimo de 0 a 199,9 S/m o más amplio. • Resolución 0,05 % de la escala completa o mejor. • Repetibilidad ± 0,5 % ± 1 dígito. • Cambiar de unidad: APLICA • Conversión de la temperatura del agua destilada: APLICA • Medición del pH: incipio de medición con electrodo de vidrio. Rango de medida de pH: mínimo 0,00 – 14,00 o más amplio. Rango de visualización: -2.00 - 16.00 o más amplio. • Rango de edición en T: 30 ℃ - 100 ℃ o mayor. • Parpadeo o alerta cuando se está fuera del rango. • Resolución 0,1 ℃ o mejor • Repetibilidad ± 0.1 ℃ ± 1 dígito • Método de medición 2 AC método bipolar. | Garantía 3 años mínimo por desperfectos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos. | ANALYTICA | 4871190
3 |  | 1 | und | Horno de Conveción Forzada | Horno de convección forzada. • Cámara interna: Acero inoxidable. • Cuerpo externo: Acero pintado. • Volumen interno operativo: 55 a 60 litros. • Display para temperatura programada y actual. • Reloj para 96 horas o más • Rango de temperatura desde ambiente +/- 10 ºC hasta 250 ºC o más. • Alarma. • Puerto de entrada de cables para permitir la validación y calibración. • Puerto para transferencia de datos, Software, cable USB, protocolo y adaptador incluidos (opcionales). • Dimensiones externas: Ancho (520 a 620 mm) x Alto (640 a 680 mm) x Profundidad (575 a 650 mm). • Consumo: 1.000 W o menos. • Voltaje: 110 V/50-60 Hz • Bandejas (estándar/máx.): 2/6 • Dispositivo de seguridad clase II como se define en la norma europea NF EN61010-2010 (equivalente al DIN 3.1) | Garantía 3 años mínimo por desperfectos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos. | ANALYTICA | 6305760
4 |  | 1 | und | BALANZA ANALÍTICA | Legibilidad: 0,1 mg Linealidad: máxima de 0,2 mg Capacidad: mínimo 220 g Protección contra corrientes de aire: Manual o automática.Calibrado: Manual con pesas externas. Nivelado: Manual Pantalla: A color táctil Repetibilidad: 0,1 mg • Tiempo normal de estabilización: 2,5 s o inferior. Tamaño del plato de pesada: mínimo 90 mm de diámetro Altura cámara de pesada: 209 mm Dimensiones ( An x P) 216 x 360 x 320 mm Tensión de red 100 - 240 V Interfaz mini USB-RS232 o mejor. Sabotaje bloqueo Supervisor protección. • Aplicaciones estándar de laboratorio para pesar, densidad , porcentaje, retención de pico , cuenta, condiciones inestables. • Unidades de pesaje disponibles: mínimo g, ct, , Kg, lb, oz, ozt, tlh, , mg, N 4• Idiomas: Mínimo Inglés y español. • Dispositivo antirrobo de 4bloqueo de cable o cadena (opcional). • Gastos de mantenimiento preventivo por 3 años (1 por año), incluidos. | Garantía 3 años mínimo por desperfectos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos. | ANALYTICA | 8216280
5 |  | 1 | UNIDAD | Microscopio trinocular | • Microscopio triocular de luz transmitida con óptica corregida al infinito (ics), de alta resolución, con corrección cromática y compensación de imagen plana. iluminacion led. tecnica de contrastacion disponible en esta configuracion: campo claro (h). técnicas adaptables: campo oscuro (d) y contraste de fases (ph2) y fluorescencia led. con salida fotográfica. • Equipo optico de alto poder resolutivo y con protección antihongos certificada. § Objetivo Plan-Achromat 4x/0.10 § Objetivo PlanAchromat 10x/0.25 § Objetivo Plan-Achromat 40x/0.65 resortado § Objetivo Plan-Achromat 100x/1.25 resortado § 2 Oculares de campo amplio PL 10x/20 Br foc, preparados para insertar puntero indicador. Ambos oculares son apropiados para personas que llevan gafas pues tienen un anillo para compensar ametropías. • Cámara fotográfica digital a color especializada para microscopia de Alemania incluye adaptador de video y software para análisis de imágenes • KIT DE ACCESORIOS PARA CÁMARA ERC5S Descripción: para usar la cámara sin PC. Compuesto de: - Fuente de alimentación: Mini-USB 2.0, 5V/1A; 100...240VAC/50...60Hz con adaptadores específicos del país - cable: cable HDMI/DVI-D para conexión de televisor; 3 m - tarjeta de memoria: SDHC 4GB (incl. funda protectora) - lector grabador de tarjetas SD/MMC 6in1, USB 2.0 – control remoto | Garantía 3 años mínimo por desperfec tos de fábrica o mal funcionam iento de los equipos. | DESIERTO PORQUE NINGUNO DE LOS DOS OFERENTES QUE SE PRESENTARON APORTÓ LA GARANTÍA MÍNIMA EXIGIDA | 0
6 |  | 1 | und | PH METRO | PH METRO • Dimensiones: (Ancho x profundo x alto) deben sumar máximo 550 mm lineales. • Rango de Medición pH: -2,00 – 19,99. • Exactitud en pH: +0,005 pH ± 0,01 pH. • Resolución pH: 0,001. • Rango de Medición en potencial: -1.999 mV – 1.999 mV • Exactitud: 0,1 mV o mejor • Resolución: 0,1 mV o mejor • Rango de medición en modo temperatura: -5 - 120,0 °C o más amplio. Exactitud en temperatura: +/-0,1 K o mejor. Condiciones Ambientales: 10 °C – 50 °C; hasta 90 % HR a 30 °C. | Garantía 3 años mínimo por desperfectos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos. | ANALYTICA | 3127066
7 |  | 1 | Unidad | Multiparámetro de mesa + electrodo de ión selectivo para cloruros + sensor de temperatura. | Dimensiones: (Ancho x profundo x alto) deben sumar máximo 550 mm lineales. Rango de medición de pH: - 2,000 hasta + 16,000 o más amplio. Exactitud en pH: +/- 0,002 o mejor. Rango de medición en potencial: -2.200,0 hasta +2.200,0 mV. Exactitud: +/- 0,1 mV o mejor. Rango de medición de ISE: 1,0 E -40 hasta 9,9 E 39 mg/L o menos amplio siempre y cuando soporte la operación de electrodo ión selectivo para cloruros. Rango de medición en temperatura: -35,0 - 150,0 °C Exactitud en temperatura: +/- 0,1 °C o mejor. Debe incluir electrodo de ión selectivo para cloruros | Garantía 3 años mínimo por desperfectos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos. | LANZZETA Y RENGIFO | 3879003
8 |  | 1 | Unidad | BAÑO TERMOSTATADO DE ENFRIAMIENTO Y CALENTAMIENTO 12 L con recirculacion | • Rango de Temperatura: - 25 a +100 °C o más amplio. • Estabilidad de Temperatura: 0,07 ± K o menor desviación. • Potencia de Calefacción: 1,15 KW o superior. • Potencia de refrigeración a 20 °C: 0,325 KW o superior • Presión máxima de la Bomba: 0,20 bar o mayor. • Caudal máximo de la Bomba: 15 L/min o superior. • Volumen operativo del Baño termostático: mínimo 12 L. abertura del baño 300 x 190 mm • Profundidad del Baño: mínimo 140 mm. • Voltaje; 115 V – a 60 Hz • Mánguera para la recirculación de fluido termostático en el material apropiado para operación óptima en el rango de 5,0 – 25,0 °C incluida: mínimo 10 m de manguera. | Garantía 3 años mínimo por desperfectos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos. | LAB BRANDS | 9726600
9 |  | 1 | Unidad | BAÑO TERMOSTATADO DE ENFRIAMIENTO Y CALENTAMIENTO 7 L | Rango de Temperatura: - 25 a +100 °C o más amplio. Estabilidad de Temperatura 0,07 ± K o menor desviación. Potencia de Calefacción: 1,15 KW o superior. potencia de refrigeración a 20 °C: 0,225 KW o superior. Presión máxima de la bomba: 0,20 bar o mayor. Caudal máximo de la Bomba 15 L/min o superior. Volumen operativo del Baño termostático: mínimo 7,0 L Abertura del Baño 165 x 190 mm Profundidad del Baño: mínimo 140 mm Voltaje: 115 V; Frecuencia: 60 Hz • Mánguera para la recirculación de fluido termostático en el material apropiado para operación óptima en el rango de 5,0 – 25,0 °C incluida: mínimo 10 m de manguera. | Garantía 3 años mínimo por desperfectos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos. | LAB BRANDS | 7871760
10 |  | 2 | Unidad | AGITADOR MAGNÉTICO CON CALENTAMIENTO 10 L | AGITADOR MAGNÉTICO CON CALENTAMIENTO 10 L, • Posiciones: 1 • Rango de temperatura: mínimo hasta 350 ºC o superior. • Tipo de agitación: Magnético • RPM: 0 - 1.500 rpm o superior. • Material del plato: Vitrocerámico o acero inoxidable recubierto en material cerámico resistente a sustancias químicas. • Capacidad de agitación: de hasta 10 L o superior. • Voltaje (V) 100-120/200-240 • Frecuencia requerida (Hz): 50/60 • Potencia calentamiento (W): 1.000 o superior. • Diámetro o ancho del Plato (mm): 150 mm o superior. • Potencia de salida (W): 1,5 o más. | Garantía 3 años mínimo por desperfectos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos. | LAB BRANDS | 3658176
11 |  | 1 | Unidad | BOMBA DE VACÍO | • Presión final de 12 mbar o menos, • Caudal: mínimo 22 L/min. • Tipo Diafragma. • Peso: menor a 10 Kg. • Voltaje (V): 115. • Frecuencia (Hz): 60 • Capacidad de aspiración (m3/h): 1.25 @ 50 Hz o superior. • Último vacío (mbar/Torr): máximo 12/9. Potencia Motor (W): 1/5 HP (150 W) o más. | Garantía 3 años mínimo por desperfectos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos. | BLAMIS | 6029100
12 |  | 1 | Unidad | Horno de calentamiento con vacio | • Rango de temperatura: T ambiente hasta 200 °C o más. • Capacidad neta operativa de 19,8 a 25 L. • Bomba de vacío con resistencia química y presión final de 12 mbares o menos. • Ajuste digital de T con aproximación a +/- 1,0 °C o menos. • DEBE INCLUIR COMO MÍNIMO: HORNO PARA VACÍO, KIT DE CONEXIÓN - HORNO VACÍO- BOMBA DE VACÍO. Características bomba de vacío: • Tipo Diafragma. • Peso: Menor a 10 Kg. • Voltaje (V): 115. • Frecuencia (Hz): 60. • Capacidad de aspiración (m3/h): 1,25 o superior @ 50 Hz. • Último vacío (presión final): 12 mbar o menor (9 Torr o menor). • Potencia Motor (W): 1/5 HP (150W) o mayor. | Garantía 3 años mínimo por desperfectos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos. | LAB BRANDS | 31437392
13 |  | 1 | Unidad | Multiparametro | Exactitud: +/- el último dígito en todos los casos. Rango de medidas de pH: 0,000 a 14,00 o más amplio. Resolución: 0,004 unidades de pH o mejor. Rango de medidas de potencial: 1.200,0 mV +/- 0,2 mV o mejor. Rango de medidas de temperatura: -5,0 – 105,0 °C +/- 0,2 °C o mejor. Rango de medidas modo conductividad: 0,00 a 2.000 mS/cm +/- 0,5 % del valor medio. Resistencia específica: 0,00 Ohm.cm a 100 MOhm.cm +/- 0.5 % del valor medio o mejor. Salinidad: 0,0 a 70,0 (IOT) +/- 0.5 % del valor medio. Modo conductividad eléctrica (TDS): 0 a 1999 mg/L, 0 a 199.9 g/L +/- 0,5 % del valor medio. Oxígeno disuelto (DO): 0,00 a 20,00 mg/L +/- 0,5 % del valor de saturación; 0,0 a 200,0 % +/- 0,5 % de la presión parcial; 0 a 400 hPa +/- 0,5 % del valor o mejor. • Calibración de pH: hasta de 5 puntos, o major. • N° de Buffers preprogramados: 22 o más. • Memoría de calibraciones: mínimo las últimas 10. • Estándar de calibración de conductividad: KCl 0.01 mol/L. • Compensación de temperatura en medidas de conductividad: manual o automática. • Calibración del coeficiente de temperatura de acuerdo a EN 27 888. • Electrodo digital IDS incluido para pH, ORP, DO y conductividad. • Autolectura: Automatica/manual. • Administración de usuarios. • Trazabilidad de los resultados • Pantalla a color • Guardado de datos: manual o automática. • Interfase para la transferencia de datos por USB. • Transferencia de datos en formato *.csv via interfase USB a un PC. | Garantía 3 años mínimo por desperfectos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos. | ANALYTICA | 3971840
14 |  | 7 | Unidad | Agitador MAGNETICO STANDARD 20 L CON CALENTAMIENTO | AGITADOR MAGNÉTICO CON CALENTAMIENTO • Potencia calefactora 500 W o mayor. • Rango de temperatura del plato calefactor: ambiente hasta 300 °C o mayor. Rango de temperatura máx. de la muestra: 250 °C o superior. • Rango de velocidad: 50 - 1.500 rpm. Precisión de la regulación de velocidad: ± 2 % Plato calefactor recubierto de cerámica con excelente conductividad y elevada resistencia contra rayaduras y agentes químicos. Diámetro del plato: mínimo de 145 mm con dos sensores de temperatura, uno de ellos para el circuito de seguridad. El circuito de seguridad independiente debe desconectar la calefacción si se sobrepasa en 50 °C la temperatura nominal del plato. Posibilidad de conectar una regulación de temperatura electrónica, por ejemplo con termómetro de contacto o termocupla electrónica. Precisión de la regulación de temperatura en la muestra con sonda: ± 1 K o inferior. Elemento de conexión TRIAC: sin desgaste y por lo tanto de larga duración. Limitación de corriente para proteger el motor. El imán agitador reforzado garantiza el funcionamiento correcto de los imanes teflonados. Se deben garantizar resultados excelentes en el calentamiento y agitación de volúmenes de hasta 20 L (H2O). | Garantía 3 años mínimo por desperfectos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos. | GEN PRODUCTS | 17539200
15 |  | 1 | Unidad | Termorreactor para digestiones DQO | Especificaciones técnicas: Pantalla LCD para la temperatura y el tiempo. Zonas de calentamiento: 1. Orificios: 24 para 16 mm Ø. Ajustes de temperatura: Hasta 170+/-1 °C. Tiempo: 0-180 minutos, seleccionable. Campana de protección integrada para la determinación de DQO y COT y de los niveles totales de plomo, cadmio, cromo, cianuros, hierro, cobre, níquel, fósforo, plata, nitrógeno y zinc. | Garantía 1 años mínimo por desperfectos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos. | BLAMIS | 4303600
16 |  | 1 | Unidad | Tanque reactor | Cuerpo en acero inoxidable 304 espesor 3mm Capacidad 80 Litros Fondo abombado y pestañado Boca bridada para tapa atornillada Tapa en acero inoxidable 304 para fijación atornillada Hand-hole en la tapa para carga de materiales Puertos superiores con conexión ferulada Válvula de seguridad instalada en la tapa Acabado sanitario Conexiones en el cuerpo del tanque para lectura de temperatura y pH Disco de ruptura | Garantía 1 años mínimo por desperfectos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos. | JP BIOINGENIERÍA | 6728000
17 |  | 1 | Unidad | Agitador, motor y reductor | Motor de 1HP a 1800 RPM Reductor de velocidad con relación 20:1 sin variación de velocidad (90 RPM fijas) Montado en la tapa superior Sistema de sello mecánico en la conexión con la tapa Eje en acero inoxidable 304 Dos impelers en acero inoxidable 304 acoplados al eje en el centro y en el fondo del tanque | Garantía 1 años mínimo por desperfectos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos. | JP BIOINGENIERÍA | 4872000
18 |  | 1 | Unidad | Sistema de calentamiento y control | Sistema de calentamiento del tanque por medio de resistencias eléctricas entre 50°C y 100°C Control de temperatura de temperatura ambiente +5°C hasta 121°C con desviación maxima de temperatura 1°C | Garantía 1 años mínimo por desperfectos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos. | JP BIOINGENIERÍA | 4872000
19 |  | 1 | Unidad | Paneles de control para reactores | Tablero electrónico con indicación de temperatura y pH de la solución (electrodo y sistema de envío de señal) | Garantía 1 años mínimo por desperfectos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos. | JP BIOINGENIERÍA | 3654000
20 |  | 1 | Unidad | Sistema de alimentación producto | Alimentación del producto por medio de bomba Cuerpo de la bomba en material antiácido Tuberías de conexión en acero inoxidable 304 Sistema de succión con sus respectivos cheques y sus respectivos accesorios | Garantía 1 años mínimo por desperfectos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos. | JP BIOINGENIERÍA | 2679600
21 |  | 9 | Unidad | Agitador | Velocidad variable de 300 a 500 RPM, impeller tipo hélice, soporte de moto agitador, pintura electrostática | Garantía 1 años mínimo por desperfectos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos. | PROFINAS. | 20398716
22 |  | 2 | Unidad | Impeller de hoja curva | Impeller de hoja curva | Garantía 1 años mínimo por desperfectos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos. | AQUALAB | 417600
23 |  | 1 | Unidad | Electrobomba 0.5 HP | Tipo: agua limpia Tipo: Aplicaciones: doméstico Aplicaciones: Usos: abastecimiento de agua, sistemas de presión, Usos: irrigación Tipología: superficie Tipología: Familia: periférico Familia: Campo de prestaciones: Campo de prestaciones: Caudal hasta 90 l/min (5,4 m3/h) Altura manométrica hasta 100 m Límites de empleo: Límites de empleo: Temperatura del líquido de -10 °C hasta +60 °C Temperatura ambiente hasta +40 °C • Temperatura ambiente hasta +45 °C para PK 60 • Altura de aspiración manométrica hasta 8 m • Presión máx. en el cuerpo de la bomba: – 6.5 bar para PK 60-65-70-80 – 10 bar para PK 90-100-200-300 • Funcionamiento continuo S1 | Garantía 1 años mínimo por desperfectos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos. | DESIERTA porque no se recibieron ofertas | 0
24 |  | 1 | Unidad | Tamizadora eléctrica | TAMIZADORA ELECTRICA. Tamizadora eléctrica, para 6 tamices de 8" de diámetro. Motor: 1/4HP . El motor y todas las partes mecánicas están encerrados en una caja de metal resistente. Movimiento lateral de ida y vuelta se combina con movimientos basculantes hacia arriba y abajo causando que el material de prueba viaje en una órbita sobre la superficie de tamiz. Esto asegura un uso completo de la zona de malla del tamiz sin nivelación precisa del equipo. Equipada con un timer de 15 minutos con un botón de parada ajustable para una mejor repetibilidad y una función de "mantener" para un funcionamiento continuo. Dimensiones: 17x11x30in (432x279x762mm) LxFxA Peso embalaje: 29Kg TMZ - TAMICES EN ACERO: Tamiz acero inoxidable, construcción en una sola pieza y transición del tejido sin ranuras, para evitar la acumulación de suciedad en los puntos de cruce. Altogrado de resistencia a la corrosión y facilidad de limpieza, gracias al acero inoxidable. Más ligeros que los tamices tradicionales, al tiempo que aumenta el espacio libre para tamizar. Máxima estabilidad cuando se utilizan en bloques de tamices. • TAMIZ DE 8": • TAMIZ ESTANDAR # 30 • TAMIZ ESTANDAR # 50 • TAMIZ ESTANDAR # 60 • TAMIZ ESTANDAR # 70 • TAMIZ ESTANDAR # 80 • TAMIZ ESTANDAR # 100 • TAMIZ ESTANDAR # 120 • TAMIZ ESTANDAR # 140 • TAMIZ ESTANDAR # 170 • TAMIZ ESTANDAR # 200 • TAPA PARA TAMIZ DE 8" • FONDO PARA TAMIZ DE 8" EL VALOR COTIZADO INCLUYE TRANSPORTE DE LA TAMIZADORA Y DE TAMICES A LA FACULTAD DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO. Asesoría permanente y capacitación de manejo por profesional, recomendaciones de uso y cuidados, informe de protocolo de calidad, asistencia técnica permanente por departamento técnico. | Garantía 1 años mínimo por desperfectos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos. | BLAMIS | 3851000
25 |  | 1 | Unidad | Molino de cuchillas | Molino de cuchillas con un motor inteligente de 1 HP a 1.341 HP de potencia, y un rango de velocidad de 50 a 6000 RPM. El volumen del embudo de alimentación debe ser de 300ml para la carga de la muestra al equipo, debe incorporarse una pantalla digital para control de la velocidad y monitoreo de alarmas. | Garantía 1 años mínimo por desperfectos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos. | JP BIOINGENIERÍA | 4872000
26 |  | 1 | und | Sella Bolsas Quanti-Tray. Modelo 2x. | Sella Bolsas Quanti-Tray 2000. Modelo 2x. Para automatizar el manejo de muestras para recuento de microorganismos indicado Requerimientos eléctricos: 115 V ; 60 hz Dimensiones: (30 x 39 x 27 cm). | Garantía 3 años mínimo por desperfec tos de fábrica o mal funcionam iento de los equipos | Aqualab | 11101200
27 |  | 1 | und | Lámpara U.V. de Laboratorio | Lámpara U.V. de Laboratorio 6 watts fluorescente Longitud de onda: 365 nm Dimensiones: (9 x 7 x 27 cm). Requerimientos electricos: 110 V , . Para sistema Quanty tray | Garantía 3 años mínimo por desperfec tos de fábrica o mal funcionam iento de los equipos. | Aqualab | 533600
28 |  | 1 | und | Cabina de Observación Ultravioleta, específica para sistema QuantyTry | Cabina de Observación Ultravioleta Con visor ergonómico incorporado. Ideal para la lectura de fluorescencia . Cabina en aluminio con visor ergonomico UV incorporado. Con cortina de acceso. Dimensiones 30 x 23 x 17 cm. Tiene el espacio para adaptar Lampara UV. | Garantía 3 años mínimo por desperfec tos de fábrica o mal funcionam iento de los equipos | Aqualab | 829400
29 |  | 1 | und | Dynabeads MPC-6 | Dynabeads MPC-6 (Magnetic particle concentrator). Gradilla magnética para 6 tubos de diámetro de 10 a 30 mm, volumen de trabajo de 5 a 15 ml | Garantía 3 años mínimo por desperfec tos de fábrica o mal funcionam iento de los equipos. | Desierto.Ningun oferente garantiza todas las partes necesarias para operación del equipo | 0
30 |  | 1 | und | Dynabeads MPC-S | Dynabeads MPC-S ( Magnetic particle concentrator), para 6 tubos con volumen de trabajo de 20ul a 2 ml. | Garantía 3 años mínimo por desperfec tos de fábrica o mal funcionam iento de los equipos. | Desierto.Ningun oferente garantiza todas las partes necesarias para operación del equipo | 0
31 |  | 7 | Unidad | Sistema peristáltico | Sistema peristáltico de velocidad variable; 13 a 80 rpm o superior, 115/230 VAC. Especificaciones: Bombeo reversible, capacidad de control remoto y cambios rápidos de tubos. Altura máxima de aspiración de 5 pies (1,5 m), altura de descarga máxima de 20 pies (6,1 m ), máxima presión de 15 psi (1,0 bar). Debe incluir: Mínimo 5 pies (1,5 m) de manguera LFL de 0,89 mm y doble tensión (115/230 VAC), y fuente de alimentación con mínimo 6 pies (1,8 m) de cable de alimentación. La bomba se debe envíar con el montaje del cable/clavija apropiada en Colombia. Caudal Mínimo: 0,017 mL/min. Caudal máximo : 11,0 mL/min Dimensiones: 0,25 DIN 7 en L x W x 3.75 en 3.5 en H 7 en L x W x 3.75 en 3.5 en H (17,8 cm x 9,5 cm x 8,9cm Potencia: 90 a 260 VAC Hz : 50/60 mA : 175 mA a 115 VCA Número de canales : 1 Rodillos: 4 rpm Control de velocidad: ± 5 % o mejor. Motor reversible: Sí Clasificación IP : IP22 o superior. Tipo de control: velocidad variable | Garantía 3 años mínimo por desperfectos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos. | LANZZETA Y RENGIFO | 23408133
32 |  | 1 | und | Equipo de filtración | Equipo de filtración por membrana | Garantía 3 años mínimo por desperfectos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos. | LAB BRANDS | 974632
33 |  | 1 | und | Baño de ultrasonido | Baño ultrasonido de 3 lts con calentamiento | Garantía 3 años mínimo por desperfec tos de fábrica o mal funcionam iento de los equipos | LAB BRANDS | 1491644
34 |  | 1 | Unidad | Filtro prensa modelo fp150/300 inoxidable | Modelo:PF150 Capacidad:30- 50Litros/H Electro- Bomba: Centrifuga Potencia: 0.75KW3fases220V/50hzRPM: 3300Presión:0.20– 0.30MpaÁreadefiltrado:0.17m2 Diámetro placas y marcos: 15CMS Total entre placas y marcos: 10Tamañotubería:½”- 3/4”de Pulga da Agujero Membranadefiltrado:0.8umTamaño:0.65AnchoX0.38Prof.X0.65 AltoMTSPeso. Modelo:FiltroFT300(Acero inoxidable) Capacidad Flujo:100- 150Litros/Haprox.(Estodepend edecaracterísticascomoviscosi dad,concentración,densidad,ect). Bomba: Centrifuga horizontal Potencia:3KW/3 Fases/220V/50Hz RPM:3358 Presión: 0.200.25Mpa Áreadefiltrado:0.70M2 Diámetro placas y marcos:30CMS. Total placas y marcos:10 Tamaño de la tubería: ¾”Pulgada Agujerofiltracióndelasplacas:0.8um (micras) Tamaño:0.70 Largo X 0.5 0Prof. X 0.80 Alto CMS Peso aproximado. Repuestos: con 1 juego de tela filtrante gratis y juegos adicionales incluidos. | Garantía 3 años mínimo por desperfectos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos. | DESIERTA. No se recibieron ofertas que cumplan con todos los requisitos técnicos | 0
35 |  | 1 | Unidad | Rotaevaporador | Rotaevaporador con display digital LCD integrado de 4,3” de los parámetros de velocidad, temperatura del baño, control de vacío y programas de destilación automática. Regulación electrónica dela temperatura del baño calefactor desde 20 °C. Regulación electrónica de velocidad desde 20 rpm. Configuración automática para los componentes y periféricos, Bomba de vacío con resistencia química elevada y tolerancia a vapores corrosivos, Voltaje de red y frecuencia: 100-115 V 50- 60 Hz. Máxima capacidad de aspiración 50/60 Hz: 2,0 m3/h. Vacío final 7 mbar/torr. Vacío final (abs) con gas lastre ≤ 12 mbar/torr. Rango de temperatura ambiente (en funcionamiento) 10- 40 °C. Máxima resistencia(contrapresión) 1,1 bar. Conexión entrada Oliva DN 10mm. Conexión salida Oliva DN 10 mm. Capacidad del motor0,18 kW. Velocidad nominal 50/60 1500/1800 Hz min-1. Tipo de protección IP 40. | Garantía 3 años mínimo por desperfectos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos. | BLAMIS | 22712997
36 |  | 1 | und | Incubadora de 50 lts | Incubadora de minimo 50 lts con control microprocesado | Garantía 3 años mínimo por desperfec tos de fábrica o mal funcionam iento de los equipos. | LAB BRANDS | 5775292
37 |  | 1 | und | Microcentrifuga | Capacidad del rotor: 12 tubos MINIMO × 1,5/2,0 mL, 2 × tiras PCR Máx. velocidad: 14.100 × g (14.500 rpm) Extremadamente compacta Tiempo de aceleración y deceleración < 13 s Indicador digital fácil de utilizar para indicaciones de tiempo y velocidad Cámara de rotor metálica Un flujo de ventilación opcional reduce el calentamiento y protege las muestras termosensibles Cierre de tapa „soft-touch“ para un bloqueo ergonómico de la tapa Apertura de tapa automática al final del centrifugado para prevenir el calentamiento de las muestras y facilitar el acceso a las mismas Características especiales de la MiniSpin plus Conversión automática de rpm/rcf Tiempo extendido hasta 99 min o centrifugación continua. | Garantía 3 años mínimo por desperfec tos de fábrica o mal funcionam iento de los equipos. | GEN PRODUCTS | 6248000
38 |  | 1 | und | Agitador Vortex Mixers | Control de velocidad variable de 500 a 3.000 rpm (velocidad máxima variará en función de accesorio utilizado) Los controles táctiles con teclado y pantalla LED de velocidad y el tiempo El control por microprocesador mantiene la velocidad constante establecido por la mezcla Temporizador de cuenta adelante muestra durante el funcionamiento continuo durante la cuenta regresiva de tiempo de ejecución. Modo continuo o táctil. Interruptor de tres vías. Se suministra con cabezal de copa y cabezal con cubierta de 3 pulgadas (7.6 cm) | Garantía 3 años mínimo por desperfec tos de fábrica o mal funcionam iento de los equipos | ANALYTICA. | 1021960
39 |  | 1 | und | Cámara de electroforesis horizontal | Cámara de electroforesis horizontal preferiblemente de 15 x 15. Con peines. Se aceptan otras opciones | Garantía 3 años mínimo por desperfec tos de fábrica o mal funcionam iento de los equipos. | ANALYTICA | 1604280
40 |  | 1 | und | Fuente de poder para cámara electroforética horizontal | Fuente de poder 300V para cámara de electroforesis horizontal, rango C: 4.500mA/1mA. Para la cámara electroforética del ítem 39 ofertada. | Garantía 3 años mínimo por desperfec tos de fábrica o mal funcionam iento de los equipos. | LAB BRANDS. | 2726000
41 |  | 1 | und | Cámara de electroforesis vertical | Cámara de electroforesis vertical de 10x10. Con 2 ea 10x10 notched plates, 2 ea 10x10 plates w/spacers, 2 ea 1 mm comb, 12 wells, PAGE Module, casting base. | Garantía 3 años mínimo por desperfec tos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos | ANALYTICA | 3012520
42 |  | 1 | und | Fuente de poder para cámara electroforética vertical | Fuente de poder para cámara de electroforesis vertical 250V rango C: 10-3.000Ma/10Ma | Garantía 3 años mínimo por desperfec tos de fábrica o mal funcionam iento de los equipos. | ANALYTICA | 1978960
43 |  | 2 | und | Vortex | VORTEX con combo para un microplato y microtubes (38 x 1,5/2,0 y 28x0,5). Rango de Velocidad: 200 ti 3200 rpm | Garantía 3 años mínimo por desperfec tos de fábrica o mal funcionam iento de los equipos | ANALYTICA. | 1927920
44 |  | 1 | und | Termociclador, incluido bloque de 96 por 0,2 mL con gradiente, incluir UPS, 120V. | Dimensiones (WxDxH): 26x47x23 cm. Capacidad de muestra: 96 x tubos de 0.2 ml, tiras de tubos de 0.2 ml o 1 placa de 96 pozos. Máxima Rampa, °C/seg: 4 -4,5 . Rampa promedio, °C/seg: 2.5. Rango de temperatura: 3-99°C. Exactitud de Temperatura: +/- 0.5°C. Uniformidad de Temperatura: +/- 0,4 a 0.5°C. Rango de gradiente: 20-100°C. Rango diferencial de gradiente: 1-25°C. Display: 5.7” VGA color touch screen. Memoria: 500 programas, ilimitados con la expansión de USB. Conexión 115V. 50/60Hz. Tubos estándar, tiras de tubos y placas. Pantalla intuitiva táctil. Test diagnóstico on board para verificar estado de la máquina. Sistema de almacenamiento de logs: error logs, system logs y run logs para facilitar el monitoreo de la máquina. Posibilidad de actualización de firmware de forma gratuita. Diseño compacto. Organización de protocolos en folders organizados. Acceso y almacenamiento de protocolos en memoria USB. Se aceptan características que puedan mejorar ésta descripción. | Garantía 3 años mínimo por desperfec tos de fábrica o mal funcionam iento de los equipos. | PROFINAS. | 21808000
45 |  | 1 | und | Equipo de PCR tiempo real | Uso con placa de 96 pozos, tubos en tiras y tubos individuales. Software incluido con módulos para la cuantificación absoluta y relativa, análisis de curvas de fusión, discriminación alélica y de alta resolución de fusión, End Point y presión Melt para HRM. Tecnología sin uso de filtros. Captura de fluorescencia para las 96 muestras individual pozo a pozo. Bloque tipo panal (con reducción en 30% de masa). Posibilidad para ser operado como PCR convencional. Software no licenciado que pueda instalarse en múltiples computadores. Corrida con computador o sin computador en modo Stand Alone. Funciones LIMS integradas. Tecnología química abierta. Notificación de corridas por correo electrónico. Rango de gradiente: 30-100°C. Rango diferencial de gradiente: 1- 24°C. Rampa máxima 5°C /seg. Rampa promedio 3.3°C /seg. Método enfriamiento/calentamiento: Bloque Peltier. Rango de Temperatura: 0-100 °C. Exactitud, °C: +-0.2 de la programada. Uniformidad de temperatura ±0.4°C pozo a pozo. Detección óptica, Excitación: 6 LEDs filtrados. Detección óptica, Detección: 6 fotodiodos filtrados que permita calibrar nuevos fluoroforos diferentes a los preprogramados. Rango de excitación 450 - 684 nm. Rango de detección: 515-730 nm. Sensibilidad: detección de 1 copia de secuencia objetivo en DNA genómico humano. Rango dinámico 10 órdenes de magnitud. Tiempo de escaneo: 12 seg (todos los canales); 3 seg (FAM/SYBR® Green). Análisis Multiplex: hasta 5 targets. Licencia para investigación y diagnóstico. Tamaño de muestra 1-50 μl Dimensiones aproximadas de 33 x 46 x 36 cm (Ancho x Profundo x Alto). Conexión 115V. 50/60Hz. Incluir computador y UPS. | Garantía 3 años mínimo por desperfec tos de fábrica o mal funcionam iento de los equipos. | Desierto, ninguna de las ofertas cumple con especificaciones solicitadas en cuanto a incluir UPS y computador y certificado para uso en diagnóstico | 0
46 |  | 1 | und | Espectrofotómetro NanoDrop ND-2000.ND Drop | Dimensiones externas:(L x w x H)) 20 x 15 x 12 cm. Espectrofotómetro para microvolumenes (0,5 µL - 2 µL) con rango de absorbancia de 190-840 nm, basado en tensión superficial de los líquidos. Método de contención de la muestra: Tensión superficial. Tiempo de medida por muestra menos de 5 segundos. Capacidad para medir moléculas como proteínas con bajas longitudes de onda de absorbancia, tales como péptidos a 205 nm, DNA and RNA (260nm), proteínas purificadas (280nm), Colorantes para ensayos toxicológicos e industriales (490nm), nanopartículas de oro (520nm), ensayos colorimétricos para proteínas (BCA 562nm, Bradford 595nm, Modified Lowry 650nm, Pierce 660nm), mediciones de Densidad Óptica (600 nm). Cálculo automático de pureza de las muestras (260/280, 260/230). Capacidad de hacer mediciones con muestras de altas concentraciones, hasta de 15.000 ng/μl (dsDNA), eliminando las necesidades de hacer diluciones • Que no requiera consumibles para la medición de la muestra. Editor de cromóforos. Camino óptico de las mediciones: 1mm (con ajuste automático por el equipo de 0.50mm). Límite inferior de detección: 2ng/μl (dsDNA) - 0.1 mg /ml BSA. Concentración máxima: 15.000 ng/μl (ds DNA) - 400 mg /ml B. Resolución de la longitud de onda: | Garantía 3 años mínimo por desperfec tos de fábrica o mal funcionam iento de los equipos. | DESIERTO No cumple con especificaciones de no requerir consumibles | 0
47 |  | 1 | und | Sistema documentación y revelado. ChemiDoc MP. Tecnología Stain Free. | Dimensiones externas: (Lx W xH): 36 x 60 x 96 cm. Voltaje 110/115/230 VAC normal. Humedad para trabajo: menor a 70% sin condensación. Incluir computador al menos con sistema operativo Windows 8 de 64 bits. Procesador de 2,4 Hz. Lector de CD Room, 20 GB en disco duro, memoria RAM de 1024 MB. Puesto de conexión USB libre. Características: Detección por: Quimiolomuniscencia, Fluorescencia, Colorimetría y densitometría, Documentación de geles, Fuentes de excitación: Transiluminador UV 302 m incluido. Luz Blanca incidente. Detector cámara CCD super refrigerada, resolución mayor de 4 megapixeles. Temperatura de cámara: 30°C absoluta y regulada. Sistema de enfriamiento Peltier. Carrusel de filtro automatizado y controlado por software: 6 posiciones. Carrusel de filtro automatizado y controlado por software: 6 posiciones (5 para filtros y uno para quimioluminiscencia). Adquisición de imagen con iris automático, adquisición de imagen con foco y zoom automático. | Garantía 3 años mínimo por desperfec tos de fábrica o mal funcionam iento de los equipos. | DESIERTO. Sin oferentes | 0
48 |  | 1 | und | Ultracongelador -86°C Upright (380- 410L). Cinco puertas interiores. Incluir racks para almacenamiento y organización de muestras | Congelador NBS, con refrigerantes que no contengan CFC ni HCFC, para mayor ahorro de energía. Cambio de refrigerantes por el tiempo de garantía. Dimensiones exteriores no superiores a (alto x ancho x prof): 191,5 x 80 x85,2 cm. | Garantía 3 años mínimo por desperfec tos de fábrica o mal funcionam iento de los equipos. | ANALYTICA. | 48373160
49 |  | 2 | und | Equipo de esterilización Autoclave eléctrica automática de carga frontal. | Capacidad cámara minimo de 27L. Ciclos de esterilización automáticos. Drenaje, Tanque reservorio. Preferiblemente con dimensiones externas no superiores a (Ancho x Profundidad x Alto): 41 cm x 47,7 x79. Rango de temperatura: Esterilización 105 ~135°C. Calentamiento 45 ~104°C, máxima presión de operación 0,623 Mpa. Temperatura digital / análoga. Consumo eléctrico: 1,5 kW. Requerimiento eléctrico: Fase simple 120 VAC (50/60 Hz) 15 A o más. Sensor de nivel de agua. Circuito contra goteos. Bloqueo de puerta. Prevención contra sobrepresión. Válvula de seguridad. Accesorios | Garantía 3 años mínimo por desperfec tos de fábrica o mal funcionam iento de los equipos | JP Bioingeniería | 16564800
50 |  | 3 | und | Cabina de bioseguridad clase II, tipo A2.Con lámpara de luz UV, base de soporte. kit e instalación incluida | Dimensiones exteriores no superiores (m) a W x H x D: [1,1m x máx 2,0 m x 8,5 m]. Temporizador. Pantalla de cristal líquido con control remoto. Ventana motorizada para apertura y cierre suave para evitar accidentes. Zona de trabajo en acero inoxidable. Cumplimiento de estándares internacionales ANSI/NSF y/o EN13469 demostrable con certificado. Dos filtros HEPA, 99,9999%. Filtro indicador de vida. Ruido < 61db. | Garantía 3 años mínimo por desperfec tos de fábrica o mal funcionam iento de los equipos. | Scientific products, | 55610400
51 |  | 1 | und | Equipo de calentamiento Thermomixer. | Dimensiones externas (An × Pr × Al): 20,6 × 30,4 × 13,1 cm. Incluir: TERMOBLOQUE SMARTBLOCK 2.0 ML PARA 24 TUBOS DE REACCION DE 2.0 ML. Ref. Uso con placas y recipientes de laboratorio vol hasta 2 mL. Prevención eficiente y fiable de condensación en la tapa y la pared del tubo. Garantizar condiciones de reacción constantes para un rendimiento enzimático óptimo. Manejo inalámbrico simple con reconocimiento, inicialización y funcionamiento automáticos. Adaptable para SmartBlocks de 0,5 mL, 1,5 mL, 2,0 mL, placas, PCR 96 y PCR 384. Temporizador: 15 sec a 99:30 h, funcionamiento continuo. Tasa de enfriamiento: Máx. 2,5 °C/min entre 100 °C y Ta Interfaces: Puerto USB. Tasa de calentamiento: Máx. 6 °C/min. Alimentación eléctrica: 220 – 240 V, 50 – 60 Hz. Máximo consumo de potencia: 200 W. Rango de temperatura: Mín.: 15 °C1) por debajo de la Ta máx.: 100 °C. Radio de mezcla y vortex: 1,5 mm. Incluir adaptador para tubos 2,0 ml y placas de 96 | Garantía 3 años mínimo por desperfec tos de fábrica o mal funcionam iento de los equipos. | GEN PRODUCTS. | 9612000
52 |  | 1 | und | Centrifuga refrigerada, 20.000 r.p.m o mayor. Rotores para tubos de 1,5 y 2,0 ml, 15 ml, 25 ml, 50 ml y placas de 96 | Preferiblemente de las siguientes dimensiones externas: (WxHxD): 72 cm x 36 cm x 51 cm. max. speed: 16000 rpm. max. Fabricado según normativa internacional de seguridad IEC 1010. Nivel de ruido menor de 60 dBA en el máximo. Velocidad con tubos de 1,5 ml de 20.000 rpm o más. Rotores fácilmente intercambiables. Selección de velocidad tanto en rpm y fuerza-g con incrementos de 10 de aceleración y 10 de deceleración. Pre- selección de tiempo desde 10 segundos a 99 h 59 min o continuo. Volumen 6 X 250 ml. Rango de velocidad 200 a 20.000rpm o mayor. INCLUIR: Rotor 6 x 250 ml. Rotor 24 x 1,5/2,0 ml. Rotor placas. Rotor tubos 25 ml y 50 ml. | Garantía 3 años mínimo por desperfec tos de fábrica o mal funcionam iento de los equipos. | DESIERTA. Único oferente no cumple con especificaciones solicitadas de velocidad máxima | 0
53 |  | 1 | und | Baño María digital 10 L | Ambiente hasta 100deg.C; +/-. Uniformidad 0.24 deg. C; +/- Exactitud 0.5deg. 10L Capacidad Métricas. Rango de temperatura ambiente métrica a 0,5 a 99 ° C. Precisión [Temperatura] ± 0,5 ° C. Resolución [Temperatura] ± 0,1 ° C. Estabilidad de temperatura ± 0.5 ° C. Tipo de controlador de microprocesador PID Certificaciones CSA. Preferiblemente las siguientes dimensiones (L x W x H) (42 x 39 x 23 cm). | Garantía 3 años mínimo por desperfec tos de fábrica o mal funcionam iento de los equipos. | ANALYTICA. Excede el precio en aprox. 30 mil pesos | 3449840