## Hoja1
| OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS ECONÓMICAS | [23 empty] | Código: CYC-GEF-FR-09
Página: 1 de 1
Versión: 3
Vigente a partir de: 2015-07-06
1. OBJETO Y NECESIDAD: Mediante la cual se contrata la compra de materiales, vidriería, reactivos, implementos de bioseguridad y equipos de laboratorio, necesarios en la ejecución del proyecto “Desarrollo y aplicación de la tecnología de oxidación avanzada PCFH para mejorar la calidad del agua potable en el Departamento de Nariño. Convenio 1470 - 14 Gobernación de Nariño Universidad de Nariño” de la Universidad de Nariño | [17 empty] | 2. RUBRO:
3. FECHA DE SOLICITUD (DD/MM/AAAA):
[18 empty] | 4. CDP NO: |  |  | 5. VALOR:
Los factores de evaluación se califican de 1 a 100
6. DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | [6 empty] | 8. FACTORES DE EVALUACION
[7 empty] | PROVEEDOR 1 KAIKA | [8 empty] | PROVEEDOR 2 MUNDIAL DE EQUIPOS | [8 empty] | PROVEEDOR 3 BM SCIENCE | [8 empty] | PROVEEDOR 4 BLAMIS | [8 empty] | PROVEEDOR 5 CYMA | [8 empty] | PROVEEDOR 6 ANNAR DIAGNOSTICA S.A.S. | [8 empty] | PROVEEDOR 7 WALTER VELASCO | [8 empty] | PROVEEDOR 9 ARISMA | [8 empty] | PROVEEDOR 10 JP BIOINGENIERIA | [8 empty] | PROVEEDOR 11 GENTECH | [8 empty] | PROVEEDOR 12 ELEMENTOS QUIMICOS | [8 empty] | PROVEEDOR 13 EXOGENA | [8 empty] | PROVEEDOR 14 PROFINAS | [8 empty] | PROVEEDOR 15 GEN PRODUCTS | [8 empty] | PROVEEDOR 16 AQUALAB | [8 empty] | PROVEEDOR 17 JR INGENIERIA | [8 empty] | PROVEEDOR 18 ANALYTICA | [8 empty] | PROVEEDOR 19 LAB BRANDS | [8 empty] | PROVEEDOR 20 LANZZETA Y RENGIFO | [8 empty] | PROVEEDOR 21 SCIENTIFIC PRODUCTS | [8 empty] | OFERTAS Y PROVEDORES ESCOGIDOS
[7 empty] | Especificaciones técnicas | Precio | Valor agregado | Garantia (años) | Tiempo de entrega (dias) | Experiencia y calidad | Cumple (SI/NO) | Justificacion (Si NO cumple | TOTAL CALIFICACIÓN (PONDERADO) | Especificaciones técnicas | Precio | Valor agregado | Garantia (años) | Tiempo de entrega (dias) | Experiencia y calidad | Cumple (SI/NO) | Justificación (Solo si NO cumple) | TOTAL CALIFICACIÓN (PONDERADO) | Especificaciones técnicas | Precio | Valor agregado | Garantia (años) | Tiempo de entrega (dias) | Experiencia y calidad | Cumple (SI/NO) | Justificación (Solo si NO cumple) | TOTAL CALIFICACIÓN (PONDERADO) | Especificaciones técnicas | Precio | Valor agregado | Garantia (años) | Tiempo de entrega (dias) | Experiencia y calidad | Cumple (SI/NO) | Justificación (Solo si NO cumple) | TOTAL CALIFICACIÓN (PONDERADO) | Especificaciones técnicas | Precio | Valor agregado | Garantia (años) | Tiempo de entrega (dias) | Experiencia y calidad | Cumple (SI/NO) | Justificación (Solo si NO cumple) | TOTAL CALIFICACIÓN (PONDERADO) | Especificaciones técnicas | Precio | Valor agregado | Garantia (años) | Tiempo de entrega (dias) | Experiencia y calidad | Cumple (SI/NO) | Justificación (Solo si NO cumple) | TOTAL CALIFICACIÓN (PONDERADO) | Especificaciones técnicas | Precio | Valor agregado | Garantia (años) | Tiempo de entrega (dias) | Experiencia y calidad | Cumple (SI/NO) | Justificación (Solo si NO cumple) | TOTAL CALIFICACIÓN (PONDERADO) | Especificaciones técnicas | Precio | Valor agregado | Garantia (años) | Tiempo de entrega (dias) | Experiencia y calidad | Cumple (SI/NO) | Justificación (Solo si NO cumple) | TOTAL CALIFICACIÓN (PONDERADO) | Especificaciones técnicas | Precio | Valor agregado | Garantia (años) | Tiempo de entrega (dias) | Experiencia y calidad | Cumple (SI/NO) | Justificación (Solo si NO cumple) | TOTAL CALIFICACIÓN (PONDERADO) | Especificaciones técnicas | Precio | Valor agregado | Garantia (años) | Tiempo de entrega (dias) | Experiencia y calidad | Cumple (SI/NO) | Justificación (Solo si NO cumple) | TOTAL CALIFICACIÓN (PONDERADO) | Especificaciones técnicas | Precio | Valor agregado | Garantia (años) | Tiempo de entrega (dias) | Experiencia y calidad | Cumple (SI/NO) | Justificación (Solo si NO cumple) | TOTAL CALIFICACIÓN (PONDERADO) | Especificaciones técnicas | Precio | Valor agregado | Garantia (años) | Tiempo de entrega (dias) | Experiencia y calidad | Cumple (SI/NO) | Justificación (Solo si NO cumple) | TOTAL CALIFICACIÓN (PONDERADO) | Especificaciones técnicas | Precio | Valor agregado | Garantia (años) | Tiempo de entrega (dias) | Experiencia y calidad | Cumple (SI/NO) | Justificación (Solo si NO cumple) | TOTAL CALIFICACIÓN (PONDERADO) | Especificaciones técnicas | Precio | Valor agregado | Garantia (años) | Tiempo de entrega (dias) | Experiencia y calidad | Cumple (SI/NO) | Justificación (Solo si NO cumple) | TOTAL CALIFICACIÓN (PONDERADO) | Especificaciones técnicas | Precio | Valor agregado | Garantia (años) | Tiempo de entrega (dias) | Experiencia y calidad | Cumple (SI/NO) | Justificación (Solo si NO cumple) | TOTAL CALIFICACIÓN (PONDERADO) | Especificaciones técnicas | Precio | Valor agregado | Garantia (años) | Tiempo de entrega (dias) | Experiencia y calidad | Cumple (SI/NO) | Justificación (Solo si NO cumple) | TOTLA CALIFICACIÓN (PONDERADO) | Especificaciones técnicas | Precio | Valor agregado | Garantia (años) | Tiempo de entrega (dias) | Experiencia y calidad | Cumple (SI/NO) | Justificación (Solo si NO cumple) | TOTAL CALIFICACIÓN (PONDERADO) | Especificaciones técnicas | Precio | Valor agregado | Garantia (años) | Tiempo de entrega (dias) | Experiencia y calidad | Cumple (SI/NO) | Justificación (Solo si NO cumple) | TOTLA CALIFICACIÓN (PONDERADO) | Especificaciones técnicas | Precio | Valor agregado | Garantia | Tiempo de entrega | Experiencia y calidad | Cumple (SI/NO) | Justificación (Solo si NO cumple) | TOTLA CALIFICACIÓN (PONDERADO) | Especificaciones técnicas | Precio | Valor agregado | Garantia | Tiempo de entrega | Experiencia y calidad | Cumple (SI/NO) | Justificación (Solo si NO cumple) | TOTAL CALIFICACIÓN (PONDERADO)
7.1. ÍTEM | *7.2. CÓDIGO | 7.3, CANTIDAD | *7.4. UNIDAD DE MEDIDA | 7.5, BIEN O SERVICIO SOLICITADO | 7.6. Especificaciones Técnicas (Material, color, medida, otras características requeridas): | *7.7, Garantía (Tiempo): |  | 30.% | 10.% | 10.% | 20.% | 30% |  |  |  |  | 30.% | 10.% | 10.% | 20.% | 30% |  |  |  |  | 30.% | 10.% | 10.% | 20.% | 30% |  |  |  |  | 30.% | 10.% | 10.% | 20.% | 30% |  |  |  |  | 30.% | 10.% | 10.% | 20.% | 30% |  |  |  |  | 30.% | 10.% | 10.% | 20.% | 30% |  |  |  |  | 30.% | 10.% | 10.% | 20.% | 30% |  |  |  |  | 30.% | 10.% | 10.% | 20.% | 30% |  |  |  |  | 30.% | 10.% | 10.% | 20.% | 30% |  |  |  |  | 30.% | 10.% | 10.% | 20.% | 30% |  |  |  |  | 30.% | 10.% | 10.% | 20.% | 30% |  |  |  |  | 30.% | 10.% | 10.% | 20.% | 30% |  |  |  |  | 30.% | 10.% | 10.% | 20.% | 30% |  |  |  |  | 30.% | 10.% | 10.% | 20.% | 30% |  |  |  |  | 30.% | 10.% | 10.% | 20.% | 30% |  |  |  |  | 30.% | 10.% | 10.% | 20.% | 30% |  |  |  |  | 30.% | 10.% | 10.% | 20.% | 30% |  |  |  |  | 30.% | 10.% | 10.% | 20.% | 30% |  |  |  |  | 30% | 10% | 10% | 20% | 30% |  |  |  |  | 30. % | 10. % | 10. % | 20. % | 30. %
[8 empty] | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 |  |  |  |  | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 |  |  |  |  | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 |  |  |  |  | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 |  |  |  |  | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 |  |  |  |  | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 |  |  |  |  | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 |  |  |  |  | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 |  |  |  |  | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 |  |  |  |  | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 |  |  |  |  | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 |  |  |  |  | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 |  |  |  |  | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 |  |  |  |  | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 |  |  |  |  | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 |  |  |  |  | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 |  |  |  |  | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 |  |  |  |  | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 |  |  |  |  | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 |  |  |  |  | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 |  |  |  | PRECIO PROVEEDOR ESCOGIDO | VALOR A CONTRTAR
1 |  | 2 | und | Balanza ANALÍTICA | Repetibilidad: 0,1 mg • Capacidad: mínimo 220 g • Linealidad: Entre 0,2 y 0,3 mg • Tiempo normal de estabilización: 3,5 s o inferior • Dimensiones del plato de pesaje: mínimo 90 mm Dimensiones ( AnxPxAl ) 230x303x330mm • Cámara de pesaje. Protección contra corrientes de aire: Manual. • Condiciones de funcionamiento temperatura: + 10 a +30 °C • Peso neto: menor a 5,0 kg • Calibración: interna • Unidades de pesaje: Mínimo Gramos; Kilogramos; Quilates; Libras; Onzas; Onzas troy; Miligramos. • Interfaz para la transferencia de datos por USB. • Pantalla LCD retroiluminada • Aplicaciones: Pesaje, densidad, porcentaje, recuento, pesaje de animales, conversión. • Idiomas: mínimo Inglés y Español. • Pesaje inferior: Si • Seguro antirrobo con capacidad de bloqueo (opcional) • Requisitos de energía: 100- 240 V +/- 10 % a 50-60 Hz • Gastos de antenimiento preventivo incluidos por 3 años (1 por año). | Garantía 3 años mínimo por desperfectos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos. | BALANZA ELECTRÓNICA DE PRECISIÓN MODELO ENTRIS 224 1S MARCA SARTORIUS DE ALEMANIA Legibilidad 0,0001 g Capacidad de pesada 220 g de tara (Sustractivo) -220 g Reproducuibilidad (Desviación estándar) 0,0001 (+/- ) g Desviación lieneal 0,0002 (+/- ) g Desviación de sensibilidad entre +10.....+30 °C 3 < (+/-)/K Tiempo de respuesta de medición 2,5 s Valor pesesas de calibración estándar extrerna (clase de precision mínima) 200 (E2) g Dimensiones del palto de carga (diámetro) 90 mm Peso neto 4,4 Kg Altura de la cámara de pesaje 230 mm Dimensiones W+D+H 230 + 303+330 mm Rango de temperatura de uso +10...... +30 °C Temperatura admisible del entorno + 5.....+40°C Se garantiza el funcionamiento a temperaturas de + 5°C hasta 40 °C Compatibilidad electromagnética (CEM) EN61326-1 Emisión de interferencias Clase B Resistencia a Interferencias Entornas Industriales | [5 empty] | no cumple con la garantia minima exigida | [11 empty] | * MAXIMA CAPACIDAD 220 GR. * CARGA MINIMA 0.01g * LEGIBILIDAD: 0,0001g * RANGO DE TARA: -220g. * REPETIBILIDAD: 0,0001g * DESVIACION DE LINEALIDAD: +/- 0,0002 * TAMANO DEL PLATO 85 MM. * TIEMPO DE ESTABILIZACION: 3.5 SEG. * CALIBRACION: INTERNA (AUTOMATICA) * INTERFASE: RS 232 * PANTALLA LCD CON LUZ DE FONDO * TEMPERATURA DE TRABAJO; + 10oC + 40oC. - MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA CORRIENTE ELECTRICA DE 110-230V AC/50-60Hz. MARCA BOECO-ALEMAN | [5 empty] | NO | NO CUMPLE CON TIEMP DE GARANTIA Y DE ENTREGA | [10 empty] | BALANZA ANALITICA ELECTRONICA DIGITAL MODELO HTR-224E,Capacidad 220 grs ±0,0001g Repetibilidad 0.1mg, linearidad ±0.3 mgr tiempo de estabilizacion ±3 segundos, Dimensiones del plato 80 mm de diametro, sistema de Calibracion interna y externa, camara de pesaje 290x200x306 mm peso aproximado 2,9 kg, condiciones de temperatura +10...+30 C , Interfase RS232, PANTALLA LCD Retroiluminado, • Requisitos de energía primarios 100-240 v-,-10% ¦+10%50-60 Hz, 0.2ª, • Camara de Pesaje, proteccion contra corrientes de aire, manual, Garantia de 3 años por defectos de fabrica MARCA VIBRA | 74.491 | 1 | 1 | 70.0698 | 28 | SI |  | 44.9613 | [18 empty] | BALANZA ANALITICA MARCA ANDE DE ESTADOS UNIDOS MODELO GH-200. Capacidad: 220g. Repetitibilidad: 0.1 mg. Linealidad: +/- 0.2 mg. Tiempo normal de estabilización: 3.5 segundos. Dimensiones del plato de pesaje: 90 mm. Dimensiones aprox: 217 x 442 x 316 mm. Cuenta con camara de pesaje con protección contra corrientes de aire en vidrio: manual. Condiciones de temperatura: + 5° a + 40°C. Peso neto: aprox. 8kg. Calibración interna. Unidades de pesaje: g, mg, oz, ozt, dwt, ct, mom, GN, t, TL. Interfase para transferencia de datos por USB, pantalla LCD retroiluminada. Aplicaciones: pesaje, densidad, porcentake, recuento, pesaje de animales, conversión. Idiomas: Inglés y español. Pesaje inferior: Si. Energía. 100, 200, 220, 240, VAC (AC Adapter) 50 Hz/60 Hz, 11 VA. Gastos de mantenimiento preventivo incluidos por tres 3 años. 1 por año de garantía | 100 | 1 | 1 | 35.5349 | 50 |  |  | 52.307 | [36 empty] | Balanza analiica modelo EP 220 Ref, 360-9232 Precisa. Repetitibilidad 0.1 mg, Linealidad 0,2 mL, Desviación de la sensibilidad entre+ 10°C y + 30°C 3+ PPM/K. Tiempo normal de estabilización 2.5 s. Dimensiones del plato de pesaje 90 mm. Camara de pesaje (AnxPxAI) 173x176x240mm. Condiciones de funcionamiento temperatura +10...+30°C. Peso neto aprox 4.8 kg. Dimensiones (AnxPxAI)230x303x330mm. Calibracion interno. Unidades de pesaje " gramos, kilogramos, quilates, libras; onxas, onzas troy, tael de Hong, tael de Taiwan, Granos; penniweights, miligramos, piezas por libra, tael de china, mommes, quilates austriacos, tolas, bath, mesghal, toneladas. INterfaz RS232C 25-Pin, pantalla LCD retroiluminado,, aplicaciones pasaje, densidad, porcentaje, recuneto, pesaje de animales, conversion. Idiomas, inglés, frances, alemania, italiano, polaco, ruso, español. Pesaje inferior Si. Seguro antirrobo capacidad de bloqueo con doble o cadena. Requisitos de energia primarios 100-240 v-; -10% ¦ +10%50-60Hz, 0.2a. Requisitos de energia secundarios 12.0... 18.0 VDC ¦ 2W (tipaclly). Peso bruto 7.8 kg. Embalaje 460x390x530 mm. Gastos de mantenimiento preventivo por 3 años (1 por año) | 1 | 30 | 1 | 86.186 | 67 |  |  | 40.7372 | [27 empty] | MARCA OHAUS Repetibilidad: 0,1 mg. Capacidad: 220g. Linealidad: 03 mg. Tiempo normal desestabilización: 3 seg. Dimensiones del plato de pesaje: 90mm Dimensiones WxHxD (cm) 19.6 x 28.7 x 32 cm• Cámara de pesaje. Protección contra corrientes de aire: Manual. Condiciones de funcionamiento temperatura: + 10 a +40 °C • Peso neto: a 4,5 k. Calibración: Interna • Unidades de pesaje: Mínimo Gramos; Kilogramos; Quilates; Libras; Onzas; Onzas troy; Miligramos. interfaz para la transferencia de datos por USB,. Pantalla LCD retroiluminada. Aplicaciones: Pesaje, densidad, porcentaje, recuento, pesaje de animales conversión Idiomas: mínimo Inglés y Español.’ Pesaje inferior: Si. Requisitos de energía: 110V +/- 10% a 50-60 Hz • Gastos de mantenimiento preventivo incluidos por 3 años (1 por año). | 82.3012 | 20 | 1 | 35.5349 | 90 |  |  | 60.8973 | Marca: RADWAG Repetibilidad: 0,1 mg Capacidad: mínimo 220 g Linealidad: * 0,2 mg Dimensiones del plato de pesaje: 85 mm Dimensiones ( AnxPxAl ) 490x400x505 mm Condiciones de funcionamiento temperatura: + 10 a +40 °C Peso neto: 5,6 kg Calibración: interna Interfaces: USB-A, USB-B, 2 x RS 232 Pantalla LCD Blacklit Programas integrados: Conteo de piezas, peso de animales, Estadística, Porcentaje, Sumatoria Tiempo de respuesta: 3,5 seg. Lectura: 0,1 mg Carcasa en plático y plato pesado en acero inoxidable Certificaciones: ISO 9001 y CE-CONFORMIDAD | 90.9459 | 30 | 1 | 1 | 67 |  |  | 50.6838 | Tipo de Producto balanza analítica Apagado automático s1 Calibración externa Capacidad (g) 220 Capacidad (kg) 0.22 Dimensiones de la carcasa 8,7” x 4,3” x 12.6” Dimensiones (“W) 8.7 (“H) 13.5 (“D) 12,2 Display LCD Legibilidad (g) 0.0001 Linealidad (g) ± 0.0002 Repetibilidad (g) ± 0.0002 Unidades de pesaje g, mg, Ct, GN, oz, ozt, dwt, y personalizable poe le cliente Tiempo de estabilización 3 segundos Potencia (VAC) 110/220 VAC Protección (WxHxD) 7.3 “x 11.2” x 8.3 “ Interfaz RS-232 Si Idiomas Inglés, Español, Francés, Alemán Marca Symmetry | 71.1024 | 30 | 1 | 1 | 83 |  |  | 49.5307 |  | 74.9949 | 1 | 100 | 12.5116 | 50 |  |  | 50.1008 | ANALYTICA | 12899200
2 |  | 1 | und | Medidor electroquímico de conductividad | • Medidor electroquímico de conductividad, pH y T. • Pantalla LCD. • Rango de medición en modo conductividad: mínimo de 0 a 199,9 S/m o más amplio. • Resolución 0,05 % de la escala completa o mejor. • Repetibilidad ± 0,5 % ± 1 dígito. • Cambiar de unidad: APLICA • Conversión de la temperatura del agua destilada: APLICA • Medición del pH: incipio de medición con electrodo de vidrio. Rango de medida de pH: mínimo 0,00 – 14,00 o más amplio. Rango de visualización: -2.00 - 16.00 o más amplio. • Rango de edición en T: 30 ℃ - 100 ℃ o mayor. • Parpadeo o alerta cuando se está fuera del rango. • Resolución 0,1 ℃ o mejor • Repetibilidad ± 0.1 ℃ ± 1 dígito • Método de medición 2 AC método bipolar. | Garantía 3 años mínimo por desperfectos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos. | [18 empty] | RS-232 Bi-directional RS-232 with software Measures pH, mV, conductivity, total dissolved solids (TDS), and temperature (°C or °F) pH Range -1.99 to 16.00 pH Resolution 0.01 pH Accuracy ±0.002 pH Calibration Up to 5 points (USA: 1.68,4.01, 7.00, 10.01, 12.45 or NIST: 1.68,4.01, 6.86, 9.18, 12.45) with autobuffer recognition mV Range ±1999 Mv mV Resolution 0.1 mV (±199.9 mV) / 1 mV (beyond) mV Accuracy ±0.2 mV (±199.9 mV) / ±2 mV (beyond) mV Calibration Offset up to ±150 mV Conductivity Range 0.00 ìS/cm to 200.0 mS/cm Conductivity Resolution 0.01 ìS; 0.1 ìS ; 1 ìS ; 0.01 mS ; 0.1 mS Conductivity Accuracy ±1% full scale Conductivity Calibration Automatic (4 points); maximum 1 per range; manual (5 points); maximum 1 per range TDS Range 0.00 ppm to 100 ppt @ 0.5 TDS factor (to 200 ppt @ 1.0 TDS factor) TDS Resolution 0.01 ppm/0.1 ppm; 0.001 ppt/ 0.01 ppt/0.1 ppt TDS Accuracy ±1% full scale TDS Calibration Up to 5 points Temperature Range 0.0 to 100.0°C / 32.0 to 212.0°F Temperature Resolution 0.1°C/ 0.1°F Temperature Accuracy ±0.5°C / ±0.9°F Temperature Calibration Offset in 0.1° increments; off set range: ± 5°C / 9°F Memory Up to 100 data sets Dimensions 6 1/8" x 6 7/8" x 2 3/4" (15.5 x 17.5 x 6.9 cm) MARCA OAKTON USA) | [6 empty] | NO CUMPLE CON TIEMP DE GARANTIA Y DE ENTREGA | [37 empty] | MEDIDOR ELECTROQUIMICO DE CONDUCTIVIDAD, PH Y T. MARCA GONDO MODELO PL-700AL. Controlado por microprocesador. Pantalla LCD que permite observar las lecturas de PH, ORD, CONDUCTIVIDAD, DO Y TEMPERATURA simultáneamente Compensación automática de temperatura, función de memoria hasta 150 datos. Prango de medición pH: - 2.00 a 16.00 pH, precisión: 0.01 pH, Rando de medición de conductividad: 0.0-199. uS, 200 - 1999 uS, 2.00 - 19,99 mS, 20,0 - 100.0 ms@25°C, resolución: 0.1/1 us/0.01/0.1 mS, Rango de medicion ORP: -1999 ~ -200 mV, - 199.9 ~ 499.9 mV, 500 ~ 2000 mV, precisión: +/- 2 + 1 dígito, Rango de medición TDS: 0.0 ~ 131.9 ppm 132 ~ 1319 ppm, 11.32 ~ 13.19 ppt, 13.2 ~ 132.0 ppt, preciisón: 0.1/1 ppt / 0.01/0.1 ppt, Rango de medición Salinidad: 0.0 ~ 99.9 ppm, 100 ~ 999 ppm, 1.00 ~ 9.99 ppt, 10.0 ~ 100.0 ppt. Precisión: 0.01/1 ppm/0.01/0.1 ppt. Rango de medición de Oxígeno Disuelto: 0 ~ 20.00 mg/L, 0-20.00 ppm. Precisión 0.01 mg/L, Rango de medición de Oxígeno: 0-200.00 %, precisión: 0.10%, Rango de temperatura. 0~110°C, precisión: 0.1°C. Parpadeo de aletra cuando se encuentra fuera de rango. El equipo se entrega completo con: electrodo de pH en vidrio, celda de conductividad, sonda de DO, sonda de termperatura, 4 membranas, solución electrolítica x 50 ml, soluciones standard, Cable USB, adaptador a corriente, manual de instrucciones | [6 empty] | NO CUMPLE PORQUE NO PRESENTA GARANTIA | [19 empty] | MEDIDOR ELECTROQUÍMICO DECONDUCTIVIDAD • Medidor electroquímico de conductividad, pH y T. • Pantalla LCD. • Rango de medición en modo conductividad: mínimo de 0 a 199,9 S/m o más amplio. • Resolución 0,05 % de la escala completa o mejor. • Repetibilidad ± 0,5 % ± 1 dígito. • Cambiar de unidad: APLICA • Conversión de la temperatura del agua destilada: APLICA • Medición del pH: Principio de medición con electrodo de vidrio. Rango de medida de pH: mínimo 0,00 – 14,00 o más amplio. Rango de visualización: -2.00 - 16.00 o más amplio. • Rango de medición en T: 30 ℃ - 100 ℃ o mayor. • Parpadeo o alerta cuando se está fuera del rango. • Resolución 0,1 ℃ o mejor • Repetibilidad ± 0.1 ℃ ± 1 dígito • Método de medición 2 AC método bipolar. | [5 empty] | NO | NO CUMPLE PORQUE NO PRESENTA GARANTIA | [10 empty] | Medido electroquimico de conductividad modelo HL680 ref 285204790. Medidor electroquimico de conductividad, pantalla lcd personalizada. Rango de medicione (rango de visualizacion) 30°C 100°C parpadea cuando se está fuera del rango. Resolución 0.1°C. Repetitibilidad ± 0.1°C ± 1 digit. Método de medición 2 AC método bipolar. Rango de medición (Rango de visualizacion) Contante de célula 100 m-1:0.000 mS/ m ~ 19.99 S / m Constante de celula 10 m -1: 0.0 mS/ m ~ 1,999 S/m COnstante. Resolución 0.05% de la escala completa. Repetitibilidad ± 0.1°C ± 1 digito F.S. Cambiar unidad APLICA. Conversion de la temperatura del agua destilada APLICA. Medicion del pH Principio de medicion Metodo del electrodo de vidrio Rango de medida pH 0.00-14.00 Rango de visualización -2.00 - 1.00 | 18.0799 | 20 | 1 | 86.186 | 67 |  |  | 44.8612 | [27 empty] | MARCA LOVIBOND Medidor electroquímico de conductividad, pH y T°. Pantalla LCD. Rango de medición en modo conductividad: mínimo de O a 199,9 S/m o más amplio.• Resolución 0,05 % de la escala completa o mejor. • Repetibilidad ± 0,5 % ± digito.. Cambiar de unidad: APLICA. Conversión de la temperatura del agua destilada: APLICA. Medición del pH: Principio de medición con electrodo de vidrio Rango de medida de pH: mínimo 0,00— 14,00 Rango de visualización: -2.00-16.00 • Rango de medición en T: 30°C-100°C o mayor.• Parpadeo o alerta cuando se está fuera del rango.. Resolución 0,1°C o mejor. Repetibilidad ±0.1 °C ± 1 digito. Método de medición 2 AC método bipolar. | 100 | 40 | 1 | 35.5349 | 100 |  |  | 71.207 | MARCA SI ANALITICS Multiparámetro de mesa PROLAB 2000 pH y Temperatura A 161 1M DIN-ID Celda combinada de oxígeno y conductividad LFOX1400 ID Rango de medición en modo conductividad: mínimo de 0 a 2000 mS/cm Peso: 2,5 kg Dimensiones: 240 x 280 x 70 mm Rango de medida de pH:-2,000 - + 20,000 Exactitud medida pH: +/- 0,003 Rango de medición de Mv: -1,999,9 -+ 1999,9 mV Exactitud de Mv: + 0,2mV Puntos de calibración en ISE: 2....3 Rango de medición de ISE: 0,000 — 10.000mg/I Rango de medición en oxigeno 0,0 — 20,00 mg/I 0—90,0 mg/I Resolución máxima: 0,01 Exactitud: +/-0,5% del valor medido Rango de medición de índice de saturación de oxigeno 0,0—199,9% 0—600% Resolucion 0,1% Exactitud +/-0,5% del valor medido Rango de medición en conductividad 0 µS/cm — 2000mS/cm Rango de medición en temperatura. -10,0 / 120,0°C Exactitud en temperatura. +/-0,1 °C | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |  | 40.6 | MEDIDOR ELECTROQUIMICO de conductividad, pH1 Temperatura y TDS. Alterna fácilmente entre pH, mV, conductividad, TDS y mediciones de temperatura con el toque de un botón Diseño que ahorra espacio Gran pantalla LCD le permite ver sus medidas en todo et laboratorio Conductividad y TDS rango automático elige la mejor resolución para cada med ición El medidor PC700 ofrece un nuevo diseño compacto que es un 40% mãs pequeño que otros medidores de mesa. La gran pantalla es fácil de leer incluso a distancia. Dual-pantalla le permite leer tanto un parámetro medido y la temperatura de un vistazo. El medidor de pH dlspone el reconocimiento automático de soluciones buffer para ambos conjuntos de estándares USA y NIST (1.68. 4.01, 7.00, 10.01 y 12.45 o 1.68, 4.01. 6.18. 9.86 y 12.45). Compensación automática o manual de temperatura. Seleccionable temperatura en °F o °C, Ia pantalla y teclado de membraria resistente al agua. Los puntos de calibración anteriores, las pendiente del electrodo, yen conductividad a constante de celda (0.1. 1.0 y 10) se almacenan en Ia memoria para su recuperación rápida y fácil. También puede almacenar hasta 100 conjuntos de datos en la memoria del medidor para su posterior recuperación. La tarjeta de referencia rápida conveniente extraíble mantiene las funciones del teclado a siu alcance. lncluye adaptador universal de corriente 100/240 VCA y el soporte del electrodo. Medidor con sondas incluidas: electrodo combinado de pH (35805-04) y Ia sonda de conductividad / temperatura (35608-74). Especificaciones Tipo de Producto Medidor multiparámetro de mesa Rango de pH -2.00-16,00 mV ± 2,000 Conductividad 0-200 mS TDS 0 a 200 ppt C Temperatura de -10 a 110 Temperatura F 14-230 Resolución pH 0,1 /0.01 Temperatura 0.1 mV 0.1/1 Conductlvidad 0,01, 0,1 mS; 0,001, 0,01, 0,1 mS TDS 0,01, 0,1 ppm, 0001, 0,01, 0,1 ppt | 88.0718 | 1 | 1 | 1 | 70 |  |  | 47.8215 | • Medidor electroquímico de conductividad, pH y T. • Pantalla LCD. • Rango de medición en modo conductividad: mínimo de 0 a 199,9 S/m o más amplio. • Resolución 0,05 % de la escala completa o mejor. • Repetibilidad ± 0,5 % ± 1 dígito. • Cambiar de unidad: APLICA • Conversión de la temperatura del agua destilada: APLICA • Medición del pH: incipio de medición con electrodo de vidrio. Rango de medida de pH: mínimo 0,00 – 14,00 o más amplio. Rango de visualización: -2.00 - 16.00 o más amplio. • Rango de edición en T: 30 ℃ - 100 ℃ o mayor. • Parpadeo o alerta cuando se está fuera del rango. • Resolución 0,1 ℃ o mejor • Repetibilidad ± 0.1 ℃ ± 1 dígito • Método de medición 2 AC método bipolar. | 61.1294 | 50 | 100 | 12.5116 | 51 |  |  | 51.1412 | ANALYTICA | 4871190
3 |  | 1 | und | Horno de Conveción Forzada | Horno de convección forzada. • Cámara interna: Acero inoxidable. • Cuerpo externo: Acero pintado. • Volumen interno operativo: 55 a 60 litros. • Display para temperatura programada y actual. • Reloj para 96 horas o más • Rango de temperatura desde ambiente +/- 10 ºC hasta 250 ºC o más. • Alarma. • Puerto de entrada de cables para permitir la validación y calibración. • Puerto para transferencia de datos, Software, cable USB, protocolo y adaptador incluidos (opcionales). • Dimensiones externas: Ancho (520 a 620 mm) x Alto (640 a 680 mm) x Profundidad (575 a 650 mm). • Consumo: 1.000 W o menos. • Voltaje: 110 V/50-60 Hz • Bandejas (estándar/máx.): 2/6 • Dispositivo de seguridad clase II como se define en la norma europea NF EN61010-2010 (equivalente al DIN 3.1) | Garantía 3 años mínimo por desperfectos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos. | Horno de convección forzada Air Performance AE 60 Marca DYNAMICA Cámara interna: Acero inoxidable Cuerpo externo: Acero pintado Volumen: 58 litros Doble display: Temperatura programada y actual Reloj de 99h 59min Rango de temperatura desde 10°C hasta 250°C Alarma audible Puerto de entrada de cables para permitir Ia validación y calibración. Puerto RS485 para transferencia de datos. Software, cable USB, protocolo y adaptador incluido. Dimensiones cámara: 400 x 390 x 370 mm (Ancho x alto x profundo) Dimensiones externas: 526 x 640 x 579,5 mm (Ancho x alto x profundo) Consumo: 1000 W Voltaje: 110 V / 50-60 Hz Bandejas (estándar/máx.): 2/6 Unidades apilables hasta 120 litros Dispositivo de seguridad clase Il como se define en Ia norma europea NF EN61O1O-2-O1O (equivalente alDIN 3.1) | [5 empty] | no cumple con la garantia exigida |  |  | HORNO STERICELL, circulación forzada de aire. Marca: MMM, Construcción y origén ALEMAN. MODELO 55 LITROS, Ref. MC 000799. ESTERILIZADOR, SECADO Y CALENTAMIENTO. Temperatura CONTROLADA POR MICROPROCESADOR FUZZY LOGIC. 3 PROGRAMAS FIJOS, AJUSTABLES por personas autorizadas,Temp: ambiente +10°C, a 250°. Cámara interior de acero inoxidable DIN 1,4301, AISI 304. 55 LITROS:Medidas internas: axfonxalto 400x390x350, ext: 620x640x680, mm. • Dos bndejas incluidas. Opcional :hasta 7. posibilidad de programar tiempos de conexión. e inicio de un proceso. • alarma acústica y visual • termostato mecánico de seguridad clase 2 con control por microprocesador • interfase RS 232 para conexión de impresora o PC • Sonda de temperatura PT 100. voltaje nominal 115 -V, 50/60 hz ISO 13485:2003/AC:2009, ISO 9001:2008 cumple 2006/98/EC,2004/108/EC cumple 2006/98/EC,2004/108/EC | [5 empty] | NO | NO CUMPLE TIEMPO DE ENTREGA |  | Temperatura de funcionamiento: 10 ° C sobre la temperatura ambiente hasta 250°C (o hasta 300 °C bajo pedido) Debido a un sistema patentado, el aire circula en espiral simulando el ambiente, asegurando una circulación de aire regular y homogénea Cortos períodos de nivelación de la temperatura después de abrir la puerta Estructura robusta y excelente protección contra la corrosión gracias a un revestimiento exterior autoportante hecho con acero galvanizado provisto de un barniz de estufa duro y resistente en el lado exterior La cámara interior de doble revestimiento y el panel de la puerta están fabricados con acero inoxidable de calidad (DIN 1.4301, AISI 304). Las paredes interiores de la cámara pueden extraerse fácilmente para la limpieza, sin la necesidad de utilizar herramientas. Las paredes interiores de la cámara pueden extraerse fácilmente para la limpieza, sin la necesidad de utilizar herramientas. La cámara está además provista de una válvula de ventilación totalmente ajustable Sistema de control por microprocesador, Pantalla LED, 3 programas configurables Interfaz RS 232 para conexión de impresora o PC Posibilidad de programar tiempos de conexión y desconexión Alarma acústica y visual para la señalización de errores Intervalo temporal de 99 horas y 59 minutos Termostato digital de seguridad LINEA VENTICELL | [5 empty] | NO | NO CUMPLE CON TIEMP DE GARANTIA Y DE ENTREGA | [10 empty] | Horno de convencion forzada (mecanica) modelo FD-53 Capacidad 53 lts Rango de temperatura ambiente +5 C a 300 C, Tecnologia APT Para precalentamiento de la camara , Convencion Forzada, Valvula de aire de escape ajustable, Controlador con funciones de temporizador, dos bastidores cromados, dispositivo de seguridad de temperaturaajustable clase 2 independiente con alarma visual SE Ajusta norma DIN 12880 Volument interno 53 Litros, Peso Neto Vacio 44 Kg, Carga por Rack 15 kg, Meddas internas ancho 400 mm, alto 400 mm, Profundidad 340 mmMedidas externas alto 620 mm ancho 635 mm profundidad 340 mm volumen del espacio del vapor 77 lt , voltaje 110 v 50-60HZ consumo de energia a 150 C es de 429 Wh/h, para 300 C es de 951 Wh/h a 70 C es de 172 Wh/h, garantia 3 años por defectos de fabrica MARCA BINDER | [5 empty] | NO | NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO (CAPACIDAD) | [19 empty] | HORNO DE CONVECCIÓN FORZADA MARCA DIHAN MODELO OF-50. Equipo controlado por microproceador. Con certificado de trazabilidad. Control por Sistema Jog-Dial patentado. Cuenta con certificación CE. Material interno: acero inoxdiable #340, material externo acero pintado. capacidad: 50litros. display para temperatura programada y actual. reloja para 99 horas 59 minutos o función en contiuno. Rango de temperatura: ambiente + 5° a 250°C. alarma. Puerto de entrada de cables para permitir la validación y calibración. cable RS232C y software. DImensiones externas: 518 x647 x 724 mm. dimensiones internas: 370 x 345 x 420 mm. consumo: 650 W. Voltaje: 1 phase 120V, 60 Hz. cuenta con 2 bandejas en acero inoxidable con capacidad de carga de 16 kg por bandeja. Sensor de temperatura tipo PT100. Cuenta con certificaciones de la UL/CUL, CE, DG-Mark que son equivalentes a las normas NF | [5 empty] | NO | NO CUMPLE PORQUE NO PRESENTA GARANTIA | [19 empty] | Horno de convección forzada Cámara interna: Acero inoxidable. • Cuerpo externo: Acero pintado. • Volumen interno operativo: 55 a 60 litros. • Display para temperatura programada y actual. • Reloj para 96 horas o más • Rango de temperatura desde ambiente +/- 10 ºC hasta 250 ºC o más. • Alarma. • Puerto de entrada de cables para permitir la validación y calibración. • Puerto para transferencia de datos, Software, cable USB, protocolo y adaptador incluidos (opcionales). • Dimensiones externas: Ancho (520 a 620 mm) x Alto (640 a 680 mm) x Profundidad (575 a 650 mm). • Consumo: 1.000 W o menos. • Voltaje: 110 V/50-60 Hz • Bandejas (estándar/máx.): 2/6 • Dispositivo de seguridad clase II como se define en la norma europea NF EN61010- 2010 (equivalente al DIN 3.1) | [5 empty] | NO | NO CUMPLE PORQUE NO PRESENTA GARANTIA | [10 empty] | Horno de conveccion formazada modelo ED-53 Ref. 9010-0128. Horno de conveccion forzada "air performance", 60 litros, 1 estante, modelo ae 60 marca dynamica. Cámara interna: Acero inoxidable, cuerpo externo: acero pintado. Volumen: 58 litros. Doble display: Temperatura programada y actual. Reloj de 99 h 59 min. Rango de temperatura desde 10°C hasta 250°C. Alarma audible. Puerto de entrada de cables para permitir la validación y calibracióón. Puerto RS485 para transferencia de datos. Software, cable USB, protocolo y adaptador incluido. Dimensiones cámara: 400x390x370 mm (Ancho x alto x. Dimensiones externas: 526x640x579,5mm (Anchoxaltoxprofundo) COnsumo 1000 W. Voltjee: 110V/50-60 Hz. Bandejas (estándar/max): 2/6. Unidades apilables hasta 120 litros. Dispositivo de seguridad clase II como se defiine en la norma europea NF EN61010-2010 (equivalente al DIN 3.1) | 89.8803 | 20 | 1 | 86.186 | 83 | SI |  | 71.2013 | [9 empty] | Horno de convección forzada. Cámara interna: acero inoxidable. Cuerpo externo: acero pintado. Volumen interno operativo: 90 litros. Display para temperatura programada y actual. Reloj: 1 min. A 99 Hrs. 59 min. y 100 Hrs. a 999 Hrs, 50 min. Rango de temperatura ambiente +10 a 260 °C. Alarma. Puerto de entrada de cables para permitir la validación y calibración, Terminal de comunicación externa para transferencia de datos (opcionales). Dimensiones externas: 560 ancho x 601 fondo x 820 alto mm. Consumo: 1000 W. Voltaje: 115V fase única, 11A 50/60 Hz. Bandejas (estándar/máx.): 2/6 | 1 | 30 | 1 | 1 | 67 |  |  | 23.7 | Horno de convección forzada. • Cámara interna: Acero inoxidable. • Cuerpo externo: Acero pintado. • Volumen interno operativo: 55 a 60 litros. • Display para temperatura programada y actual. • Reloj para 96 horas o más • Rango de temperatura desde ambiente +/- 10 ºC hasta 250 ºC o más. • Alarma. • Puerto de entrada de cables para permitir la validación y calibración. • Puerto para transferencia de datos, Software, cable USB, protocolo y adaptador incluidos (opcionales). • Dimensiones externas: Ancho (520 a 620 mm) x Alto (640 a 680 mm) x Profundidad (575 a 650 mm). • Consumo: 1.000 W o menos. • Voltaje: 110 V/50-60 Hz • Bandejas (estándar/máx.): 2/6 • Dispositivo de seguridad clase II como se define en la norma europea NF EN61010-2010 (equivalente al DIN 3.1) | 58.0363 | 1 | 1 | 1 | 51 |  |  | 33.1109 | MARCA THERMO Horno de convección forzada. Cámara interna: Acero inoxidable. • Cuerpo externo: Acero pintado. • Volumen interno operativo: 62 Lt • Display para temperatura programada y actual. Reloj para 96 horas o más. Rango de temperatura desde ambiente +50°C hasta 330 °C. Alarma. Puerto de entrada de cables para permitir la validación y calibración. • Puerto para transferencia de datos Software, cable USB protocolo y adaptador.. Dimensiones externas: Ancho (520 a 620 mm) x Alto (64O a680 mm) x Profundidad (575 a 650 mm). Consumo: 1000 W o menos. Voltaje: 110 V/500-60 Hz. Bandejas (estándar/máx.): 2/13. Dispositivo de seguridad II como se define en la norma equivalente al DIN 12880 | 63.9488 | 80 | 1 | 35.5349 | 100 |  |  | 64.3916 | Marca: BINDER Horno FD-53 CONVECCIÓN FORZADA, MODELO: SERIE FD (53L) Referencia: 9010 - 0128 Rango de temperatura desde ambiente hasta 300 ºC. Dimensiones externas: Ancho (635 mm) x Alto (620 mm) x Profundidad (575 mm) Dimensiones internas: Ancho (400 mm) alto (400 mm) fondo (340 mm) Volumen interno operativo: 53 L Carga total admisible: 40 kg Tiempo de calentamiento a 70 °C: 7 minutos Tiempo de calentamiento a 150 °C: 24 minutos Tiempo de calentamiento a 300°C: 60 minutos Tiempo de recuperación tras 30s con Ia puerta abierta: A 70 °C es de 2 min, a 150 °C es de 5 min y a 300 °C es de 9 minutos Incluye 2 bandejas (Capacidad máxima de 5 bandejas) | [5 empty] | NO | NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO (CAPACIDAD) |  | Tipo de producto mecánico Horno de convección Capacidad en litros 59.451 (2.1 pies cúbicos) Tamaño de Cámara “W 15.75 “H 16.5 “D 14.25 Uniformidad de temperatura ± 1 • C a 100 °C Temperatura minima °C Ambient ± 10 Temperatura máxima 250 °C Temperatura mínima de 50°F Temperatura máxima 482 °F Resolución 1 °C Precisión en el control de temperatura de ±1 °C a 100 °C Pantalla LED de temperatura digital Tiempo de subida de 15 minutos a 100°C Shpg peso libras 138 (63 kg) Tipo de control PID de microprocesador 60 Hz Potencia Número de posiciones de la plataforma 8 Número de estantes 2 (incluido) Marca compañero Lab Construcción Acero inoxidable interior, exterior con recubrimiento de polvo Dimensiones 22-3 / 4 “W x 30” H x 25-1 / 4 “D (58X76X64 cm) | 31.8478 | 10 | 1 | 1 | 90 |  |  | 37.8543 | Horno de convección forzada. Cámara interna: Acero inoxidable. Cuerpo externo: | 70.8138 | 1 | 100 | 12.5116 | 51 |  |  | 49.1465 | ANALYTICA | 6305760
4 |  | 1 | und | BALANZA ANALÍTICA | Legibilidad: 0,1 mg Linealidad: máxima de 0,2 mg Capacidad: mínimo 220 g Protección contra corrientes de aire: Manual o automática.Calibrado: Manual con pesas externas. Nivelado: Manual Pantalla: A color táctil Repetibilidad: 0,1 mg • Tiempo normal de estabilización: 2,5 s o inferior. Tamaño del plato de pesada: mínimo 90 mm de diámetro Altura cámara de pesada: 209 mm Dimensiones ( An x P) 216 x 360 x 320 mm Tensión de red 100 - 240 V Interfaz mini USB-RS232 o mejor. Sabotaje bloqueo Supervisor protección. • Aplicaciones estándar de laboratorio para pesar, densidad , porcentaje, retención de pico , cuenta, condiciones inestables. • Unidades de pesaje disponibles: mínimo g, ct, , Kg, lb, oz, ozt, tlh, , mg, N 4• Idiomas: Mínimo Inglés y español. • Dispositivo antirrobo de 4bloqueo de cable o cadena (opcional). • Gastos de mantenimiento preventivo por 3 años (1 por año), incluidos. | Garantía 3 años mínimo por desperfectos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos. | BALANZA ANALÍTICA PRACTUM224-1S Marca Sartorius de Alemania Legibilidad 0,1 mg Capacidad 220 g Protección contra corrientes de aire Manual Calibrado con pesas externas Nivelado Manual Pantalla color táctil Repetibilidad 0,1 mg Linealidad 0,3 mg Tiempo de estabilización típico 4 s Tamaño del plato de pesada ø 90 mm Altura cámara de pesada 209 mm Peso (aprox.) 4,5 kg Dimensiones (An x P) 216 x 360 x 320 mm Tensión de red 100-240V lnterfaz mini USB-RS232 Sabotaje bloqueo Supervisor protección | [5 empty] | no cumple con la garantia exigida | [11 empty] | Capacity (g) 220 Readability (g) 0.0001 Repeatabilitystd (g) ±0.0001 Linearity (g) ±0.0003 Stabilization Time 3 seconds Taring Time 1 second Weighing Units gram, milligram, mesgal, mommes, Newton, ounce, pennyweight, Baht, carat, grain, tical, tola, troy ounce, custom unit Weighing Applications Weighing, Parts Counting, Percent Weighing, Animal/Dynamic Weighing, Density Determination Pan Size Ø 3.54 in / 90 mm Calibration External calibration ONLY. If you want internal calibration see the PA224C Span CalibrationPoints (g) 100g or 200g Calibration weights are NOT Included. You can purchase these in the Options Section Motorized Internal Calibration NO - see the PA224C NTEP Approved NO - See Ohaus AX224N or Mettler-Toledo JS1603C/A Tare Range To capacity by subtraction Power Requirements AC Adapter ONLY. If you need a balance that operates on AC or Battery review the Mettler-Toledo JS1603C/A Display Type 1-Line Alphanumeric LCD Display Backlight White LED Height above pan 7.2 inches Base Housing (W×H×D) 7.7 x 11.3 x 12.6 inches Weigh Sensor Magnetic Force Restoration Communication RS232 Temperature Range 50°F to 104°F/10°C to 40°C Humidity Range Maximum relative humidity 80 % for temperatures up to 86°F/30°C Assembled in CHINA - For those people wanting a made in the USA balance see the Scientech ZSA210 Shipping Dimensions 19.5 x 15.5 x 20.6 in / 49.5 x 39.5 x 52.2 cm Net Weight 10.1 lb / 4.6 kg Shipping Weight 15.2 lb / 6.9 kg MARCA OHAUS (USA) | [5 empty] | NO | NO CUMPLE CON TIEMP DE GARANTIA Y DE ENTREGA | [10 empty] | MARCA VIBRA | [5 empty] | NO | NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO (CAPACIDAD) | [46 empty] | BALANZA ANALÍTICA Legibilidad: 0,1 mg Linealidad: máxima de 0,2 mg Capacidad: mínimo 220 g Protección contra corrientes de aire: Manual o automática. Calibrado: Manual con pesas externas. Nivelado: Manual Pantalla: A color táctil Repetibilidad: 0,1 mg • Tiempo normal de estabilización: 2,5 s o inferior. Tamaño del plato de pesada: mínimo 90 mm de diámetro Altura cámara de pesada: 209 mm Dimensiones ( An x P) 216 x 360 x 320 mm Tensión de red 100 - 240 V Interfaz mini USB-RS232 o mejor. Sabotaje bloqueo Supervisor protección. • Aplicaciones estándar de laboratorio para pesar, densidad , porcentaje, retención de pico , cuenta, condiciones inestables. • Unidades de pesaje disponibles: mínimo g, ct, , Kg, lb, oz, ozt, tlh, , mg, N 4• Idiomas: Mínimo Inglés y español. • Dispositivo antirrobo de 4bloqueo de cable o cadena (opcional). • Gastos de mantenimiento preventivo por 3 años (1 por año), incluidos. | [5 empty] | NO | NO CUMPLE PORQUE NO PRESENTA GARANTIA | [10 empty] | Legibilidad 0.1mg.Capacidad 220g. Protección contra corrientes de aire Manual. Calibrado con pesas exernas. Nivelado manual, Pantalla color táctil. Atributos Técnicos. Repetitibilidad 0.1 mg. Linealidad 0.3 mg. Tiempo d eestabilización tipico 4s. Tamaño del plato de pesada DIAM 90mm. Altura cámara de pesada 209. Peso aprox 4.5 kg. Dimensiones (An x P) 216 x 360 x 320 mm. Tension de red 100-240 V. Interfaz mini USB- RS232. Sabotaje bloqueo Supervisor protección. Aplicaciones estándar de laboratorio para pesar, densidad, porcentaje, de cheques, retencion de pico, cuenta, condiciones inestables. Unidades de pesaje g, ct, mamá, kg, lb, oz, ozt, tlh, TLS, TLT, GN, dwt, mg, partes ¦ libra, tlc, Kt, tol, bat, MS, N. Idiomas: Chino, ingles, frances, aleman, italiano, japones, polaco, portugues, ruso, español. Antirrobo dispositivo de bloqueo Kensington Lock, capacidad de bloque de cable o cadena | [5 empty] | NO | NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TECNICAS | [28 empty] | MARCA OHAUS Legibilidad: 0,1 mg. Linealidad: máxima de 0,2 mg Capacidad: mínimo 220 g Protección contra corrientes de aire: Manual o automática. Calibrado: Manual con pesas externas Nivelado: Manual Pantalla: A color táctil Repetitibilidad: 0,1. mg. Tiempo normal de estabilización: 2,5. Tamaño del plato de pesada: 90 mm de diámetro tensión de red 100-240 V Interfaz mini USBRS232 o mejor. Sabotaje bloqueo Supervisor protección. Aplicaciones estándar de laboratorio para pesar, densidad, porcentaje, retención de pico, cuenta, condiciones inestables. Unidades de pesaje disponibles: mínimo g, ct, Kg, lb, oz, ozt, nh, mg, N4. Idiomas: 9 idiomas... Gastos de mantenimiento preventivo por 3 años (1 por año), incluidos (LxAlxA) 354 x 340 x 230 mm | 81.1017 | 20 | 1 | 35.5349 | 83 |  |  | 58.4375 | Marca: RADWAG Ref: XA 220.4Y Repetibilidad: 0,08 mg Capacidad: 220 g Linealidad: + 0,2 mg Dimensiones del plato de pesaje: 100 mm Altura de la camara de pesado: 220 mm Dimensiones ( AnxPxAl ) 170x200x220 mm Condiciones de funcionamiento temperatura: + 10 a +40 °C Calibración: interna Interfaces: 2xUSB, 2xRS 232, 1 x Ethernet Pantalla Táctil a color Programas integrados: Conteo de piezas, peso de animales, Estadística, Porcentaje, Sumatoria Tiempo de respuesta: 2,5 seg. Lectura: 0,1 mg | 1 | 10 | 1 | 1 | 76 |  |  | 24.4 | BALANZA ANAlITICA asequible para precisión de pesaje de pequeñas muestras Tres puertas de vidrio proporciona un fácil acceso al interior de la cámara de pesaje Modos de pesaje incluyen recuento de piezas, pesaje, control de peso por ciento, entre otros R5-232 USB y ofrecen conexión a un ordenador o impresora para GLP / salida GMP Teclado sellado, diseño a prueba de salpicaduras y platillo de acero inoxidable extraíble Una pantalla LCD retroiluminada de gran tamaño ofrece una visibilidad clara de los resultados de pesaje Los filtros digitales compensan vibraciones, corrientes de aire, o cambios de temperatura. Bloqueo parte de montaje ofrece una seguridad adicional contra robo Pantalla multi- idioma seleccionable Incluye adaptador de alimentación de CA y forro protector’ Aprobado por la CE Especificaciones Tipo de Producto balanza analítica Apagado automático SI Calibración estCrna Capacidad (g) 220 Dimensiones de carcasa 8,7” x 4,3” x 12 6” Dimensiones (“W) 8.7 Dimensiones (“H) 13.5 Dimensiones (“D) 12,2 Display LCD Legibilidad (g) 0,0001 linealidad (g) ± 0.0002 Repetibilidad (g) ± 0.0002 Unidades dc pesaje g, mg, ct, GN,oz, dwt. y personalizable por el cliente Tiempo de estabilización 3 segundos Potencia (VAC) 110/220 VAC Protección (WxHzD) 7.3”x11.2 11.2” x 8.3” Interfaz Rs.232 Si Idiomas Ingles. Español, Francés, Alemán Marca Symmetry Referencia CP 10001-01 | 79.328 | 20 | 1 | 1 | 80 |  |  | 50.0984 | [9 empty] | ANALYTICA | 8216280
5 |  | 1 | UNIDAD | Microscopio trinocular | • Microscopio triocular de luz transmitida con óptica corregida al infinito (ics), de alta resolución, con corrección cromática y compensación de imagen plana. iluminacion led. tecnica de contrastacion disponible en esta configuracion: campo claro (h). técnicas adaptables: campo oscuro (d) y contraste de fases (ph2) y fluorescencia led. con salida fotográfica. • Equipo optico de alto poder resolutivo y con protección antihongos certificada. § Objetivo Plan-Achromat 4x/0.10 § Objetivo PlanAchromat 10x/0.25 § Objetivo Plan-Achromat 40x/0.65 resortado § Objetivo Plan-Achromat 100x/1.25 resortado § 2 Oculares de campo amplio PL 10x/20 Br foc, preparados para insertar puntero indicador. Ambos oculares son apropiados para personas que llevan gafas pues tienen un anillo para compensar ametropías. • Cámara fotográfica digital a color especializada para microscopia de Alemania incluye adaptador de video y software para análisis de imágenes • KIT DE ACCESORIOS PARA CÁMARA ERC5S Descripción: para usar la cámara sin PC. Compuesto de: - Fuente de alimentación: Mini-USB 2.0, 5V/1A; 100...240VAC/50...60Hz con adaptadores específicos del país - cable: cable HDMI/DVI-D para conexión de televisor; 3 m - tarjeta de memoria: SDHC 4GB (incl. funda protectora) - lector grabador de tarjetas SD/MMC 6in1, USB 2.0 – control remoto | Garantía 3 años mínimo por desperfec tos de fábrica o mal funcionam iento de los equipos. | Marca CARL ZEISS modelo PRIMO STAR • Estativo Primo Star compacto con iluminación integral LED y Halógena de 6V/30W, mando de enfoque macro y micrométrico coaxial a ambos lados de manejo cómodo, Suavidad del mando macrométrico ajustable. • Unidad alimentadora enchufable apropiada para la aplicación de tensiones de la red desde 100 hasta 240 V ±10 %, 50/60 Hz. Construida de acuerdo con la clase de protección II(a prueba de choques eléctricos). • Revólver portaobjetivos apoyado en rodamiento de bolas, inclinado hacia atrás, para 4 objetivos con rosca W 0,8. • Platina rectangular de 140 mm x 135 mm con mando a la derecha (opcionalmente a la izquierda), con carro mecánico graduado, Con desplazamiento en cruz 75 mm x 30 mm y sujetaobjetos Condensador de Abbe 0.9/1.25 pre-centrado de fábrica tipo “FuIl-Köhler” para campo claro, campo oscuro y contraste de fases Ph2. • Tubo triocular con un ángulo de observación ergonómico de 30°, orientable para la adaptación de Ia distancia interpupilar y la altura de observación. • Alojamiento integrado para unidad alimentadora externa y cable. • Asa revestida de plastic0 que está integrada en el estativo, para montaje, desmontaje y transporte. •Indicadores de Ia intensidad luminosa en azul instalados en ambos lados que están bien visibles aún a cierta distancia. • Modulo de iluminación con bombilla halógena de 6 V/30W. Incluye también módulo de iluminación LED. •Set de filtros azul, verde y amarillo. • Funda protectora •Aceitera con 5 ml de aceite de inmersión • Manual de operación EQUIPO OPTICO DE ALTO PODER RESOLUTIVO Y CON PROTECCIÓN ANTIHONGOS CERTIFICADA • Objetivo PIan-Achromat 4x/0,10 • Objetivo PIan-Achromat 10x/0,25 • Objetivo PIan-Achromat 40x/0,65 resortado . Objetivo PIan-Achromat lOOx/l,25 resortado •2 Oculares de campo amplio PL 10x/20 Br foc, Ambos oculares son apropiados para personas que llevangafas pues tienen un anillo para compensar ametropías. CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL A COLOR ESPECIALIZADA PARA MICROSCOPIA MARCA CARL ZEISS DE ALEMANIA MODELO AXIOCAM ERC 5S INCLUYE ADAPTADOR DE VIDEO Y SOFTWARE PARA ANALISIS DE IMÁGENES Driver: AxioVision LE Conexión: Cable USB 2.0, 3m. Sensor: CMOS Micron MT9PO31 a color Resolución Bàsica: 2560 (H) x 1920 (V) 5.0 Megapixels Tamaño Pixel: 2.2 µm x 2.2 µm Tamaño Sensor: 5,7 mm x 4.28 mm equivalente 1/ 2,5¨ (diagonal 7.1 mm) Frame Rate: (depende de la configuración del hardware) HxVFrameRate 800x600 max. 13 Digitalizaciòn: 3 x 8 bit/pixel Tiempo lntegraciòn: 10 µs up to 2 s Interfaces: 1 x tarjeta SD, 1 x USB 2,0, lx AV(S-Video), lx DVI-D (HDMI) Sensibilidad Espectral: Approx. 400 nm-700 nm, Filtro IR Modo Read-out: Progresivo Interface Opica: C-mount Recubriniento: Anodizado en Aluminio Condiciones Ambientales: + 5 °C .. +45 °C Celsius, 10% .... 80% humedad relative Caracteristicas Stand alone: Alimentación via USB 2.0 o fuente de poder externa (opcional) Color de LED: Encendido y listo para capturar (verde); Adquiriendo y Grabando (blinking Verde); No Listo (Rojo); Error (blinking rojo) Slot Integrarlo: Para Tarjetas SD y SDHC Grabado: Switch para captura de imágenes Software Incluido: Software para configuración manual de Brillo, Contraste, Color,Saturación, Balance de Blancos, BrillO. Sistema Operativo Requerido: Windows 7 profesional | [5 empty] | NO | No presenta garantía | [55 empty] | MICROSCOPIO TRINOCULAR DE LUZ TRANSMITIDA MARCA OPTIKA DE ITALIA MODELO B-1000.. Con óptica corregida al infinito (ICS). Alta resolución, con corrección cromática y comensación de imagen plana. Iluminación X-LED. Esta iluminación se basa en una luz blanca de alta eficiencia y una óptica especial, Garantiza una temperatura constnte y sin calentamiento ademas de una eficiencia en el consumo electrico extrema. Todo el sistema está pre-alineado y cuenta con una vida útil de 50.000 horas. el equipo cuenta con un control inteligente de la iluminación del microscopio "AUTO OFF" que es un switchs que automáticamente apaga la luz después de un periodo de tiempo determinado de encendido. Este periodo es seleccionado por el usuario. Equipo para trabajo en campo claro con técnicas adaptables a futuro para campo socuro, contraste de fases y fluorescenccia LED. con salida para microfotografía. Alta resolución. cuenta con protección antihongos certificada por la fábrica. Objetivos plan acromáticos 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65 resortado y 100x/1.25 resortado y para inmerisón en aceite. 2 oculares de campo amplio WF 10X/22mmm adecuados para instalar puntero indicador. Los oculares cuenta con compensación de dioptrías. Incluye camara fotográfica digital a color especializada para video y fotografía con software de análisis de imágenes. la cámara cuenta con control remoto, sensor de 5.0MP 1/2.5" CCD Sensor. Memoria interna de 32 MB. Memoria externa de 2GB SD tarjeta incluida y ampliable hasta 32 GB SDHC. DIsplay LCDde 2.4". puerto USB 2.0, micrófono interno estereo. funda protectora. | [5 empty] | NO | NO presenta garantía | [109 empty] | DESIERTO PORQUE NINGUNO DE LOS DOS OFERENTES QUE SE PRESENTARON APORTÓ LA GARANTÍA MÍNIMA EXIGIDA | 0
6 |  | 1 | und | PH METRO | PH METRO • Dimensiones: (Ancho x profundo x alto) deben sumar máximo 550 mm lineales. • Rango de Medición pH: -2,00 – 19,99. • Exactitud en pH: +0,005 pH ± 0,01 pH. • Resolución pH: 0,001. • Rango de Medición en potencial: -1.999 mV – 1.999 mV • Exactitud: 0,1 mV o mejor • Resolución: 0,1 mV o mejor • Rango de medición en modo temperatura: -5 - 120,0 °C o más amplio. Exactitud en temperatura: +/-0,1 K o mejor. Condiciones Ambientales: 10 °C – 50 °C; hasta 90 % HR a 30 °C. | Garantía 3 años mínimo por desperfectos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos. | [18 empty] | Measures pH, mV, and temperature (°C or F) pH Range 0.00 to 14.00 pH Resolution 0.01 pH Accuracy ±0.01 pH Calibration Up to 5 points (USA: 1.68,4.01, 7.00, 10.01, 12.45 or NIST: 1.68,4.01, 6.86, 9.18, 12.45) with autobuffer recognition mV Range ±2000 mV mV Resolution 0.1 within 199.9 mV, 1 beyond 200 mV mV Accuracy ±0.2 within 199.9mV, ±2 beyond 200 mV mV Calibration Offset up to ±150 mV Temperature Range 32 to 100°F (0.0 to 100.0°C) Temperature Resolution 0.1°F or C Temperature Accuracy ±0.3°F or C Temperature Calibration Offset 0.1°C increments up to ±5°C/±9°F Memory Up to 100 data sets Dimensions 6 1/8" x 6 7/8" x 2 3/4" (15.5 x 17.5 x 6.9 cm) MARCA OAKTON (USA) | [5 empty] | NO | NO CUMPLE CON GARANTIA NI CON TIEMPO DE ENTREGA | [64 empty] | PH METRO • Dimensiones: (Ancho x profundo x alto) deben sumar máximo 550 mm lineales. • Rango de Medición pH: -2,00 – 19,99. • Exactitud en pH: +0,005 pH ± 0,01 pH. • Resolución pH: 0,001. • Rango de Medición en potencial: -1.999 mV – 1.999 mV • Exactitud: 0,1 mV o mejor • Resolución: 0,1 mV o mejor • Rango de medición en modo temperatura: -5 - 120,0 °C o más amplio. Exactitud en temperatura: +/-0,1 K o mejor. Condiciones Ambientales: 10 °C – 50 °C; hasta 90 % HR a 30 °C. | [5 empty] | NO | NO CUMPLE GARANTIA | [9 empty] | 0 | PH METRO. Caracteristicas tecnicas: Dimensiones /anchox profundoxalto) 190 x 240 x 80 mm Peso 1 kg. Rango de medicion pH -2.00pH - 19,99pH Exactitud en Ph +0.005 pH / ± 0.01 pH Resolución Ph 0.001 Rango de medición Mv -1.999mV - 1.9999 mV Exactitud 0.1 mV. Rango de medicion en temperatura -5/120.0°C. Exactitud en temperatura +/-0,1 K Condiciones Ambientales -10/55°C; max. 90% HR a 30°C | 96.4969 | 1 | 1 | 86.186 | 67 |  |  | 66.4863 | [18 empty] | PH METRO • Dimensiones: (Ancho x profundo x alto) deben sumar máximo 550 mm lineales. • Rango de Medición pH: -2,00 – 19,99. • Exactitud en pH: +0,005 pH ± 0,01 pH. • Resolución pH: 0,001. • Rango de Medición en potencial: -1.999 mV – 1.999 mV • Exactitud: 0,1 mV o mejor • Resolución: 0,1 mV o mejor • Rango de medición en modo temperatura: -5 - 120,0 °C o más amplio. Exactitud en temperatura: +/-0,1 K o mejor. Condiciones Ambientales: 10 °C – 50 °C; hasta 90 % HR a 30 °C. | 1 | 1 | 1 | 1 | 51 |  |  | 16 | MARCA OHAUS PH METRO. Dimensiones: (Ancho x profundo x alto) Aprox. 21 x 17 x 8cm / 0.65 kg suma máximo 460mm lineales.. Rango de Medición pH:-2,00—20.. Exactitud en pH: +0,005 pH ±0,01 pH.. Resolución pH: 0,001.. Rango de Medición en potencial:-1.999 mV — 1.999 mV. Exactitud: 0,1 mV o mejor. Resolución: 0,1 mV o mejor. Rango de medición en modo temperatura: -5 - 120,0 °C o más amplio, Exactitud en temperatura:+/-0,1 K o mejor. Condiciones Ambientales: 1O - 50°C; hasta 90% HR a 30 °C. | 64.5229 | 100 | 1 | 35.5349 | 100 |  |  | 66.5638 | Marca: SI ANALYTICS Dimensiones: (Ancho x profundo x alto) 240 x 80 x 190 Rango de Medición pH: -2,00 – 19,99 Exactitud en pH: +0,005 pH ± 0,01 pH. Resolución pH: Seleccionable (0,01 o 0,001) Rango de Medición en potencial: -1.999 mV – 1.999 mV Exactitud: 0,3 mV Resolución: 0,1 mV Rango de medición en modo temperatura: -5 - 120,0 °C Exactitud en temperatura: +/-0,1 K Condiciones Ambientales: -10 / 55 °C; máx 90 % HR a 30 °C. | 100 | 10 | 1 | 97.6977 | 75 |  |  | 73.1395 | Tipo de Producto pH Meter de mesa Rango de pH -2,000-20.000 mV ± 2,000 C Temperatura de -10 a 110 Temperatura F 14-230 Resolución pH 0,1 / 0,01 / 0,001 Temperatura 0,1 mV 0.1/ 1 Exactitud pH ± 0,002 pH Temperatura ± 0.5 °C mV ± 0,2 mV o 0,05%, lo que sea mayor La compensación de temperatura automática o manual Display LCD Interfaz RS-232 Calibración Hasta 6 puntos Conexiones BNC, 2.5mm Temperatura Buffer reconocimiento EE.UU., el NIST, DIN, Custom Potencia de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz Puntos de registro de datos 500 CE Cumplimiento Si Marca Oakton | 91.1799 | 1 | 1 | 1 | 90 |  |  | 54.754 | PH METRO • Dimensiones: (Ancho x profundo x alto) deben sumar máximo 550 mm lineales. • Rango de Medición pH: -2,00 – 19,99. • Exactitud en pH: +0,005 pH ± 0,01 pH. • Resolución pH: 0,001. • Rango de Medición en potencial: -1.999 mV – 1.999 mV • Exactitud: 0,1 mV o mejor • Resolución: 0,1 mV o mejor • Rango de medición en modo temperatura: -5 - 120,0 °C o más amplio. Exactitud en temperatura: +/-0,1 K o mejor. Condiciones Ambientales: 10 °C – 50 °C; hasta 90 % HR a 30 °C. | [5 empty] | NO | NO CUIMPLE CON TIEMPO DE ENTREGA |  | ANALYTICA | 3127066
7 |  | 1 | Unidad | Multiparámetro de mesa + electrodo de ión selectivo para cloruros + sensor de temperatura. | Dimensiones: (Ancho x profundo x alto) deben sumar máximo 550 mm lineales. Rango de medición de pH: - 2,000 hasta + 16,000 o más amplio. Exactitud en pH: +/- 0,002 o mejor. Rango de medición en potencial: -2.200,0 hasta +2.200,0 mV. Exactitud: +/- 0,1 mV o mejor. Rango de medición de ISE: 1,0 E -40 hasta 9,9 E 39 mg/L o menos amplio siempre y cuando soporte la operación de electrodo ión selectivo para cloruros. Rango de medición en temperatura: -35,0 - 150,0 °C Exactitud en temperatura: +/- 0,1 °C o mejor. Debe incluir electrodo de ión selectivo para cloruros | Garantía 3 años mínimo por desperfectos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos. | [18 empty] | pH Range -2.000 to 20.000 Resolution 0.1, 0.01, 0.001 Relative Accuracy ±0.002 Calibration Points Up to 5 Calibration Editing Yes mV/RmV Range ±2000.0 mV Resolution 0.1 Relative Accuracy ±0.2 mV or ±0.05 % of reading whichever is greater EH ORP Mode Yes ISE Range 0 to 19999 Resolution Up to 3 significant digits Relative Accuracy ±0.2 mV or ±0.05 % of reading whichever is greater Units ppm, M, mg/L, %, ppb, none Calibration Points Up to 5 Calibration Editing Yes Calibration Features Timed end point, linear point to point, non-linear selectable auto-blank, low concentration range stability MARCA THERMO SCIENTIFIC ORION (USA) | [5 empty] | NO | NO CUMPLE CON GARANTIA NI CON TIEMPO DE ENTREGA | [64 empty] | Multiparámetro de mesa + electrodo de ión selectivo para cloruros + sensor de temperatura. Dimensiones: (Ancho x profundo x alto) deben sumar máximo 550 mm lineales. Rango de medición de pH: - 2,000 hasta + 16,000 o más amplio. Exactitud en pH: +/- 0,002 o mejor. Rango de medición en potencial: -2.200,0 hasta +2.200,0 mV. Exactitud: +/- 0,1 mV o mejor. Rango de medición de ISE: 1,0 E -40 hasta 9,9 E 39 mg/L o menos amplio siempre y cuando soporte la operación de electrodo ión selectivo para cloruros. Rango de medición en temperatura: -35,0 - 150,0 °C Exactitud en temperatura: +/- 0,1 °C o mejor. Debe incluir electrodo de ión selectivo para cloruros | [5 empty] | NO | NO CUMPLE GARANTIA | [64 empty] | Tipo de Producto pH Meter de mesa Rango de pH .2,00-16,00 mV ± 2,000 ISE 0,01 hasta 1999 ppm C Temperatura de 0 a 100 Temperatura F 32-212 Resolución pH 0,1 / 0,01 Temperatura 0.1 mV 0.1/1 ISE 0.01 ppm Exactitud pH ± 0,01 pH Temperatura ± 0.5 • C mV± 0,2 mV o 0,05%. lo que sea mayor ISE ± 0.5% de La lectura compensación de temperatura automática o manual Display LCD Calibración Hasta 6 puntos Conexiones BNC, 2.5mm temperatura Buffer reconocimiento EE.UU., el NIST Potencia de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz Puntos de registro de datos 100 CE Cumplimiento Sí Marca Oakton | 100 | 30 | 1 | 1 | 92 |  |  | 60.9 | Dimensiones: (Ancho x profundo x alto) deben sumar máximo 550 mm lineales. Rango de medición de pH: - 2,000 hasta + 16,000 o más amplio. Exactitud en pH: +/- 0,002 o mejor. Rango de medición en potencial: -2.200,0 hasta +2.200,0 mV. Exactitud: +/- 0,1 mV o mejor. Rango de medición de ISE: 1,0 E -40 hasta 9,9 E 39 mg/L o menos amplio siempre y cuando soporte la operación de electrodo ión selectivo para cloruros. Rango de medición en temperatura: -35,0 - 150,0 °C Exactitud en temperatura: +/- 0,1 °C o mejor. Debe incluir electrodo de ión selectivo para cloruros | 1 | 30 | 1 | 12.5116 | 51 |  |  | 20.8723 | LANZZETA Y RENGIFO | 3879003
8 |  | 1 | Unidad | BAÑO TERMOSTATADO DE ENFRIAMIENTO Y CALENTAMIENTO 12 L con recirculacion | • Rango de Temperatura: - 25 a +100 °C o más amplio. • Estabilidad de Temperatura: 0,07 ± K o menor desviación. • Potencia de Calefacción: 1,15 KW o superior. • Potencia de refrigeración a 20 °C: 0,325 KW o superior • Presión máxima de la Bomba: 0,20 bar o mayor. • Caudal máximo de la Bomba: 15 L/min o superior. • Volumen operativo del Baño termostático: mínimo 12 L. abertura del baño 300 x 190 mm • Profundidad del Baño: mínimo 140 mm. • Voltaje; 115 V – a 60 Hz • Mánguera para la recirculación de fluido termostático en el material apropiado para operación óptima en el rango de 5,0 – 25,0 °C incluida: mínimo 10 m de manguera. | Garantía 3 años mínimo por desperfectos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos. | [18 empty] | Working temperature range -25 °C ... 100 °C Temperature control ± 0.05 °C Heater power 1.5 kW Cooling capacity at 20 °C 0.325 kW Pump pressure max. 0.2 bar Pump flow max. 15 L/ min Bath volume 14.5 L Bath opening (W x D) 300 x 190 x 160 mm Overall Dimensions (W x D x H) 365 x 500 x 605 mm Standard Accessories 1 bath cover MARCA LAUDA (USA) | [5 empty] | NO | NO CUMPLE CON GARANTIA NI CON TIEMPO DE ENTREGA | [10 empty] | BAÑO TERMOSTATADO DE ENFRIAMIENTO 12 L (CARACTERISTICAS TECNICAS Rango de Temperatura -25° a 100°C Estabilidad de Temperatura 0.05 ±K Potencia de Calefacción 1.15kW Potencia de Refrigeración a 20°c 0.325 kW Presión de la Bomba Máx 0.2 bar Caudal de la Bomba 15 L/min Volumen del Baño 9.5 – 14.5L abertura del baño 300 x 190 mm Profundidad del Baño 160 mm Voltaje; Frecuencia 115 V; 60 Hz) Garantia de 3 años por defectos de fabrica MARCA LAUDA | 71.5373 | 1 | 1 | 70.0698 | 50 |  |  | 50.6752 | [18 empty] | BAÑO TERMOSTATADO DE ENFRIAMIENTO Y CALENTAMIENTO 12 LITROS CON RECIRCULACION MARCA DAIHAN MODELO WCR-P12. Capacidad: 12 litros. Rango de temperatura:-25 a - 150°C. Potencia de calefacción: 1.5 kW. Refrigerante: libre de CDC. Timer y alarma: 99 horas 59 minutos o trabajo contínuo. Estado de error. Display digital LCD- Dimensiones del baño: externas: 373x460x750mm, dimensiones internas: 250x320x150mm. voltaje: 120 V 60 Hz. manguera para la recirculación de fluido termostático en el material apropiado para la operación óptima en el rango de 5.0 a 25.0°C incluida. 10 metros de manguera | [5 empty] | NO | NO CUMPLE CON GARANTIA | [36 empty] | 0 | BAÑO TERMOSTATADO DE ENFRIAMIENTO Y CALENTAMIENTO 12 L CON RECIRCULACION. Rango de temperatura -25° a 100°C. Esstabilidad de Temperatura 0.05 ± K Potencia de calefaccion 1.15kW. Potencia de refrigeración a 20°C 0.325 kW. Presión de la Bomba máx 0.2 bar. Cudal de la Bomba 15 L/min Volumen del baño 9.5 - 14.5L abertura del baño 300 x 190 mm Profundidad del baño 160 mm. | 82.4336 | 20 | 1 | 86.186 | 67 |  |  | 64.1673 | [27 empty] | MARCA THERMO Rango de Temperatura: - 25°C +100 °C, • Estabilidad de Temperatura: 0,07 ± K o menor desviación.. Potencia de Calefacción: 1,15 KW.. Potencia de refrigeración a 20°C: 500 W o superior • Presión máxima de la Bomb 200 x 173 x 184a: 0,20 bar o mayor • Caudal máximo de la Bomba: 15 L/min o superior. Volumen operativo del Baño termostático: 12 L. abertura del baño 300 x 190mm. Profundidad del Baño: 184 mm. Voltaje; 115 V a 60 HZ• Manguera para la recirculación de fluido termostático en el material apropiado para operación óptima en el rango de 5 —25 °C Incluida: mínimo 10 m de manguera. | 82 | 10 | 1 | 35.5349 | 100 |  |  | 63 | Rango de Temperatura: - 25 a +100 °C Estabilidad de Temperatura: 0,07 ± K Potencia de Calefacción: 1,15 KW Potencia de refrigeración a 20 °C: 0,325 KW Presión máxima de la Bomba: 0,20 bar Caudal máximo de la Bomba: 15 L/min Volumen operativo del Baño termostático:9,5 - 14,5 L. Abertura del baño 300 x 190 mm Profundidad del Baño 160 mm Voltaje, Frecuencia: 115 V – 60 Hz Peso: 37 kg Incluye Kit de bomba de circulación, tapa de baño, manguera de bypass para las conexiones de la bomba MARCA LAUDA | 100 | 50 | 1 | 97.6977 | 100 |  |  | 84.6395 | Tipo de Producto de circulación (Frío/Calor) Litros de capacidad de 7 a 12 Temperatura máxima 100 °C La temperatura mínima de -25 °C Indicador de Temperatura digital Sensor de temperatura Pt 100 RTD La estabilidad de temperatura de 0.02 °C De corte de alta temperatura Si Capacidad de enfriamiento a 20 °C 500 W Area de trabajo “w 6-13/ 16 “L 7-3 / 16 “D 8 Material acero inoxidable Calentador de potencia 1200 Tipo Fuerza Bomba Max.presión de la bomba 4.4psi; 300 mbar Caudal máx 17 Litros / min Potencia 115 VAC 60 Hz Pantalla Digital LCD CE cumplimiento Si MARCA COOL PARMER | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 |  |  | 27.7 | [9 empty] | LAB BRANDS | 9726600
9 |  | 1 | Unidad | BAÑO TERMOSTATADO DE ENFRIAMIENTO Y CALENTAMIENTO 7 L | Rango de Temperatura: - 25 a +100 °C o más amplio. Estabilidad de Temperatura 0,07 ± K o menor desviación. Potencia de Calefacción: 1,15 KW o superior. potencia de refrigeración a 20 °C: 0,225 KW o superior. Presión máxima de la bomba: 0,20 bar o mayor. Caudal máximo de la Bomba 15 L/min o superior. Volumen operativo del Baño termostático: mínimo 7,0 L Abertura del Baño 165 x 190 mm Profundidad del Baño: mínimo 140 mm Voltaje: 115 V; Frecuencia: 60 Hz • Mánguera para la recirculación de fluido termostático en el material apropiado para operación óptima en el rango de 5,0 – 25,0 °C incluida: mínimo 10 m de manguera. | Garantía 3 años mínimo por desperfectos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos. | [18 empty] | Working temperature range -25 °C ... 100 °C Temperature control ± 0.05 °C Heater power 1.5 kW Cooling capacity at 20 °C 0.225 kW Pump pressure max. 0.2 bar Pump flow max. 15 L/ min Bath volume 7.5 L Bath opening (W x D) 165 x 190 x 160 mm Overall Dimensions (W x D x H) 235 x 500 x 605 mm Standard Accessories 1 bath cover MARCA LAUDA (USA) | [5 empty] | NO | NO CUMPLE CON GARANTIA NI CON TIEMPO DE ENTREGA | [10 empty] | BAÑO TERMOSTATADO DE ENFRIAMIENTO 7,5 L (CARACTERISTICAS TECNICAS Rango de Temperatura -25° a 100°C Estabilidad de Temperatura 0.05 ±K Potencia de Calefacción 1.15kW potencia de refrigeración a 20°C 0.225 kW Presión de la bomba Máx 0.2 bar Caudal de la Bomba 15 L/min Volumen del Baño 5-7,5 L Abertura del Baño 165 x 190 mm Profundidad del Baño 160 mm Voltaje; Frecuencia 115 V; 60 Hz Peso 31 Kg) Garantia 3 años por defectos de fabrica MARCA LAUDA | 78.3905 | 1 | 1 | 70.0698 | 50 |  |  | 52.7311 | [18 empty] | BAÑO TERMOSTATADO DE ENFRIAMIENTO Y CALENTAMIENTO 8 LITROS CON RECIRCULACION MARCA DAIHAN MODEL WCR-P8. Capacidad: 8 litros. Rango de temperatura: -25 a + 150°C. Potencia de calefacción: 1.5 kW. Refrigerante: libre de CFC. Timer y alarma: 99 horas 59 minutos o trabajo en continuo. Estado de error. Display digital lCD- Dimensiones del baño: externas: 262x468x630 mm, manguera para la recirculación de fluido termostático en el material apropiado para la operación óptima en el rango de 5.0 a 25°C incluida. 10 metros de manguera | [5 empty] | NO | NO CUMPLE CON GARANTIA | [37 empty] | Rango de temperatura-25°C a 100°C. Estabilidad de Temperatura 0.05 ± K. Potencia de calefaccion 1.15kW. Potencia de refrigeración a 20°C 0.225 kW. Presión de la bomba Max 0.2 bar. Caudal de la bomba 15L/min Volumen del Baño 5-7.5 L. Abertura del Baño 165x190 mm Voltaje, Frecuencia 115V; 60 Hz. Peso 31 kg. | 87.3114 | 10 | 1 | 86.186 | 67 |  |  | 64.6306 | [27 empty] | MARCA THERMO Rango de Temperatura: - 28 a +100 °C, Estabilidad de Temperatura 0.07 ± k o menor. Desviación. Potencia de Calefacción 1,15KW o superior, potencia de refrigeración a 20°C: 320 W. Presión máxima de la bomba: 0,20 bar o mayor. Caudal máximo de la Bomba 15L/min o superior. Volumen operativo del Baño termostático: mínimo 7,0L. Abertura del baño 165 x 190mm Profundidad del Baño: 140 mm Voltaje; 115 V; Frecuencia; 60Hz. Manguera para la recirculación de fluido termostático en el material apropiado para operación óptima en el rango de 5,0 — 25,0 °C incluida: mínimo 10 m de manguera. | 77 | 20 | 1 | 35.5349 | 100 |  |  | 62 | Rango de Temperatura: - 25 a +100 °C Estabilidad de Temperatura 0,05 ± K Potencia de Calefacción: 1,15 KW Potencia de refrigeración a 20 °C: 0,225 KW Presión máxima de la bomba: 0,20 bar Caudal máximo de la Bomba 15 L/min Volumen operativo del Baño: 5 - 7,5 L tAbertura del Baño 165 x 190 mm Profundidad del Baño: 160 mm Voltaje: 115 V; Frecuencia: 60 Hz Peso: 31 kg Incluye Kit de bomba de circulación, tapa de baño, manguera de bypass para las conexiones de la bomba MARCA LAUDA | 100 | 30 | 1 | 97.6977 | 100 |  |  | 82.6395 | BAÑO TERMOSTATADO CON ENFRIAMIENTO Y CALENTAMIENTO DE 12 LITROS con recirculación resistente a la corrosión para temperaturas de aplicación de -28 a 150 °C. | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 |  |  | 27.7 | • Rango de Temperatura: - 25 a +100 °C o más amplio. • Estabilidad de Temperatura: 0,07 ± K o menor desviación. • Potencia de Calefacción: 1,15 KW o superior. • Potencia de refrigeración a 20 °C: 0,225 KW o superior • Presión máxima de la Bomba: 0,20 bar o mayor. • Caudal máximo de la Bomba: 15 L/min o superior. • Volumen operativo del Baño termostático: mínimo 7,0 L. abertura del baño 165 x 190 mm • Profundidad del Baño: mínimo 140 mm. • Voltaje; 115 V – a 60 Hz • Mánguera para la recirculación de fluido termostático en el material apropiado para operación óptima en el rango de 5,0 – 25,0 °C incluida: mínimo 10 m de manguera. | 58.485 | 10 | 100 | 12.5116 | 51 |  |  | 46.3478 | LAB BRANDS | 7871760
10 |  | 2 | Unidad | AGITADOR MAGNÉTICO CON CALENTAMIENTO 10 L | AGITADOR MAGNÉTICO CON CALENTAMIENTO 10 L, • Posiciones: 1 • Rango de temperatura: mínimo hasta 350 ºC o superior. • Tipo de agitación: Magnético • RPM: 0 - 1.500 rpm o superior. • Material del plato: Vitrocerámico o acero inoxidable recubierto en material cerámico resistente a sustancias químicas. • Capacidad de agitación: de hasta 10 L o superior. • Voltaje (V) 100-120/200-240 • Frecuencia requerida (Hz): 50/60 • Potencia calentamiento (W): 1.000 o superior. • Diámetro o ancho del Plato (mm): 150 mm o superior. • Potencia de salida (W): 1,5 o más. | Garantía 3 años mínimo por desperfectos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos. | [18 empty] | Heating plate dia. [inches] 7.25 x 7.25 Motor type Exterior rotor brushless motor Motor rating input[W] 18 Motor rating output [W] 10 Max. stirring quantity[H2O], l 20 Max .magnetic bar(L x Ø)[mm] 80 x 10 Speed range[rpm] 100-1500 Speed display LCD (MS7-H-Pro, MS7-Pro) Speed display resolution [rpm] 1 Heating area[inches] 7 x 7 Heat output [W] 1000 Adjustable safety cut-out setting [°C] Room temperature to 550 Temp control accuracy with sensor [±°C] 1(100°C below)/ ±1% (100°C above) Over temperature cut-out[°C] 580 Temp. display accuracy[°C] ±0.1 (MS7-H550-Pro) Temp. accuracy with PT-1000 sensor[±°C] ±0.5 (MS7-H550-Pro) Hot warning sign >50°C (MS7-H550-Pro) Remote RS232 interface (MS7-H550-Pro) Power[W] 1050 MARCA SCILOGEX- DRAGONLAB (USA) | [5 empty] | NO | NO CUMPLE CON GARANTIA NI CON TIEMPO DE ENTREGA | [10 empty] | AGITADOR MAGNÉTICO CON CALENTAMIENTO 10 L (AGITADOR MAGNÉTICO CON CALENTAMIENTO 10 L, MODELO MS7-H550-S Características técnicas Posiciones 1 Rango de temperatura (ºC) 550 Tipo de agitación Magnético RPM 0 - 1.500 rpm Material del plato Vidrio cerámico Capaciad de agitación 10 L Voltaje requerido (V) 100-120/200-240 Frecuencia requerida (Hz) 50/60 Potencia calentamiento (W) 1000 Ancho Plato (mm) 184 Profundidad Plato (mm) 184 Potencia de salida (W) 1.5) MARCA DRAGON LABS | [5 empty] | NO | NO CUMPLE CON GARANTIA | [19 empty] | AGITADOR MAGNÉTICO CON CALENTAMIENTO 10 LITROS MARCA DAIHAN MODELO MAXTIR 500. Capacidad: 20 litros máximo. Plato en vidrio cerámico sólido de 20x20 cm resistente a acidos y sustancias químicas fuertes. Velocidad de agitación: hasta 1500 rpm. Rango de temperatura: máximo 500°C. Voltaje 120 v 60 Hz. Pantalla LCD. Incluye barra magnética agitadora de 3 cm. Controlado por microprocesador. Con certificado de trazabilidad de fábrica. Cumple con normas CE | [5 empty] | NO | NO CUMPLE CON GARANTIA | [19 empty] | AGITADOR MAGNÉTICO CON CALENTAMIENTO 10 L, • Posiciones: 1 • Rango de temperatura: mínimo hasta 350 ºC o superior. • Tipo de agitación: Magnético • RPM: 0 - 1.500 rpm o superior. • Material del plato: Vitrocerámico o acero inoxidable recubierto en material cerámico resistente a sustancias químicas. • Capacidad de agitación: de hasta 10 L o superior. • Voltaje (V) 100-120/200-240 • Frecuencia requerida (Hz): 50/60 • Potencia calentamiento (W): 1.000 o superior. • Diámetro o ancho del Plato (mm): 150 mm o superior. • Potencia de salida (W): 1,5 o más. | [5 empty] | NO | NO CUMPLE CON GARANTIA | [10 empty] | AGITADOR MAGNÉTICO CON CALENTAMIENTO 10L, MODELO MS7-H550-S Posiciones 1 Rango de temperatura (°C) 550 Tipo de agitación Magnéetico RPM 0 - 1.500 rpm Material del plato Vidrio ceramico Capacidad de agitación 10 L Voltjae rquerido (V) 100-120/200-240 Frecuencia requerida (Hz) 50/60 Potencia calentamiento (W) 1000 Ancho plato (mm) 189 Profundidad plato (mm) 184 Potencia de salida (W) 1.5 | 97.8595 | 10 | 1 | 86.186 | 67 |  |  | 67.795 | AGITADOR MAGNÉTICO CON CALENTAMIENTO 10 L, • Posiciones: 1 • Rango de temperatura: mínimo hasta 350 ºC o superior. • Tipo de agitación: Magnético • RPM: 0 - 1.500 rpm o superior. • Material del plato: Vitrocerámico o acero inoxidable recubierto en material cerámico resistente a sustancias químicas. • Capacidad de agitación: de hasta 10 L o superior. MARCA: AGITADOR MAGNTICO CON CALENTAMIENTO 101. Ret: MS7- H5550-S. Marca: Scilogex | 90.0354 | 1 | 1 | 35.5349 | 50 |  |  | 49.3176 | AGITADOR MAGNETICO CON CALENTAMIENTO 15 L. Posiciones: 1 Rango de temperatura: ambiente +5 °C a 540 °C. Tipo de agitación: Magnético. RPM: 0 - 1.500 rpm. Material del plato: acero inoxidable recubierto en material cerámico resistente a sustancias químicas. Capacidad de agitación: de hasta 15 L Voltaje (V) 100-120 / 200-240. Frecuencia requerida (Hz): 50/60. Potencia calentamiento (W): 800. Diámetro o ancho del Plato (mm): 200mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 67 |  |  | 20.8 | [9 empty] | MARCA VELP Posiciones: Rango de temperatura: hasta 550 °C. Tipo de agitación: Magnético • RPM: 0- 1500 rpm • Material del plato: Estructura Tecno polímero. Cerámica. resistente a sustancias químicas.. Capacidad de agitación: de hasta 15 L Voltaje (V) 100-120. Frecuencia requerida (Hz):50/60. Potencia calentamiento (W):800 • Diámetro o ancho del Plato (mm): 180 mm• Potencia de salida (W): 1,5 | 112.2084 | 30 | 1 | 35.5349 | 91 |  |  | 71.1695 | Marca: LB PRO AGITADOR MAGNÉTICO CON CALENTAMIENTO 10 L Modelo: MS7-H550-S Rango de velocidad: 0 - 1500 rpm Capacidad: (L H2O): Hasta 10 L Dimensiones de la placa superior: 184 x 184 mm Rango de temperatura: RT - 550 ºC Material de la placa superior: Acero inoxidable con revestimiento de cerámica Circuito de seguridad que detiene automáticamente el calentamiento cuando temperatura superior a 580 °C | 86.6239 | 20 | 1 | 97.6977 | 92 |  |  | 75.2267 | Tipo de producto Placa con calentamiento y agitación Velocidad (rpm) bajo 100 alta 1500 Temperatura maxima 500 °C Placa superior cerámica Dimensiones de la placa en Top. 7 en x 7 en Dimensiones 9 en W x 4 en H x 13 in D Volumen agitación Max 10 Litros Número de puestos de agitación 1. CE Cumplimiento Sí Marca IKA | 45.0084 | 15 | 1 | 1 | 83 |  |  | 40.2025 | AGITADOR MAGNÉTICO CON CALENTAMIENTO 10 L, • Posiciones: 1 • Rango de temperatura: mínimo hasta 350 ºC o superior. • Tipo de agitación: Magnético • RPM: 0 - 1.500 rpm o superior. • Material del plato: Vitrocerámico o acero inoxidable recubierto en material cerámico resistente a sustancias químicas. • Capacidad de agitación: de hasta 10 L o superior. | 100 | 10 | 100 | 12.5116 | 51 |  |  | 58.8023 | LAB BRANDS | 3658176
11 |  | 1 | Unidad | BOMBA DE VACÍO | • Presión final de 12 mbar o menos, • Caudal: mínimo 22 L/min. • Tipo Diafragma. • Peso: menor a 10 Kg. • Voltaje (V): 115. • Frecuencia (Hz): 60 • Capacidad de aspiración (m3/h): 1.25 @ 50 Hz o superior. • Último vacío (mbar/Torr): máximo 12/9. Potencia Motor (W): 1/5 HP (150 W) o más. | Garantía 3 años mínimo por desperfectos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos. | BOMBA DE VACÍO PARA LABORATORIO MINI VAC.REF 16694-1-60-06 MARCA SARTORIUS STEDIM DE ALEMANIA. Rata de flujo: >6 Limin Vacio max: 100 mbar Presión operacn max: 2,5 bar Dmensioqes; 164x141x90 cm (WxLxH) Peso: 1,9 Kg aprox Clase de protección: III ¡ 1P20 Temperatura Ambiente max: 5 a 40°C Potencia: 65W Nivel de ruido: 53,5 dBA Conexión para mangueras: ID 4 mm | [5 empty] | NO | NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE ENTREGA | [10 empty] | Applications Rotary Evaporation/Distillation (medium volatility solvents <110oC B.P., volume ~ 1 liter), Vacuum ovens - small, pumping harsh vapors & gases Type Laboratory Vacuum Pump Free Air Displacement cfm (l/min.) @60Hz 0.9(25) Free Air Displacement m3/hr (l/min.) @50Hz 1.25(21) Ultimate Pressure 9(12) Maximum Vacuum 29.6 Motor Horsepower (watts) 1/5(150) Adjustable Vac. / Gas Ballast Yes Tubing Needed 1/4(7) Intake Thread NPT M14(1/8) Overall Dimensions LxWxH in. (cm) 13.8x6.8x8.8 (35.2x7.2x22.3) Ship Weight 25(11.3) Shipping Carton Dimensions LxWxH in. (cm) 21x14x15 (52x35x37) Adjustable Vacuum Knob MARCA WELCH (USA) | [5 empty] | NO | NO CUMPLE CON GARANTIA NI CON TIEMPO DE ENTREGA |  | BOMBA VACIO MZ2C NT R/QUIMICA VACIO FINAL 7 MBAR Marca: VACUUBRAND Bomba de vacío con resistencia química elevada y tolerancia a vapores corrosivos, Voltaje de red y frecuencia: 100-115 V 50-60 Hz. Máxima capacidad de aspiración 50/60 Hz: 2,0 m3/h. Vacío final 7 mbar/torr. Vacío final (abs) con gas lastre ≤ 12 mbar/torr. Rango de temperatura ambiente (en funcionamiento) 10- 40 °C. Máxima resistencia (contrapresión) 1,1 bar. Conexión entrada Oliva DN 10 mm. Conexión salida Oliva DN 10 mm. Capacidad del motor 0,18 kW. Velocidad nominal 50/60 1500/1800 Hz min-1. Tipo de protección IP 40. | 49.0066 | 1 | 1 | 100 | 100 |  |  | 64.902 | [71 empty] | 0 | BOMBA DE VACIO 12 mBar, 25L/min Caracteristicas técnicas Tipo Diafragma Alto (mm) 223 Ancho (mm) 172 Peso (kg) 9.6 Modelo DRYFAST 2034 Profundidad (mm) 352 Voltaje (V) 115 Frecuencia (Hz) 60 Capacidad de aspiración (m3/h) 1.25 @ 50 Hz Ultimo vacio (mbar/Torr) 12/9 Potencia Motor (W) 1/5 HP (150W) Máximo vacio (in. Hg) 29.6 | 27.1721 | 10 | 1 | 86.186 | 67 |  |  | 46.5888 | [36 empty] | Marca: WELCH BOMBA DE VACÍO DRYFAST 2034. REF 2034B-01 Número de etapas: 2 Máxima velocidad de bombeo: 25 L/min Último vacío: 12 mbar Máximo vacío: 29,7 in. Hg Potencia Motor: 0,2 kW (0,25 HP) Dimensiones (L x W x H): 352 x 172 x 223 mm Grado de protección IP: 54 Voltaje (V): 115 V Frecuencia (Hz): 60 Peso: 9,6 kg | 26.0536 | 10 | 1 | 97.6977 | 90 |  |  | 55.4556 | Vacio Max 29.6 “Hg (9 torr) Tipo de Producto bomba de vacío en seco Capacidad 0.9 CFM (25 LPM) Tamaño de conexión 1/4 lengüeta de a manguera Temperatura máxima 104 °F (40 °C) Ciclo de trabajo continuo Configuración de cabeza dual hp 1/5 Materia en contacto con la cabeza de la bomba de PTFE y el diafragma, vávulas Kalrez Dimensiones 13 7/8” x 67/8” x 87/8 “(L x W x H) Amplificadores de 2,65 Poder 115 VAC, 60 Hz MARCA COOL PARMER | 1 | 30 | 1 | 1 | 63 |  |  | 22.5 | • Presión final de 12 mbar o menos, • Caudal: mínimo 22 L/min. • Tipo Diafragma. • Peso: menor a 10 Kg. • Voltaje (V): 115. • Frecuencia (Hz): 60 • Capacidad de aspiración (m3/h): 1.25 @ 50 Hz o superior. • Último vacío (mbar/Torr): máximo 12/9. Potencia Motor (W): 1/5 HP (150 W) o más. | 100.0001 | 10 | 100 | 12.5116 | 51 |  |  | 58.8023 | BLAMIS | 6029100
12 |  | 1 | Unidad | Horno de calentamiento con vacio | • Rango de temperatura: T ambiente hasta 200 °C o más. • Capacidad neta operativa de 19,8 a 25 L. • Bomba de vacío con resistencia química y presión final de 12 mbares o menos. • Ajuste digital de T con aproximación a +/- 1,0 °C o menos. • DEBE INCLUIR COMO MÍNIMO: HORNO PARA VACÍO, KIT DE CONEXIÓN - HORNO VACÍO- BOMBA DE VACÍO. Características bomba de vacío: • Tipo Diafragma. • Peso: Menor a 10 Kg. • Voltaje (V): 115. • Frecuencia (Hz): 60. • Capacidad de aspiración (m3/h): 1,25 o superior @ 50 Hz. • Último vacío (presión final): 12 mbar o menor (9 Torr o menor). • Potencia Motor (W): 1/5 HP (150W) o mayor. | Garantía 3 años mínimo por desperfectos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos. | [24 empty] | NO | NO CUMPLE CON GARANTIA NI CON TIEMPO DE ENTREGA | [37 empty] | HORNO DE CALENTAMIENTO PARA VACIO MARCA DAIHAN MODELO THERMOSTABLE SOV-30. Rango temperatura: ambiente + 5°C a 200°CI. Sensor PT100. Capacidad. 30 litros. Preciisón de temperatura: +/- 0.5°C. Timer de 99 59 minutos o trabajo en continuo. Display 4" full touch screen TFT LCD. Controlado por sistema SMART-LAB. Incluye 2 bandejas en aluminio., cuenta con sensor de detección de errores. Material interno: acero inoxidable. Material extero Acero pintado. Ventana con vidrio templado de seguridad. DImensiones internas: 300 x330 x 300 mm. dimensiones externas: 507x483x577 mm. con válvula de vaciío. voltaje: 120 V 60 Hz. Incluye bomba de vacío y presión.. máxomo flujo 30 Lt/min. Máximo vacío: 200 mbar. Máxima presión: 30 Psi. poder del motor 160 Watt. con indicador de presión y vacío. dimensiones: 210x170x250 mm. | [5 empty] | NO | NO CUMPLE CON GARANTIA |  | • Rango de temperatura: T ambiente hasta 200 °C o más. • Capacidad neta operativa de 19,8 a 25 L. • Bomba de vacío con resistencia química y presión final de 12 mbares o menos. • Ajuste digital de T con aproximación a +/- 1,0 °C o menos. • DEBE INCLUIR COMO MÍNIMO: HORNO PARA VACÍO, KIT DE CONEXIÓN - HORNO VACÍO- BOMBA DE VACÍO. Características bomba de vacío: • Tipo Diafragma. • Peso: Menor a 10 Kg. • Voltaje (V): 115. • Frecuencia (Hz): 60. • Capacidad de aspiración (m3/h): 1,25 o superior @ 50 Hz. • Último vacío (presión final): 12 mbar o menor (9 Torr o menor). • Potencia Motor (W): 1/5 HP (150W) o mayor. | 100 | 1 | 1 | 1 | 17 |  |  | 35.5 | [63 empty] | MARCA THERMO Rango de temperatura: T ambiente hasta 200 o más.. Capacidad neta operativa de 19,8 a 25L. Bomba de vacío con resistencia química y presión final de 12 mbares o menos. Ajuste digital de T con aproximación a +/- 1,0 °C o menos, • DEBE INCLUIR como mínimo: H0RN0 PARA VACIO, KIT DE CONEXIÓN - HORNO VACIO- BOMBA DE VACIO, Características bomba de vacío:. Tipo diafragma.’ Peso Menor a 10 Kg. Voltaje (V); 115.. Frecuencia (Hz): 60.. Capacidad de aspiración (m3/h): 1,25 o superior @ 50Hz.. último vacío (presión final):12 mbar o menor (9 Torr o menor).’ Potencia Motor (W): 1/5 HP(150W) o mayor | 1 | 1 | 1 | 35.5349 | 100 |  |  | 37.607 | Marca: BINDER HORNO VD 23 VACIO, MODELO: SERIE VD (53 L) REf: 9030-0035 Rango de temperatura: Desde 15 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 200 °C. Volumen interior: 23 L Dimensiones exteriores: Ancho, alto, fondo: 515 x 655 x 500 mm. Dimensiones interiores Ancho, alto, fondo: 285 x 285 x 295 mm Carga total admisible: 35 kg Tiempo de calentamiento a 100 °C: 65 min Tiempo de calentamiento a 200 °C: 100 min Vacío final admisible (mbar): 0,01 Índice de fuga (máx. bar 1/h): 0,01 Protección: IP20 BOMBA DE VACÍO Marca: WELCH Bomba de vacío DRYFAST 2034. REF: 2034B-01. Número de etapas: 2 Máxima velocidad de bombeo: 25 L/min Último vacío: 12 mbar Máximo vacío: 29,7 in. Hg Potencia Motor: 0,2 kW ( 0,25 HP) Dimensiones ( LxWxH): 352 x 172 x 223 mm Grado de protección IP: 54 Voltaje: 115 V Frecuencia: 60 Hz Peso: 9,6 kg | 13.1349 | 50 | 1 | 1 | 100 |  |  | 39.2405 | Tipo de Producto Horno de vacio Capacidad 19.817 Litros 0.7 pies cúbicos La uniformidad de temperatura t 6 °C a 100 °C Tamaño de Cámara W 10”H 10”D 12 Temperatura minima de 35 °C Temperatura máxima 220 °C Display indicador de vacio Rango de vacio de 0 a 30 “Hg Tipo de control hidráulico 50/60 Hz Potencia 5 Amps 5600 vatios Número de posiciones de la plataforma 2 (fijo) Número de estantes 2 (extraible) Interior de acero inoxidable Marca Cole-Parmer StableTemp Dimensiones 20 “W x 16-1 / 4” de alto x 16 “D VAC 120 | [5 empty] | NO | NO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES (RANGO DE TEMPERATURA) | [10 empty] | LAB BRANDS | 31437392
13 |  | 1 | Unidad | Multiparametro | Exactitud: +/- el último dígito en todos los casos. Rango de medidas de pH: 0,000 a 14,00 o más amplio. Resolución: 0,004 unidades de pH o mejor. Rango de medidas de potencial: 1.200,0 mV +/- 0,2 mV o mejor. Rango de medidas de temperatura: -5,0 – 105,0 °C +/- 0,2 °C o mejor. Rango de medidas modo conductividad: 0,00 a 2.000 mS/cm +/- 0,5 % del valor medio. Resistencia específica: 0,00 Ohm.cm a 100 MOhm.cm +/- 0.5 % del valor medio o mejor. Salinidad: 0,0 a 70,0 (IOT) +/- 0.5 % del valor medio. Modo conductividad eléctrica (TDS): 0 a 1999 mg/L, 0 a 199.9 g/L +/- 0,5 % del valor medio. Oxígeno disuelto (DO): 0,00 a 20,00 mg/L +/- 0,5 % del valor de saturación; 0,0 a 200,0 % +/- 0,5 % de la presión parcial; 0 a 400 hPa +/- 0,5 % del valor o mejor. • Calibración de pH: hasta de 5 puntos, o major. • N° de Buffers preprogramados: 22 o más. • Memoría de calibraciones: mínimo las últimas 10. • Estándar de calibración de conductividad: KCl 0.01 mol/L. • Compensación de temperatura en medidas de conductividad: manual o automática. • Calibración del coeficiente de temperatura de acuerdo a EN 27 888. • Electrodo digital IDS incluido para pH, ORP, DO y conductividad. • Autolectura: Automatica/manual. • Administración de usuarios. • Trazabilidad de los resultados • Pantalla a color • Guardado de datos: manual o automática. • Interfase para la transferencia de datos por USB. • Transferencia de datos en formato *.csv via interfase USB a un PC. | Garantía 3 años mínimo por desperfectos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos. | [27 empty] | MULTIPARAMETRO PH/COND/OX-METER SET HANDYLAB 680 VERSATILE Marca: SI ANALYTICSCaracterísticas técnicas: Dimensiones (Ancho x profundo x alto) 240 x 280 x 70mm Peso 2,5 Kg Rango de medición de Ph - 2,000 - +20,000pH Exactitud +/- 0,002 pH Rango de medición de Mv - 2.200,0 - +2200.0 mV Exactitud de Mv +/- 0,1mV Puntos de calibración en ISE 2…9 Rango de medición de ISE 1,0 E -40 – 9,9 E 39 mg/l Rango de medición en temperatura. -35,0 / 150,0°C Exactitud en temperatura. +/- 0,1 °C Incluye ELECTRODO | 57.7103 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |  | 57.6131 | [99 empty] | Exactitud: +/- el último dígito en todos los casos. Rango de medidas de pH: 0,000 a 14,00 o más amplio. Resolución: 0,004 unidades de pH o mejor. Rango de medidas de potencial: 1.200,0 mV +/- 0,2 mV o mejor. Rango de medidas de temperatura: -5,0 – 105,0 °C +/- 0,2 °C o mejor. Rango de medidas modo conductividad: 0,00 a 2.000 mS/cm +/- 0,5 % del valor medio. Resistencia específica: 0,00 Ohm.cm a 100 MOhm.cm +/- 0.5 % del valor medio o mejor. Salinidad: 0,0 a 70,0 (IOT) +/- 0.5 % del valor medio. Modo conductividad eléctrica (TDS): 0 a 1999 mg/L, 0 a 199.9 g/L +/- 0,5 % del valor medio. Oxígeno disuelto (DO): 0,00 a 20,00 mg/L +/- 0,5 % del valor de saturación; 0,0 a 200,0 % +/- 0,5 % de la presión parcial; 0 a 400 hPa +/- 0,5 % del valor o mejor. • Calibración de pH: hasta de 5 puntos, o major. • N° de Buffers preprogramados: 22 o más. • Memoría de calibraciones: mínimo las últimas 10. • Estándar de calibración de conductividad: KCl 0.01 mol/L. • Compensación de temperatura en medidas de conductividad: manual o automática. • Calibración del coeficiente de temperatura de acuerdo a EN 27 888. • Electrodo digital IDS incluido para pH, ORP, DO y conductividad. • Autolectura: Automatica/manual. • Administración de usuarios. • Trazabilidad de los resultados • Pantalla a color • Guardado de datos: manual o automática. • Interfase para la transferencia de datos por USB. • Transferencia de datos en formato *.csv via interfase USB a un PC. | 1 | 1 | 1 | 1 | 51 |  |  | 16 | MARCA LOVIBOND Exactitud: +/- el último digito en todos los casos. Rango de medidas de pH: 0,000 a 14,00 o más amplio Resolución: 0,004 unidades de pH o mejor, Rango de medidas de potencial: 1200,0 mV +/- 0,2mV o mejor. Rango de medidas de temperatura: -5,0 — 105,0 °C +/- 0,2 °C o mejor. Rango de medidas modo conductividad: 0,00 a 2.00 mS/cm +/-0,5 % del valor medio. Resistencia específica: 0,000 hm.cm a 100 MOhm.cm +/-0.5 % del valor medio o mejor del valor medio, Modo conductividad eléctrica (TDS): 0 a 1999 mg/L, 0 a 199.9 g/l +/- 0,5 % del valor medio. Oxígeno disuelto (D0): 0,00 a 20,00 mg/L +/- 0,5% del valor de saturación; 0,0 a 200,0 % +/- 0,5 % de la presión parcial; 0 a 400 hPa +/- 0,5 % del valor o mejor.. Calibración de pH: hasta de 5 puntos, o mejor.. N de Buffers preprogramados: 22 o más.. Memoria de calibraciones: mínimo las últimas 10.. Estándar de calibración de conductividad: KCl 0.01 mol/L Compensación de temperatura en medidas de conductividad: manual o automática.. Calibración del coeficiente de temperatura de acuerdo a EN27888.. Electrodo digital IDS incluido para pH, ORP, DO y conductividad.. Autolectura: Automatica/manual. • Administración de usuarios. • Trazabilidad de los resultados• Pantalla a color. Guardado de datos: manual o automática.. Interfase para la transferencia de datos por USB.. Transferencia de datos en formato *.csv vía interfase USB a un PC. | 100 | 1 | 1 | 35.5349 | 100 |  |  | 67.307 | Marca: PROLAB Multiparámetro de mesa PROLAB 2000 pH y Temperatura A 161 1M DIN-ID Celda combinada de oxígeno y conductividad LFOX1400 ID Rango de medición en modo conductividad: mínimo de 0 a 2000 mS/cm Peso: 2,5 kg Dimensiones: 240 x 280 x 70 mm Rango de medida de pH:-2,000 - + 20,000 Exactitud medida pH: +/- 0,003 Rango de medición de Mv: -1,999,9 -+ 1999,9 mV Exactitud de Mv: + 0,2mV Puntos de calibración en ISE: 2....3 Rango de medición de ISE: 0,000 — 10.000mg/I Rango de medición en oxigeno 0,0 — 20,00 mg/I 0—90,0 mg/I Resolución máxima: 0,01 Exactitud: +/-0,5% del valor medido Rango de medición de índice de saturación de oxigeno 0,0—199,9% 0—600% Resolucion 0,1% Exactitud +/-0,5% del valor medido Rango de medición en conductividad 0 µS/cm — 2000mS/cm Rango de medición en temperatura. -10,0 / 120,0°C Exactitud en temperatura. +/-0,1 °C | [5 empty] | NO | NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TECNICAS (RANGO DE pH) |  | MEDIDOR MULTIPARAMETRO rango de pH es -2,000-20.000 con precisiones de hasta ± 0,002. Las capacidades de calibración pH incluyen hasta seis puntos de calibración, una "calibración debido” alarma configurable por el usuario, y hasta 15 opciones de buffer con reconocimiento automático de amortiguamiento de EUU., el NIST, DIN, y las normas del PLP. Mide la conductividad (hasta 500 mS), TDS, salinidad, o resistividad, ya sea con una celda de conductividad 2-o 4-electrodo. Curva lineal o compensación de temperatura de agua pura proporciona datos precisos de todos los niveles de conductividad. También cuenta con establecer alarmas de punto para indicar cuando las concentraciones se encuentran fuera de los limites programados. Determina la saturación de oxigeno de hasta 600% y Ia concentración de hasta 90 mg/L. La sonda de oxigeno disuelto galvánica no requiere ningún tiempo de calentamiento para que pueda tomar medidas inmediatamente. Corrección de la salinidad se compensa automáticamente después de Ia introducción manual de Ia concentración. La presión barométrica se compensa automáticamente por el barómetro incluido. Este medidor incluye: software de gestión de datos, soporte de Ia sonda, baterías, electrodo de doble unión pH, celda de conductividad y una sonda de oxigeno disuelto Tipo de producto medidor multiparámetro portátil Rango de pH -2,00-20,000 mV ± 2,000 TDS 0 -500 ppt, Salinidad 0 a 80 ppt Resistividad 0 a 20,000 mΩ Oxígeno disuelto 0 a 50 mg / 1. saturación de 0 a 600% C Ternperatura de -10 a 1 1OC Temperatura F 14-230 Resolución, pH 0,1 / 0,01 / 0.001 Temperatura 0.1 mV 0.1/ 1 Conductividad 0,05% a escala completa 105 0,05% a escala completa Resistividad 0.05% a escala completa ISE Hasta 3 digitos Salinidad 0,05% a escala completa Exactitud pH ± 0,0002 pH Temperatura ± 0.5 °C mV ± 0.2 mV o 0,05%. lo que sea mayor Resistividad ± 1% de escala completa ISE ± 0.5% de Ia lectura Conductividad ± 1% de escala completa TDS ± 1% de Ia lectura Salinidad ± 1.0% de escala completa Oxígeno disuelto ± 2%, 0 ± 0.2 mg / L La compensación de temperatura automática o manual Display LCD Calibración Hasta 6 puntos Impermeable Si Buffer reconocimiento EE.UU., el NIST, DIN Energia Cuatro baterias AA (incluidas), adaptador de CA universal opcional Puntos de registro de datos 500 CE Cumplimiento Si | [5 empty] | NO | NO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES (RANGO DE pH) |  | Exactitud: +/- el último dígito en todos los casos. Rango de medidas de pH: 0,000 a 14,00 o más amplio. Resolución: 0,004 unidades de pH o mejor. Rango de medidas de | [5 empty] | NO | NO TIENE ESPECIFICACIONES COMPLETAS |  | ANALYTICA | 3971840
14 |  | 7 | Unidad | Agitador MAGNETICO STANDARD 20 L CON CALENTAMIENTO | AGITADOR MAGNÉTICO CON CALENTAMIENTO • Potencia calefactora 500 W o mayor. • Rango de temperatura del plato calefactor: ambiente hasta 300 °C o mayor. Rango de temperatura máx. de la muestra: 250 °C o superior. • Rango de velocidad: 50 - 1.500 rpm. Precisión de la regulación de velocidad: ± 2 % Plato calefactor recubierto de cerámica con excelente conductividad y elevada resistencia contra rayaduras y agentes químicos. Diámetro del plato: mínimo de 145 mm con dos sensores de temperatura, uno de ellos para el circuito de seguridad. El circuito de seguridad independiente debe desconectar la calefacción si se sobrepasa en 50 °C la temperatura nominal del plato. Posibilidad de conectar una regulación de temperatura electrónica, por ejemplo con termómetro de contacto o termocupla electrónica. Precisión de la regulación de temperatura en la muestra con sonda: ± 1 K o inferior. Elemento de conexión TRIAC: sin desgaste y por lo tanto de larga duración. Limitación de corriente para proteger el motor. El imán agitador reforzado garantiza el funcionamiento correcto de los imanes teflonados. Se deben garantizar resultados excelentes en el calentamiento y agitación de volúmenes de hasta 20 L (H2O). | Garantía 3 años mínimo por desperfectos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos. | [27 empty] | AGITADOR HEI-STANDARD 20L MAGNETICO CALENTAMIENTO Marca: HEIDOLPH Agitador 20L MAGNETICO CALENTAMIENTO • Potencia calefactora 800 W • Rango de temperatura del plato calefactor: 20 - 300 °C Rango de temperatura máx. de la muestra: 250 °C • Rango de velocidad: 100 -1.400 rpm Precisión de la regulación de velocidad: ± 2 % Plato calefactor de Silumin (aleación de aluminio) recubierto de cerámica Excelente conductividad y distribución calefactora Extremadamente resistente contra ralladuras y agentes químicos Diámetro del plato: 145 mm Con dos sensores de temperatura, uno de ellos para el circuito de seguridad Un circuito de seguridad independiente desconecta la calefacción si se sobrepasa en 50 °C la temperatura nominal del plato Ofrece la posibilidad de conectar una regulación de temperatura electrónica, por ejemplo el termómetro de contacto electrónico. Precisión de la regulación de temperatura en la muestra con sonda: ± 1 K Precisión de la regulación de temperatura de la muestra con EKT Hei-Con (opcional): ± 1 K Elemento de conexión TRIAC: sin desgaste y por lo tanto de larga duración Limitación de corriente para proteger el motor El imán agitador reforzado garantiza el funcionamiento correcto de los imanes teflonados Resultados excelentes con volúmenes de hasta 20 L (H2O). | [5 empty] | NO | NO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES TECNICAS (VELOCIDAD DE AGITACION) | [73 empty] | Agitador 20 L MAGNETICO CALENTAMIENTO. Potencia calefactora 800 W. Rango de temperatura del platao calefactor: 20-300°C. Rango de temperatura máx. de la muestra: 250°C. Rango de velocidad: 100-1.400 rpm Precisión de la regulación de velocidad: ± 2% Plato calefactor de Silumin (aleación de aluminio) recubierto de cerámica. Excelente | [5 empty] | NO | NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TECNICAS |  | AGITADOR MAGNÉTICO CON CALENTAMIENTO • Potencia calefactora 500 W o mayor. • Rango de temperatura del plato calefactor: ambiente hasta 300 °C o mayor. Rango de temperatura máx. de la muestra: 250 °C o superior. • Rango de velocidad: 50 - 1.500 rpm. Precisión de la regulación de velocidad: ± 2 % Plato calefactor recubierto de cerámica con excelente conductividad y elevada resistencia contra rayaduras y agentes químicos. Diámetro del plato: mínimo de 145 mm con dos sensores de temperatura, uno de ellos para el circuito de seguridad. El circuito de seguridad independiente debe desconectar la calefacción si se sobrepasa en 50 °C la temperatura nominal del plato. Posibilidad de conectar una regulación de temperatura electrónica, por ejemplo con termómetro de contacto o termocupla electrónica. Precisión de la regulación de temperatura en la muestra con sonda: ± 1 K o inferior. Elemento de conexión TRIAC: sin desgaste y por lo tanto de larga duración. Limitación de corriente para proteger el motor. El imán agitador reforzado garantiza el funcionamiento correcto de los imanes teflonados. Se deben garantizar resultados excelentes en el calentamiento y agitación de volúmenes de hasta 20 L (H2O). MARCA: Agitador MAG NETICO STANDARD 20 LCON CALENTAMIENTO. Ref: MS7- H550-Pro. Marca: Scilogex | 100 | 1 | 1 | 35.5349 | 50 |  |  | 52.307 | [27 empty] | Marca: HEIDOLPH AGITADOR MAGNÉTICO CALENTAMIENTO HEI-STANDARD 20 L Ref. 505. 20000 Velocidad de agitación: 1400 rpm Capacidad máx de agitación ( LH2O) 20 L Capacidad máxima de agitación en peso: 25 kg Máx. temperatura del plato: 300 °C Máx. temperatura media del palto 250 °C Diemsiones 173 x 277 x 94 mm (largo x ancho x alto) Diámetro del plato: 145 mm. Peso: 2,6 kg Voltaje: 115 V Frecuencia: 60 Hz | [5 empty] | NO | No cumple especificaciones técnicas (velocidad máxima requerida) |  | AGITADOR MAGNETICO CON CALENTAMIENTO 20Litros adecuados para el funcionamiento sin supervisión, Motor para un mayor rango de velocidad hasta 1700 rpm Modo de control de temperatura para calentamiento rápido. Sensor de temperatura de platino RTD garantiza un control preciso de Ia temperatura. Ambas unidades tienen un alto nivel de seguridad debido a Ia mejora de su tecnología de control de calor. Establecer digitalmente limite de temperatura de seguridad. Indicador de Ia parte superior caliente advierte para evitar quemaduras. ECA básica cuenta con un aluminio pulido ronda placa superior que proporciona transferencia de calor más eficiente que las placas superiores estándar. Placas eléctricas cuenta con un circuito de sobre calentamiento de seguridad ajustable de 122 a (50-360 ° C) 680 °F para proteger sus muestras de sobrecalentamiento. Velocidad ajustable de hasta 1500 rpm. Placa superior de acero inoxidable para una mejor resistencia química; una gama temperatura superior de (50 a 380 °C) 122-716 ° F y un rango de velocidad más alto - hasta 1700 rpm para aplicaciones mas exigentes. Especificaciones: velocidad (rpm) de 50-1500, temperatura máxima 360 °C, volumen de agitación, hasta 20 litros, Marca IKA | 1 | 20 | 1 | 1 | 80 |  |  | 26.6 | AGITADOR MAGNÉTICO CON CALENTAMIENTO • Potencia calefactora 500 W o mayor. • Rango de temperatura del plato calefactor: ambiente | 128.7985 | 1 | 50.5 | 12.5116 | 51 | NO | NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TECNICAS | 61.5919 | GEN PRODUCTS | 17539200
15 |  | 1 | Unidad | Termorreactor para digestiones DQO | Especificaciones técnicas: Pantalla LCD para la temperatura y el tiempo. Zonas de calentamiento: 1. Orificios: 24 para 16 mm Ø. Ajustes de temperatura: Hasta 170+/-1 °C. Tiempo: 0-180 minutos, seleccionable. Campana de protección integrada para la determinación de DQO y COT y de los niveles totales de plomo, cadmio, cromo, cianuros, hierro, cobre, níquel, fósforo, plata, nitrógeno y zinc. | Garantía 1 años mínimo por desperfectos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos. | [18 empty] | Housing Round metal block in epoxy covered housing, 24 holes 16 mm diameter Keypad Robust membrane keypad with 4 keys Temperature Settings 100 / 120 / 150 °C (± 0.3 °C) Timer 30, 60, 120 minutes or continuous operation. Automatic turn-off with alarm Heating 400 Watts, electronically controlled, with overheating protection Prep. Time approx. 10 minutes Power Supply 230 V /115 V /50-60 Hz Weight 7.9 pounds Dimensions 10.83 x 6.10 x 3.74 inches (LxWxH) Certification CE MARCA LOVIDOND-ORBECO (USA) | [5 empty] | NO | NO CUMPLE CON TIEMPO DE ENTREGA |  | TERMORREACTOR TR 420 SPECTROQUANT Marca: MERCK Pantalla LCD para la temperatura y el tiempo, deseado y los valores reales de los tiempo de calentamiento y la temperatura se muestra continuamente. Calentador encendido / apagado de pantalla (el LED parpadea en rojo durante la fase de calentamiento y se permanente durante la fase de digestión), pone en contacto con la superficie del bloque de calefacción Agujeros 24 para pruebas de Tubosø 16 mm Selección de temperatura Temperatura de - 170 ° C ± 1,0 ° C Dentro de la variación de calor de calefacción bloque entre el diámetro interior y exterior (en relación con la temperatura) ± 1,5 ° C Temporizador 0 -180 minutos de libre elección 7 tiempo de calentamiento la temperatura de calefacción a tiempo los programas de operación más simple posible: 148 ° C (20 min o 120 min), 150 ° C (120 min), 120 ° C (30 min, 60 min o ℃ 120 min), 100 ° C (60 min), así como ocho programas de libre elección, ℃ interruptor de encendido automático, apagado al final del tiempo de calentamiento . Incluye campana de protección integrada para la determinación de DQO y el COT, así como del total de contenido de cadmio, cromo, cobre, cianuro, hierro, plomo, níquel, nitrógeno, fósforo, plata y zinc. | 1 | 100 | 1 | 35.5349 | 100 |  |  | 47.507 | [54 empty] | TERMORREACTOR para digestiones DQO Especificaciones técnicas: Pantalla LCD para la temperatura y el tiempo. Zonas de calentamiento: 1. Orificios: 24 para 16 mm Ø. Ajustes de temperatura: Hasta 170+/-1 °C. Tiempo: 0-180 minutos, seleccionable. Campana de protección integrada para la determinación de DQO y COT y de los niveles totales de plomo, cadmio, cromo, cianuros, hierro, cobre, níquel, fósforo, plata, nitrógeno y zinc | [5 empty] | NO | NO CUMPLE GARANTIA | [10 empty] | Pantalla LCD para la temperatura y el tiempo, deseado y los valores reales de los tiempos de calentamiento y la temperatura se muestra continuamente. Calentador encendido / apagado de pantalla (el LED parapadea en rojo durante la fase de calentamiento y se permanente durante la fase de digestion), pone en contacto con la superficie del bloque de calefaccion Agujeros 24 para preubas de Tubos Ø 16 mm Seleccion de temperatura Temperatura de -70°C ± 1,0°C Dentro de la variacion de calor de calefaccion bloque entre el diametro interior y exterior ( en relacion con la temperatura) ± 1,5°C Temporizador 0-180 mintuos de libre elección 7 tiempo de calentamiento la temperatura de calfecación a tiempo los programas de operación más simple posible: 148°C (20 min o 120 min), 150°C (120 min), 120°C | 1 | 1 | 100 | 97.6977 | 50 |  |  | 44.9395 | [18 empty] | Especificaciones técnicas: Pantalla LCD para la temperatura y el tiempo. Zonas de calentamiento: 1. Orificios: 24 para 16 mm Ø. Ajustes de temperatura: Hasta 170+/-1 °C. Tiempo: 0-180 minutos, seleccionable. Campana de protección integrada para la determinación de DQO y COT y de los niveles totales de plomo, cadmio, cromo, cianuros, hierro, cobre, níquel, fósforo, plata, nitrógeno y zinc. | 1 | 1 | 1 | 1 | 51 |  |  | 16 | MARCA VELP Especificaciones técnicas: Pantalla LCD para la temperatura y el tiempo. Zonas de calentamiento: 1.O orificios: 25 para 16 mm Ø. Ajustes de temperatura: Seleccionables, 70, 100, 120, 150 y 160 °C +/- 1 °C, Tiempo: 30, 60, 120 min u operación continua seleccionable. Campana de protección Integrada para la determinación de DQO y COT y de los niveles totales de plomo, cadmio, cromo, cianuros, hierro, cobre, níquel, fósforo, plata, nitrógeno y zinc. | 100 | 1 | 100 | 35.5349 | 40 |  |  | 59.207 | [27 empty] | BLAMIS | 4303600
16 |  | 1 | Unidad | Tanque reactor | Cuerpo en acero inoxidable 304 espesor 3mm Capacidad 80 Litros Fondo abombado y pestañado Boca bridada para tapa atornillada Tapa en acero inoxidable 304 para fijación atornillada Hand-hole en la tapa para carga de materiales Puertos superiores con conexión ferulada Válvula de seguridad instalada en la tapa Acabado sanitario Conexiones en el cuerpo del tanque para lectura de temperatura y pH Disco de ruptura | Garantía 1 años mínimo por desperfectos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos. | [72 empty] | Cuerpo en acero inoxidable 304 espesor 3mm Capacidad 80 Litros Fondo abombado y pestañado Boca bridada para tapa atornillada Tapa en acero inoxidable 304 para fijación atornillada Hand-hole en la tapa para carga de materiales Puertos superiores con conexión ferulada Válvula de seguridad instalada en la tapa Acabado sanitario Conexiones en el cuerpo del tanque para lectura de temperatura y pH Disco de ruptura | 100 | 1 | 1 | 1 | 17 | SI |  | 35.5 | [26 empty] | 0 | [72 empty] | JP BIOINGENIERÍA | 6728000
17 |  | 1 | Unidad | Agitador, motor y reductor | Motor de 1HP a 1800 RPM Reductor de velocidad con relación 20:1 sin variación de velocidad (90 RPM fijas) Montado en la tapa superior Sistema de sello mecánico en la conexión con la tapa Eje en acero inoxidable 304 Dos impelers en acero inoxidable 304 acoplados al eje en el centro y en el fondo del tanque | Garantía 1 años mínimo por desperfectos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos. | [72 empty] | Motor de 1HP a 1800 RPM Reductor de velocidad con relación 20:1 sin variación de velocidad (90 RPM fijas) Montado en la tapa superior Sistema de sello mecánico en la conexión con la tapa Eje en acero inoxidable 304 Dos impelers en acero inoxidable 304 acoplados al eje en el centro y en el fondo del tanque | 100 | 1 | 1 | 1 | 17 | SI |  | 35.5 | [99 empty] | JP BIOINGENIERÍA | 4872000
18 |  | 1 | Unidad | Sistema de calentamiento y control | Sistema de calentamiento del tanque por medio de resistencias eléctricas entre 50°C y 100°C Control de temperatura de temperatura ambiente +5°C hasta 121°C con desviación maxima de temperatura 1°C | Garantía 1 años mínimo por desperfectos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos. | [72 empty] | Sistema de calentamiento del tanque por medio de resistencias eléctricas entre 50°C y 100°C Control de temperatura de temperatura ambiente +5°C hasta 121°C con desviación maxima de temperatura 1°C | 100 | 1 | 1 | 1 | 17 | SI |  | 35.5 | [99 empty] | JP BIOINGENIERÍA | 4872000
19 |  | 1 | Unidad | Paneles de control para reactores | Tablero electrónico con indicación de temperatura y pH de la solución (electrodo y sistema de envío de señal) | Garantía 1 años mínimo por desperfectos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos. | [72 empty] | Tablero electrónico con indicación de temperatura y pH de la solución (electrodo y sistema de envío de señal) | 100 | 1 | 1 | 1 | 17 | SI |  | 35.5 | [99 empty] | JP BIOINGENIERÍA | 3654000
20 |  | 1 | Unidad | Sistema de alimentación producto | Alimentación del producto por medio de bomba Cuerpo de la bomba en material antiácido Tuberías de conexión en acero inoxidable 304 Sistema de succión con sus respectivos cheques y sus respectivos accesorios | Garantía 1 años mínimo por desperfectos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos. | [72 empty] | Alimentación del producto por medio de bomba Cuerpo de la bomba en material antiácido Tuberías de conexión en acero inoxidable 304 Sistema de succión con sus respectivos cheques y sus respectivos accesorios | 100 | 1 | 1 | 1 | 17 | SI |  | 35.5 | [99 empty] | JP BIOINGENIERÍA | 2679600
21 |  | 9 | Unidad | Agitador | Velocidad variable de 300 a 500 RPM, impeller tipo hélice, soporte de moto agitador, pintura electrostática | Garantía 1 años mínimo por desperfectos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos. | [72 empty] | Velocidad variable de 300 a 500 RPM, impeller tipo hélice, soporte de moto agitador, pintura electrostática | 100 | 1 | 1 | 1 | 17 | SI |  | 35.5 | [9 empty] | AGITADOR Velocidad variable de 300 a 500 RPM, impeller tipo hélice, soporte de moto agitador, pintura electrostática | [5 empty] | NO | NO ENTREGO GARANTIA | [10 empty] | Velocidad variable de 300 a 500 RPM, impeller tipo hélice, soporte de moto agitador, pintura electrostática | 93.3314 | 1 | 100 | 92.575 | 76 |  |  | 79.4144 | [9 empty] | Velocidad de rotación fácilmente ajustable; Indicador LED muestra Ia velocidad exacta; Homogenizador mecánico controlado por PID con mejores características de rendimiento y seguridad; Apagado de seguridad automático que evita calentamiento del motor; Rango de velocidad (rpm): 15 - 600 rpm; Panel de pantalla: Pantalla de velocidad digital, sobrecarga; indicador de torque; Incluye: motor, soporte con varilla, eje rotatorio e impeller; tipo hélice 75 mm de diámetro; Dimensiones externas(WxDxHmm) 146x154x165; Fuente eléctrica: AC 100 a 125V 50/60Hz; Peso aprox. 2.4kg | 1 | 50 | 100 | 1 | 100 | SI |  | 45.5 | [9 empty] | MARCA VELP Velocidad variable de 50 - 1300 RPM, impeller tipo hélice, soporte de motor agitador pintura electrostática. | 83.8784 | 1 | 100 | 38.125 | 93 | SI |  | 70.7885 | Marca: LB PRO AGTADOR DE CABEZAL MECANICO COMPLETO MODELO OS20-S. REF: 840102011244 Rango de velocidad: 0 - 2200 rpm Motor sin chispa: No requiere mantenimeinto Viscosidad Máxima: 10.000 mPas Potencia de salida: 50 W Torque Máx. (Ncm): 40 Capacidad de agitación máx. (H2O L): 20 INCLUYE: Soporte universal con nuez, Varillas de palas cruzadas 316L SS | 94.7501 | 60 | 1 | 100 | 67 | SI |  | 74.625 | [9 empty] | Velocidad variable de 300 a 500 RPM, impeller tipo hélice, soporte de motor agitador, pintura electrostática | 13.32 | 1 | 5.125 | 13.375 | 50 | SI |  | 22.2835 | LAB BRANDS | 19557136
22 |  | 2 | Unidad | Impeller de hoja curva | Impeller de hoja curva | Garantía 1 años mínimo por desperfectos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos. | [72 empty] | Impeller de hoja curva | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |  |  | 5.8 | [46 empty] | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | SI |  | 70.3 | [45 empty] | AQUALAB | 417600
23 |  | 1 | Unidad | Electrobomba 0.5 HP | Tipo: agua limpia Tipo: Aplicaciones: doméstico Aplicaciones: Usos: abastecimiento de agua, sistemas de presión, Usos: irrigación Tipología: superficie Tipología: Familia: periférico Familia: Campo de prestaciones: Campo de prestaciones: Caudal hasta 90 l/min (5,4 m3/h) Altura manométrica hasta 100 m Límites de empleo: Límites de empleo: Temperatura del líquido de -10 °C hasta +60 °C Temperatura ambiente hasta +40 °C • Temperatura ambiente hasta +45 °C para PK 60 • Altura de aspiración manométrica hasta 8 m • Presión máx. en el cuerpo de la bomba: – 6.5 bar para PK 60-65-70-80 – 10 bar para PK 90-100-200-300 • Funcionamiento continuo S1 | Garantía 1 años mínimo por desperfectos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos. | [180 empty] | DESIERTA porque no se recibieron ofertas | 0
24 |  | 1 | Unidad | Tamizadora eléctrica | TAMIZADORA ELECTRICA. Tamizadora eléctrica, para 6 tamices de 8" de diámetro. Motor: 1/4HP . El motor y todas las partes mecánicas están encerrados en una caja de metal resistente. Movimiento lateral de ida y vuelta se combina con movimientos basculantes hacia arriba y abajo causando que el material de prueba viaje en una órbita sobre la superficie de tamiz. Esto asegura un uso completo de la zona de malla del tamiz sin nivelación precisa del equipo. Equipada con un timer de 15 minutos con un botón de parada ajustable para una mejor repetibilidad y una función de "mantener" para un funcionamiento continuo. Dimensiones: 17x11x30in (432x279x762mm) LxFxA Peso embalaje: 29Kg TMZ - TAMICES EN ACERO: Tamiz acero inoxidable, construcción en una sola pieza y transición del tejido sin ranuras, para evitar la acumulación de suciedad en los puntos de cruce. Altogrado de resistencia a la corrosión y facilidad de limpieza, gracias al acero inoxidable. Más ligeros que los tamices tradicionales, al tiempo que aumenta el espacio libre para tamizar. Máxima estabilidad cuando se utilizan en bloques de tamices. • TAMIZ DE 8": • TAMIZ ESTANDAR # 30 • TAMIZ ESTANDAR # 50 • TAMIZ ESTANDAR # 60 • TAMIZ ESTANDAR # 70 • TAMIZ ESTANDAR # 80 • TAMIZ ESTANDAR # 100 • TAMIZ ESTANDAR # 120 • TAMIZ ESTANDAR # 140 • TAMIZ ESTANDAR # 170 • TAMIZ ESTANDAR # 200 • TAPA PARA TAMIZ DE 8" • FONDO PARA TAMIZ DE 8" EL VALOR COTIZADO INCLUYE TRANSPORTE DE LA TAMIZADORA Y DE TAMICES A LA FACULTAD DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO. Asesoría permanente y capacitación de manejo por profesional, recomendaciones de uso y cuidados, informe de protocolo de calidad, asistencia técnica permanente por departamento técnico. | Garantía 1 años mínimo por desperfectos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos. | [18 empty] | • Holds 6 full-height or 13 half-height sieves plus pan • Lateral/up and down tilting action assures thorough separations • 15 minute electric timer The SS-15 Sieve Shaker is a portable 8in (203mm) sieve shaker designed to outperform comparably priced equipment. The 1/4hp unit is widely accepted by state transportation departments for highway materials testing. Back and forth lateral motion is combined with up and down and tilting motions causing test material to travel in an orbit on the sieve surfaces. This assures full use of sieve mesh area without precise leveling of the shaker. The SS-15 is recommended primarily for No.4 to No.200 size range, but may be used with larger material sizes when specifications for sieve loading and sample quantities permit. The Shaker holds six full-height sieves and pan or thirteen half-height sieves and pan. Clamp bar with attached cover secures sieves. The 15 minute timer has an adjustable knob-stop for improved repeatability, and a "hold" feature for continuous running. Freestanding operation is normal, but may be mounted via holes provided in bottom end flanges. Motor and all mechanical parts are enclosed in a sturdy metal case. Overall Dimensions: 17x11x30in (432x279x762mm), WxDxH. Est. Ship Wt.: 48lb (22kg). MARCA GILSON (USA) | [5 empty] | NO | NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE ENTREGA |  | TAMIZADORA ELECTRICA CON TEMPORIZADOR DIGITAL MARCA: NACIONAL Utilizada para llevar a cabo ensayos granulometricos de las muestras. Según norma NTC - 32, INV E 123 Tipo excentrica vertical. - Operación 120 V / 60 Hz - Temporizador digital programable. Capacidad para 16 tamices de 8" | 100 | 1 | 1 | 100 | 73 | SI |  | 72.1 | Tamizadora eléctrica (TAMIZADORA ELECTRICA. Tamizadora eléctrica, para 6 tamices de 8" de diámetro. Motor: 1/4HP . El motor y todas las partes mecánicas están encerrados en una caja de metal resistente. Movimiento lateral de ida y vuelta se combina con movimientos basculantes hacia arriba y abajo causando que el material de prueba viaje en una órbita sobre la superficie de tamiz. Esto asegura un uso completo de la zona de malla del tamiz sin nivelación precisa del equipo. Equipada con un timer de 15 minutos con un botón de parada ajustable para una mejor repetibilidad y una función de "mantener" para un funcionamiento continuo. Dimensiones: 17x11x30in (432x279x762mm) LxFxA Peso embalaje: 29Kg TMZ - TAMICES EN ACERO: Tamiz acero inoxidable, construcción en una sola pieza y transición del tejido sin ranuras, para evitar la acumulación de suciedad en los puntos de cruce. Altogrado de resistencia a la corrosión y facilidad de limpieza, gracias al acero inoxidable. Más ligeros que los tamices tradicionales, al tiempo que aumenta el espacio libre para tamizar. Máxima estabilidad cuando se utilizan en bloques de tamices. • TAMIZ DE 8": • TAMIZ ESTANDAR # 30 • TAMIZ ESTANDAR # 50 • TAMIZ ESTANDAR # 60 • TAMIZ ESTANDAR # 70 • TAMIZ ESTANDAR # 80 • TAMIZ ESTANDAR # 100 • TAMIZ ESTANDAR # 120 • TAMIZ ESTANDAR # 140 • TAMIZ ESTANDAR # 170 • TAMIZ ESTANDAR # 200 • TAPA PARA TAMIZ DE 8" • FONDO PARA TAMIZ DE 8" EL VALOR COTIZADO INCLUYE TRANSPORTE DE LA TAMIZADORA Y DE TAMICES A LA FACULTAD DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO. Asesoría permanente y capacitación de manejo por profesional, recomendaciones de uso y cuidados, informe de protocolo de calidad, asistencia técnica permanente por departamento técnico. MARCA ENDECOTTS | [5 empty] | NO | El producto no tiene garantia | [118 empty] | Ro-Tap° E Tamizadoras de 8 " tiene capacidad para seis tamices de altura completa o 13 tamices de media altura con cubierta superior y Ia bandeja de recepción, Shakers son accionados por un temporizador digital 99 minutos incorporada con 0,1 segundos de precisión Ellos son impulsados por un motor de 1/4 hp e incluyen un cable de S pies (110 VAC modelos tambien induyen EE.UU. enchufe de tres patas). Tamiz acero inoxidable, construcción en una sola pieza y transición del tejido sin ranuras, para evitar la acumulación de suciedad en los puntos de cruce. Alto grado de resistencia a la corrosión y facilidad de limpieza, gracias al acero inoxidable. Más ligeros que los tamices tradicionales, al tiempo que aumenta el espacio libre para tamizar. Máxima estabilidad cuando se utilizan en bloques de tamices. • TAMIZ DE 8": • TAMIZ ESTANDAR # 30 • TAMIZ ESTANDAR # 50 • TAMIZ ESTANDAR # 60 • TAMIZ ESTANDAR # 70 • TAMIZ ESTANDAR # 80 • TAMIZ ESTANDAR # 100 • TAMIZ ESTANDAR # 120 • TAMIZ ESTANDAR # 140 • TAMIZ ESTANDAR # 170 • TAMIZ ESTANDAR # 200 • TAPA PARA TAMIZ DE 8" • FONDO PARA TAMIZ DE 8" | 1 | 1 | 100 | 1 | 67 |  |  | 30.7 | [9 empty] | BLAMIS | 3851000
25 |  | 1 | Unidad | Molino de cuchillas | Molino de cuchillas con un motor inteligente de 1 HP a 1.341 HP de potencia, y un rango de velocidad de 50 a 6000 RPM. El volumen del embudo de alimentación debe ser de 300ml para la carga de la muestra al equipo, debe incorporarse una pantalla digital para control de la velocidad y monitoreo de alarmas. | Garantía 1 años mínimo por desperfectos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos. | [72 empty] | Molino de cuchillas con un motor inteligente de 1 HP a 1.341 HP de potencia, y un rango de velocidad de 50 a 6000 RPM. El volumen del embudo de alimentación debe ser de 300ml para la carga de la muestra al equipo, debe incorporarse una pantalla digital para control de la velocidad y monitoreo de alarmas. | 100 | 1 | 1 | 1 | 20 | SI |  | 36.4 | [72 empty] | Marca: KINEMATICA MOLINO DE LAB CON CUCHILLAS POLYMIX PX-MFC 90 D. Ref. 35010033 Potencia del motor (W): 1000 Volumen del embudo (mL): 300 Rango de Velocidad (rpm) : 50 - 6000 rpm Tamices: Tamaño de malla de 0,2 a 6,0 mm Control de veloidad: Digital con LED Peso: 12 kg Condiciones ambientales admisibles: 0 - 40 °C, 80 % H.R. Nivel del ruido: 70 db (A) a 6000 rpm Protección: IP 20 Estabilizador electrónico: Si Protección de sobrecarga y sobrecalentamiento: Si Norma de seguridad: IEC/EN 61010-2-51 Material de las partes: AISI 316L SS INCLUYE: Motor con cámara de molienda, accesorio para molienda (Cuchilla), Tamiz de 2,0 mm y juego de herramientas | 1 | 50 | 1 | 1 | 100 | SI |  | 35.6 | [18 empty] | JP BIOINGENIERÍA | 4872000
26 |  | 1 | und | Sella Bolsas Quanti-Tray. Modelo 2x. | Sella Bolsas Quanti-Tray 2000. Modelo 2x. Para automatizar el manejo de muestras para recuento de microorganismos indicado Requerimientos eléctricos: 115 V ; 60 hz Dimensiones: (30 x 39 x 27 cm). | Garantía 3 años mínimo por desperfec tos de fábrica o mal funcionam iento de los equipos | [126 empty] | Sella Bolsas QuantiTray 2000. Modelo 2x. Para automatizar el manejo de muestras para recuento de microorganismos indicado requerimientos eléctricos: 115 V; 60 hz. Dimensiones: (30 x 39 x 27 cm) | 100 | 1 | 1 | 100 | 67 | Si |  | 70.3 | [45 empty] | Aqualab | 11101200
27 |  | 1 | und | Lámpara U.V. de Laboratorio | Lámpara U.V. de Laboratorio 6 watts fluorescente Longitud de onda: 365 nm Dimensiones: (9 x 7 x 27 cm). Requerimientos electricos: 110 V , . Para sistema Quanty tray | Garantía 3 años mínimo por desperfec tos de fábrica o mal funcionam iento de los equipos. | [18 empty] | • Medium-intensity, utilizing a 6-watt mercury vapor tube, 229 mm long, with reflector • Filter in two sections, in easily removable frame • Mid-range lamp used for fluorescing DNA bands in gel electrophoresis studies Dense filters block ambient light while transmitting UV light to provide high contrast for effective visualization. Impact-resistant, plastic housing with integral handle, electrical ballast and on-off starter switch. Total radiating aperture: 146 x 57 mm. Overall dimensions (L x W x H): 378 x 81 x 64 mm; weight 0.9 kg. UL listed. Models 6286T16. With 3-wire cord and plug. MARCA UVP (USA) | [5 empty] | No | Excede tiempo de entrega y no cumple con el minimo de garantía | [100 empty] | Lámpara U.V. de Laboratorio 6 watts fluorescente Longitud de onda: 365 nm Dimensiones: (9 x 7 x 27 cm). Requerimientos eléctricos: 110 V. Para sistema Quanty tray | 100 | 1 | 1 | 100 | 67 | SI |  | 70.3 | [45 empty] | Aqualab | 533600
28 |  | 1 | und | Cabina de Observación Ultravioleta, específica para sistema QuantyTry | Cabina de Observación Ultravioleta Con visor ergonómico incorporado. Ideal para la lectura de fluorescencia . Cabina en aluminio con visor ergonomico UV incorporado. Con cortina de acceso. Dimensiones 30 x 23 x 17 cm. Tiene el espacio para adaptar Lampara UV. | Garantía 3 años mínimo por desperfec tos de fábrica o mal funcionam iento de los equipos | [126 empty] | Cabina de Observación Ultravioleta con visor ergonómico incorporado. Ideal para la lectura de fluorescencia. Cabina en aluminio con visor ergonómico UV incorporado. Con cortina de acceso. Dimensiones 30 x 23 X 17 cm. Tiene el espacio para adaptar lámpara UV. | 100 | 1 | 1 | 100 | 67 | SI |  | 70.3 | [45 empty] | Aqualab | 829400
29 |  | 1 | und | Dynabeads MPC-6 | Dynabeads MPC-6 (Magnetic particle concentrator). Gradilla magnética para 6 tubos de diámetro de 10 a 30 mm, volumen de trabajo de 5 a 15 ml | Garantía 3 años mínimo por desperfec tos de fábrica o mal funcionam iento de los equipos. | [99 empty] | Dynabeads MPC-6 Invitrogen. Gradilla magnética con capacidad para 6 tubos de diámetro variable de 10 mm a 30 mm y volumen de trabajo entre 5 ml y 15 ml | [5 empty] | NO | No se incluyen todas las partes necesarias para el correcto funcionamiento del equipo | [19 empty] | Dynabeads MPC-6 (Magnetic particle concentrator). Gradilla magnética para 6 tubos de diámetro de 10 a 30 mm, volumen de trabajo de 5 a 15 ml. | [5 empty] | NO | No se garantizan los accesorios para el adecuado funcionamiento del equipo | [46 empty] | Desierto.Ningun oferente garantiza todas las partes necesarias para operación del equipo | 0
30 |  | 1 | und | Dynabeads MPC-S | Dynabeads MPC-S ( Magnetic particle concentrator), para 6 tubos con volumen de trabajo de 20ul a 2 ml. | Garantía 3 años mínimo por desperfec tos de fábrica o mal funcionam iento de los equipos. | [99 empty] | Dynabeads MPC-S Invitrogen. . Gradilla magnética con capacidad para 6 tubos y volumen de trabajo entre 20 ul y 2 ml | [5 empty] | NO | No se incluyen todas las partes necesarias para el correcto funcionamiento del equipo | [19 empty] | Dynabeads MPC-S (Magnetic particle concentrator), para 6 tubos con volumen de trabajo de 20 µl a 2 ml. | [5 empty] | NO | No se garantizan los accesorios para el adecuado funcionamiento del equipo | [46 empty] | Desierto.Ningun oferente garantiza todas las partes necesarias para operación del equipo | 0
31 |  | 7 | Unidad | Sistema peristáltico | Sistema peristáltico de velocidad variable; 13 a 80 rpm o superior, 115/230 VAC. Especificaciones: Bombeo reversible, capacidad de control remoto y cambios rápidos de tubos. Altura máxima de aspiración de 5 pies (1,5 m), altura de descarga máxima de 20 pies (6,1 m ), máxima presión de 15 psi (1,0 bar). Debe incluir: Mínimo 5 pies (1,5 m) de manguera LFL de 0,89 mm y doble tensión (115/230 VAC), y fuente de alimentación con mínimo 6 pies (1,8 m) de cable de alimentación. La bomba se debe envíar con el montaje del cable/clavija apropiada en Colombia. Caudal Mínimo: 0,017 mL/min. Caudal máximo : 11,0 mL/min Dimensiones: 0,25 DIN 7 en L x W x 3.75 en 3.5 en H 7 en L x W x 3.75 en 3.5 en H (17,8 cm x 9,5 cm x 8,9cm Potencia: 90 a 260 VAC Hz : 50/60 mA : 175 mA a 115 VCA Número de canales : 1 Rodillos: 4 rpm Control de velocidad: ± 5 % o mejor. Motor reversible: Sí Clasificación IP : IP22 o superior. Tipo de control: velocidad variable | Garantía 3 años mínimo por desperfectos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos. | Bomba Peristáltica 16-480 mil/lmin y 4 bar (115 V), cabezal para bomba peristáltica (Tamaño 16), set de mangueras | [5 empty] | NO | NO CUMPLE CON TIEMPO DE ENTREGA | [145 empty] | Marca: Rotarus Rotaros flow 50 La Serie 50 es un accionamiento de bomba potente y preciso para caudales pequeños o medios muy viscosos. En los modelos rotarus de Ia serie 50 se pueden ajustar Ias revoluciones entre 0,2 rpm con una resolución de 0,1 rpm y 100 rpm en el accionamiento de Ia bomba o en el elemento de mando externo. Los caudales alcanzables dependen del cabezal de la bomba empleado y dei tamaño de Ia manguera empleada. Bomba de Impulsión piecisa oaia caudales pequeños y viscosidades elevadas,número de revoluciones y caudal programables con el módulo de sobremesa. | 1 | 10 | 1 | 1 | 100 |  |  | 31.6 | BOMBAS PERISTALTICAS Sistema peristáltico de velocidad variable, 13 a 80 rpm o superior, 115/230 VAC Especificaciones: Bombeo reversible, capacidad de control remoto y cambios rápidos de tubos. Altura máxima de aspiración de 5 pies (1,5 m); altura de descarga máxima de 20 pies (6,1m ), máxima presión de 15 psi (1,0 bar). Incluye: Mínimo 5 pies (1,5 m) de manguera LFL de 0,89 mm y doble tensión (115/230 VAC), y fuente de alimentación con mínimo 6 pies (1,8 m) de cable de alimentación, Caudal Mínimo: 0,017 mL/min, Caudal mãximo: 11,0 mL/min, Dimensiones: 0,25 DIN 7” L x W x 3.75”x 3.5" H-17,8 cm x 9,5 cm x 8,9cm; Potencia: 90 a 260 VAC Hz: 5O/6O mA: 175 mA a 115 VCA, Número de canales: 1 , Rodillos: 4 rpm Control de velocidad: ± 5 %, Motor reversible: Si, Tipo de control: velocidad variable | 100 | 10 | 1 | 1 | 100 |  |  | 61.3 | [9 empty] | LANZZETA Y RENGIFO | 23408133
32 |  | 1 | und | Equipo de filtración | Equipo de filtración por membrana | Garantía 3 años mínimo por desperfectos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos. | 1-Microsart® e.jet - Bomba para Fluidos, capaz de crear suficiente vacío para una filtración y transferencia del líquido filtrado al desagüe simultáneamente. Maneja un presión transmembranal de 800 mbar y un caudal de 4L/min. Marca Sartorius 1-Manifold de 3 puestos en Acero Inoxidable con Tapa, Fritas, Empaques y Embudos de 100ml. Sanitizable por flameo Marca Sartorius 2-Manquera de Caucho para Sistemas de Filtración al Vacio (1 m) 1-Pinzas de Acero Inoxidable, con bordes recubiertos para protección del filtro de membrana. Puede ser flameado y autoclavado. Marca Sartorius | [5 empty] | NO | NO presenta garantía y excede el tiempo de entrega | [10 empty] | • For 47 mm diameter membrane filters • Eliminates the need for a manifold and/or breakable glass vacuum flask • Particularly useful for field work • Receiver is graduated • Non-sterile • Autoclavable Two side-arms allow connection to vacuum line; also accepts syringe filters. Tubing adapter can be stuffed with cotton for sterile venting; accepts 1/4” to 5/16” (6 to 8 mm) i.d. vacuum tubing. 4618N60 funnel and receiver volumes are 250 mL. Dimensions: 180 mm H x 110 mm o.d. 4618N70 funnel and receiver volumes are 500 mL. Dimensions: 230 mm H x 134 mm o.d. 4618N80 funnel have a 500 mL funnel volume and a 1,000 mL receiver volume. Dimensions: 293 mm H x 134 mm o.d. MARCA NALGENE (USA) | [5 empty] | No | No cumple garantía minima y excede el tiempo de entrega | [10 empty] | Equipo de filtración (Equipo de filtración por membrana) En vidrio compuesto por Erlenmeyer de 1 LT, Embudo portamebrana, vaso receptor de 300 ml, pinza anonizadaMARCA GEEKAY | [5 empty] | NO | NO presenta garantia | [19 empty] | EQUIPO DE FILTRACIÓN POR MEMBRANA MARCA ISOLAB DE ALEMANIA REF. 043.05.006. Fabricado en acero inoxidable del grado más alto. Permite la filtración de 6 muestras al mismo tiempo. Está fabricado para ser utilizado con membranas de diámetro 47/50 mm. Se suministra completo con embudos, tapones y abrazaderas. Valulas de control de acero inoxidable individuales que permiten la filtracion a través de diferentes ramas con un solo punto de vacío. Capacidad: 6 puestos | [5 empty] | NO | NO presentan garantía | [37 empty] | Equipo de filtración en acero inox de 3 puestos completo con embudos. Equipo de filtración por membrana | 46.6082 | 20 | 1 | 100 | 67 | SI |  | 56.1825 | [18 empty] | Equipo de filtración por membrana | 35.961 | 1 | 1 | 1 | 50.3333 | SI |  | 26.2883 | [9 empty] | Marca: DURAN. 25 710 54 5 DURAN filtering apparatus PTFE adapter disc DUIRAN Glass filter disc, 50 mm in diameter DURAN Slit-sieve disc, 48 mm in diameter | 100 | 50 | 1 | 1 | 100 |  |  | 65.3 | [9 empty] | Equipo de filtración por membrana | 1 | 20 | 100 | 14.3784 | 50.3333 |  |  | 30.2757 | LAB BRANDS | 974632
33 |  | 1 | und | Baño de ultrasonido | Baño ultrasonido de 3 lts con calentamiento | Garantía 3 años mínimo por desperfec tos de fábrica o mal funcionam iento de los equipos | [18 empty] | Capacidad del tanque 2,8 L, tamaño del tanque 230x140x100 mm , tamaño total 337x304x302 mm, peso 4,1 Kg, Frecuencia 40 Hz, desagüe NO, MARCA BRANSON (USA) | [5 empty] | No | No cumple garantía minima y excede el tiempo de entrega | [10 empty] | Baño ultrasonido (Baño ultrasonido en acero inoxidable de 2,75 lts (3/4 GAL) con calentamiento (200 W)FRECUENCIA DE SONIDO 37 Khz MEDIDAS INTERNAS DEL TANQUE 24 X 13.7X10 CMS) GARANTIA DE 3 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICA MARCA ELMA | [5 empty] | NO | NO cumple especificación técnica de 3 L | [19 empty] | BAÑO DE ULTRASONIDO CON CALENTAMIENTO MARCA DAIHAN MODELO WUC-D03H. Controlado por microprocesador. Capacidad: 3.3 litros. Temperatura de calentamiento: ambiente hasta 80°C. Poder de calentamiento 172W. Timer: 0-30 min. Medidas del tanque: 24 x 14x 10 cm. voltaje: 120 V 60 Hz | [5 empty] | No | NO presentan garantía | [37 empty] | Baño ultrasonido de 3 lts con calentamiento | 64.8575 | 20 | 1 | 88.2143 | 67 |  |  | 59.3001 | [36 empty] | Marca: ELMASONIC. E30H BAÑO ULTRASONIDO ELMASONIC E30H 3 L Ref. 100.7160 Capacidad del tanque: 2,75 L Tiempo (min): Continuo / 1 - 30 min Temperatura (°C): 30 - 80 °C Dimensiones ext. (Ancho x profundo x alto) 300 x 179 x 214 mm Dimensiones int. (Ancho x profundo x alto) 240 x 137 x 100 mm Voltaje: 115 V Frecuencia: 60 Hz Frecuencia ultrasonica: 37 kHz Consumo total de corriente: 240 W Peso: 2,8 kg INCLUYE: Tapa y gradilla | 100 | 50 | 1 | 100 | 100 |  |  | 85.1 | [9 empty] | Baño ultrasonido de 3 lts con calentamiento | 1 | 20 | 100 | 12.7857 | 50.3333 |  |  | 29.9571 | LAB BRANDS | 1491644
34 |  | 1 | Unidad | Filtro prensa modelo fp150/300 inoxidable | Modelo:PF150 Capacidad:30- 50Litros/H Electro- Bomba: Centrifuga Potencia: 0.75KW3fases220V/50hzRPM: 3300Presión:0.20– 0.30MpaÁreadefiltrado:0.17m2 Diámetro placas y marcos: 15CMS Total entre placas y marcos: 10Tamañotubería:½”- 3/4”de Pulga da Agujero Membranadefiltrado:0.8umTamaño:0.65AnchoX0.38Prof.X0.65 AltoMTSPeso. Modelo:FiltroFT300(Acero inoxidable) Capacidad Flujo:100- 150Litros/Haprox.(Estodepend edecaracterísticascomoviscosi dad,concentración,densidad,ect). Bomba: Centrifuga horizontal Potencia:3KW/3 Fases/220V/50Hz RPM:3358 Presión: 0.200.25Mpa Áreadefiltrado:0.70M2 Diámetro placas y marcos:30CMS. Total placas y marcos:10 Tamaño de la tubería: ¾”Pulgada Agujerofiltracióndelasplacas:0.8um (micras) Tamaño:0.70 Largo X 0.5 0Prof. X 0.80 Alto CMS Peso aproximado. Repuestos: con 1 juego de tela filtrante gratis y juegos adicionales incluidos. | Garantía 3 años mínimo por desperfectos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos. | [18 empty] | Model: FP stainless filter press (304 stainless steel) Layer: 10 pcs Filtering area: 0.170m2 Filter plate size: 150mm Filter membrane hole dia: 0.8um Filter pressure: 0.15mpa Water flow capacity: 1.5T/H Power: 0.55kw(380v/50hz/3p) Size: 650x380x650mm MARCA HENAN VIC MACHINERY Co. Ltd (CHINA) | [5 empty] | NO | NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE GARANTIA NI CON EL TIEMPO DE ENTREGA | [46 empty] | Modelo:PF150 Capacidad:30- 50Litros/H Electro- Bomba: Centrifuga Potencia: 0.75KW3fases220V/50hzRPM: 3300Presión:0.20– 0.30MpaÁreadefiltrado:0.17m2 Diámetro placas y marcos: 15CMS Total entre placas y marcos: 10Tamañotubería:½”- 3/4”de Pulga da Agujero Membranadefiltrado:0.8umTam año:0.65AnchoX0.38Prof.X0.6 5AltoMTSPeso. Modelo:FiltroFT300(Aceroinoxi dable)CapacidadFlujo:100- 150Litros/Haprox.(Estodepend edecaracterísticascomoviscosi dad,concentración,densidad,ec t).Bomba:CentrifugahorizontalP otencia:3KW/3Fases/220V/50H zRPM:3358Presión:0.20- 0.25MpaÁreadefiltrado:0.70M2 Diámetroplacasymarcos:30CM STotalplacasymarcos:10Tama ñodelatubería:¾”PulgadaAguje rofiltracióndelasplacas:0.8um( micras)Tamaño:0.70LargoX0.5 0Prof.X0.80AltoCMSPesoapro ximado. Repuestos: con 1 juego de tela filtrante gratis y juegos adicionales incluidos. | [5 empty] | NO | NO TIENE EL TIEMPO DE GARANTIA MINIMO | [100 empty] | DESIERTA. No se recibieron ofertas que cumplan con todos los requisitos técnicos | 0
35 |  | 1 | Unidad | Rotaevaporador | Rotaevaporador con display digital LCD integrado de 4,3” de los parámetros de velocidad, temperatura del baño, control de vacío y programas de destilación automática. Regulación electrónica dela temperatura del baño calefactor desde 20 °C. Regulación electrónica de velocidad desde 20 rpm. Configuración automática para los componentes y periféricos, Bomba de vacío con resistencia química elevada y tolerancia a vapores corrosivos, Voltaje de red y frecuencia: 100-115 V 50- 60 Hz. Máxima capacidad de aspiración 50/60 Hz: 2,0 m3/h. Vacío final 7 mbar/torr. Vacío final (abs) con gas lastre ≤ 12 mbar/torr. Rango de temperatura ambiente (en funcionamiento) 10- 40 °C. Máxima resistencia(contrapresión) 1,1 bar. Conexión entrada Oliva DN 10mm. Conexión salida Oliva DN 10 mm. Capacidad del motor0,18 kW. Velocidad nominal 50/60 1500/1800 Hz min-1. Tipo de protección IP 40. | Garantía 3 años mínimo por desperfectos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos. | [18 empty] | Tipo de enfriamiento vertical Superficie de enfriamiento 1200 cm2 Principio del motor DC Rango de velocidad 20 - 280 rpm Dirección reversible de la rotación sí Elevador Motor Movimiento 140 mm Rango de temperatura de calefacción temp. ambiental - 180 °C Potencia de calefacción 1300 W Control de calentamiento preciso 1 ±K Volumen max. de Baño 3 l Controlador de vacío integrado sí Exactitud de medición +/- 2 mbar Rango de ajuste de vacío 1050 - 1 mbar Rango de medición de vacío 1050 - 1 mbar Contador de tiempo sí Dimensiones (An x Al x Pr) 500 x 430 x 410 mm Peso 21.5 kg Temperatura ambiental permitida 5 - 40 °C Humedad relativa permitida 80 % Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529 IP 20 Interfaz de RS 232 sí Voltaje 220 - 240 / 100 - 120 / 100 - 115 V Frecuencia 50/60 Hz Consumo de energía 1400 W MARCA IKA (USA) | [5 empty] | NO | NO CUMPLE CON GARANTIA NI TIEMPO DE ESPERA |  | ROTAEVAPORADOR PRECISIONVERTICAL VIDRIERIA VERTICAL Marca: HEIDOLPH . Rotaevaporador con display digital LCD integrado de 4,3” de los parámetros de velocidad, temperatura del baño, control de vacío y programas de destilación automática. Regulación electrónica dela temperatura del baño calefactor desde 20 °C. Regulación electrónica de velocidad desde 20 rpm. Configuración automática para los componentes y periféricos | 115.8715 | 1 | 1 | 100 | 100 |  | NOTA ACLARATORIA: EL VALOR TOTAL ES DE ACUERDO A LA SUMA DEL ITEM 35 + ITEM 11 | 84.9615 | [27 empty] | ROTAEVAPORADOR DIGITAL MARCA DAIHAN MODELO WEV-1001V. Controlado por microproceador. Baño digital con temperatura ambiental+ 5 hasta 99°C. Con control PID. Velocidad de rotación. 10 - 180 rpm. Capacidad de evaporación: 20 ml/min. Vidrieria tipo vertical. capacidad del frasco de evaporación: incluye 2 frascos de evaporación 1 de 500 ml y otro de 1 litro. Capacidad del baño: 7.4 litros, diámetro 26 cm x 14 cm de altura. Elevación manual. con certificado de trazabilidad de fábrica. Superficie de refrigeración: 1300 cm2. poder de consumo: motor 25W. calentamiento: 1.5 Kw. Incluye bomba de recirculación de agua con capacidad de tanque de 15 litros, máximo grado de vacía: 0.098 MPa. flujo: 80 Lt/min., Cantidad de succión de aire: 10 Lt/min, 2A, función de seguridad: válvula de retención., material del tanque PP resistente a ácidos y soluciones químicas corrosivas | [5 empty] | NO | NO TIENE GARANTIA | [37 empty] | Rotaevaporador con display digital LCD integrado de 4.3" de los parámetros de velocidad, temperatura del baño, control de vacio y programas de destilación automática. Regulación electrónica de la temperatura del baño calefactor desde 20°C. Regulació´n electrónica de velocidad desde 20 rpm, Configuración automática para los componentes y periféricos, BOmba de vacion con resistencia química elevada y tolerancia a vapores corrosivos, Voltaje de red y frecuencia: 100-115 V 50-60 Hz. Máxima capacidad de aspiración 50/60 Hz: 2.0 m3/h. Vacio final 7 mbar/torr.. Vacio final (abs) con gas lastre ≤ 12 mbar/torr.. Rango de temperatura ambiente (en funcionamiento) 10-40°C. Máxima resistencia (contrapresion) 1,1 bar. Conexión entrada Oliva DN 10 mm. Conexón salida Oliva DN 10 mm. Capacidad del motoro 0,18 kW. Velocidad nominal 50/60 1500/1800 Hz min-1. Tipo de protección IP 40. | [17 empty] | Rotaevaporador con display Controlador: Regulador de Vacío VR 800. Número de Revoluciones: 10 - 250 revoluciones por minuto (rpm). Golpe de elevación por medio de motor: 150 mm. Rango de programación de vacío: 0 - 981 hPa. Rango medible de vacío: 0 - 1033 hPa. Resolución de vacío: 1 hPa. Programación del rango de histéresis: 1 - 50 hPa. Indicador de resolución de Ia temperatura de vapor: Seleccionable (ya sea 1° C o 0.1 °C). Modalidades de Operación: Manual sin control de vacío, programación, programación del temporizador, declive de la presión, y declive con temporizador. Modalidad Auto 1 (secado), Modalidad Auto II (para un solvente), y Modalidad Automático Ill (para más de dos solventes). Rango de programación del temporizador: 1 - 999 minutos en incrementos - disminuciones de 1 minuto para programar las operaciones, 1 - 99 minutos para las operaciones progresivas. Datos de los solventes: 53 curvas de presión de vapor saturado. Rango de programación y exactitud de Ias temperaturas: Temperatura ambiente +5 a 100 °C ± 15 °C (al batir). Modalidad de operación: Prefijado, apagado automático rápido, apagado automático, encendido automático. Bomba de vacío con resistencia química elevada y tolerancia a vapores corrosivos, Voltaje de red y frecuencia: 100-115 V 50-60 Hz. Max. potencia: 65 W; Max. corriente: 0.7 A; Max.vacío: 670 mmHg; Max. tasa de flujo: 21L/mm; Rotación del motor: 1700 RPM Rango de temperatura ambiente (en funcionamiento) 10 - 40 °C. Tipo de protección IP 40 de vacío. | 67 | 1 | 1 | 1 | 70 | SI |  | 41 | [18 empty] | Marca: HEIDOLPH ROTAEVAPORADOR HEI - VAP PRECISIÓN G3 VERTICAL /G1 DIAGONAL REF. 563.01100 Pantalla digital de LCD: indica velocidad de rotación y temperatura Temporizador: Para procesos automáticos Sellado de vacío: Químicamente resistente Configuración: Manual o con motor Características estándar: Controlador de vacío incorporado INCLUYE: Bomba vacío MZ2C NT R/QUIMICA marca VACUUBRAND Marca: VACUUBRAND BOMBA DE VACÍO MZ2C NT REF. 7323.03 Número de etapas: 2 Máxima velocidad de bombeo: 2,3 m3/h Último vacío: 7 mbar Máxima presión: 1.1 bar Potencia Motor: 0,18 kW Dimensiones (L x W x H): 243 x 243 x 198 mm Grado de protección IP: 40 Voltaje (V): 115 V Frecuencia (Hz): 60 Peso: 11,1 kg | 85 | 10 | 1 | 1 | 100 |  |  | 57 | ROTAEVAPORADOR Diseño seguro incluye innovadora función para revertir para una mejor evaporación Elevación monitorizada estándar levanta automáticamente el frasco de baño en caso de fallo de alimentación Arranque suave reduce la posibilidad de salpicaduras El diseño único baño oblonga se calienta más rápido que otras marcas Estos evaporadores rotativos fueron diseñados y fabricados para facilitar su uso, mientras que mantiene el más alto nivel de seguridad Ascensor motorizado, por lo que facilita el retiro del matraz de evaporación del agua / baño de aceite caliente. El motor sin escobillas DC unidad cuenta con inversión de la función de rotación que se utiliza comúnmente para polvos de secado. Motor cuenta con un arranque suave a 100 rpm para minimizar la posibilidad de salpicaduras. Visualización de la velocidad de rotación Digital es estándar en todos Los modelos, para hacer más fácil la repetición de los parámetros. Controlador de vacio integrado, biblioteca disolvente integrada, reconocimiento automático del punto de ebullición, pantalla gráfica a color Interfaz de infrarrojos permite la comunicaión constante entre el baño y a unidad principal, lo que permite que la unidad se apaga automáticamente en caso de anomalías. El puerto RS-232 proporciona un funcionamiento remoto fácil y colección de datos con software labworldsoft opciorial Incluye; evaporador rotatorio, baño de calentamiento de agua / aceite, sistema condensador, frasco de condensación (1 L) y cable de alimentación de 6 pies. Especificaciones Tipo de producto Rotary evaporador, Resolución de temperatura digital La temperatura del baño Ambiente basta 180 °C, 50/60 Hz Potencia, Rango de velocidad de rotación de 20 a 270 rpm, Resolución Velocidad Pantalla digital, Tamaño Conjunta 24/40 (evaporación), Mecanismo de elevación motorizada, Tipo de conden5ador Fria-trampa, Dimensiones 19-11 / 16 “Wx 16.1Sf 16 de alto x 17-5 / 16 “D, VAC 115, incluye bomba de vacio con alta resistencia química, Especificaciones Vacio Max 28.3 Hg (40 torr), Tipo de producto seco diafragma bomba de vacío, Capacidad al aire libre 1.2 cfm (35 I / mm), Tamaño de conexión 1/4 1D, Temperatura maxima 104 ‘F (40 C), Tipo de motor de condensador dividido permanente, Ciclo de trabajo continuo hp 1/5, Material en contacto con la cabeza de la bomba de PTFE y el diafragma, válvulas de perfluoroelastórnero. | 48.6415 | 1 | 1 | 1 | 90 |  |  | 41.9924 | Rotaevaporador con display digital LCD integrado de 4,3" de los parámetros de velocidad, temperatura del baño, control de vacío y programas de destilación automática. Regulación electrónica de la temperatura del baño calefactor desde 20 | 1 | 10 | 100 | 12.5116 | 51 |  |  | 29.1023 | BLAMIS | 22712997
36 |  | 1 | und | Incubadora de 50 lts | Incubadora de minimo 50 lts con control microprocesado | Garantía 3 años mínimo por desperfec tos de fábrica o mal funcionam iento de los equipos. | INCUBADORA DE CONVECCION FORZADA BIO EXPERT MODELO BE 60L, MARCA DYNAMICA BY FROILABO. Las incubadoras de convección forzada ofrecen alta precisión de temperatura y una mejor homogeneidad. Reduce significativamente el tiempo de calentamiento, la estabilización y la recuperación. Calentamiento de la chaqueta por convección torzada, sin riesgo de conducción o radicación: el aire es introducido a la temperatura de la cámara. Control ajustable de aire (0% al 100%). Cámara interna Acero inoxidable Cuerpo externo. Acero pintado Volumen: 56 Litros Dimensiones cámara: 400 x 390 x 356 mm (Ancho x alto x profundo) Dimensiones externas: 526 x 640 x 579,5 mm (Ancho x alto x profundo) Rango de temperatura: 5 °C por encima de temperatura ambiente hasta 100°C Bandejas (estádar/max.):2 / 6 Consumo: 750 W Voltaje: 110 V / 50-60 Hz Puerta interna de vidrio Alarma audible y visible de alta y baja temperatura Ciclo de desinfección 160 por 2.5 horas Puerto de entrada de cables para permitir la validación y calibración con sondas adicionales Control programable de temperatura con 8 posiciones que permiten un ciclo de hasta 4 temperaturas. Rampas (°C/min) y programación de temperatura Puerto RS485 para transferencia de datos (software y cable deben ser ordenados separadamente). Ventilador ajustable | [5 empty] | NO | No cumple garantia |  | INCUBADORA INCUCELL, CON CONTROL MICROPROCESADO . Marca: MMM, Construcción y origén ALEMAN MODELO 55 LITROS ESTANDAR, ref. MC 000722 Recomendada para el tratamiento seguro de cultivos microbiológicos. La línea INCUCELL se distingue por un funcionamiento silencioso y una circulación de aire suave en el espacio útil. La línea INCUCELL V (modelo con ventilador) garantiza una distribución de la temperatura más homogenea, rápida y precisa con desviaciones mínimas. Los campos de aplicación son especialmente los laboratorios de biología y microbiología. No obstante, tambien se pueden utilizar para pruebas de calidad en las industrias farmacéutica y cosmética, para los tests en la medicina veterinaria y en la industria de alimentación. Línea estándar con control por microprocesador 3 programas ajustables. Aire forzado. • interfase RS 232 para conexión de impresora o PC • posibilidad de programar tiempos de conexión y desconexión • reloj programable de 99 horas 59 minutos • alarma acústica y visual. • termostato digital de seguridad clase 2 • reloj programable de 99 horas y 59 minutos Especificaciones Interior en acero inoxidable material No 14301 ancho 400mm, fondo 370mm Alto 350mm. Bandejas máximo 4 equipamiento estándar incluidas 2 distancia entre bandejas 70mm, superficie útil de cada bandeja 3800x335 Peso máximo de la carga por bandeja 20kg max, dentro de la estufa 50 kg Puertas 1, dimensiones externas ancho 620mm, fondo 640mm, altura 680F diámetro del conducto de aire 52/49 Dimensiones de embalaje ancho 700mm, fondo 730mm,alto 880 mm Peso neto 55kg,bruto 66kg. Rango de temperatura de trabajo IC/IC V desde 5/10°C sobre temperatura ambiente °C 70/99,9 Exactitud de la temperatura según DIN 12 880 T2, a la temperatura de trabajo con puerta y conducto de aire cerrados-desviación en el espacio IC/IC V APROX ± °C de la temperatura alcanzada <0.5<=0.3, variación en el tiempo aprox <=0.2. Tiempo necesario para alcanzar 37°C con conducto de aire cerrado y voltaje 230 V IC/IC V 49/41 Emisión de calor a 37°C aprox W 30, conexión electrica -50/60Hz potencia de entrada máxima IC/IC V Kw 0,3/0,7 en espera W 5 corriente IC/IC V A 2,6/6 -1,3/3 A voltaje nominal V 115 | 71.2246 | 10 | 100 | 83.5 | 100 | SI |  | 41.022 | Capacity, Cu. Ft. 1.9 (72 LITROS) Int. Dim. WxDxH in. (cm) 15x14.5x15 (38x37x38) Ext. Dim. WxDxH in. (cm) 21x21x26 (54x54x66) Temp. Range 8°C above ambient to 70°C Temp.Uniform. ±0.35°C at 37°C Electrical (120V Models) Volts: 120V Hertz: 50/60Hz Watts: 450W Amps: 4.5A Jacket Type Air Shelves 2 Incl. (6 Max.) Access Port Yes Interior Outlet One MARCA SHELLAB (USA) | [5 empty] | No | No cumple garantía minima y excede el tiempo de entrega | [10 empty] | Incubadora de 53 lts con control microprocesado. MARCA BINDER | 39.3522 | 1 | 1 | 1 | 30 |  |  | 21.2057 | Incubadora EN055 – 55 Litros Marca Nuve; Volumen de utilizable: 55 litros; Rango de temperatura: T° ambiente + 5 °C a 80 °C; Cámara interior: acero inoxidable; Sistema de control: por microprocesador; Pantalla digital para temperatura y tiempo; Timer: 1 min a 100 horas y posición de espera; Calentamiento por convección natural; Triple aislamiento: fibra de vidrio, aluminio y capa de aire; Capacidad de bandejas: 2 a 10; Termostato de seguridad ajustable; Puerta interna de vidrio; Un estante; Dimensiones internas (W x D x H): 300 x 280 x 300 mm; Dimensiones externas: (W x D x H): 495 x 480 x 590 mm; 230 V – 50/60 Hz; Peso: 76 Kg | [5 empty] | No | NO cumple garantia | [10 empty] | INCUBADORA MARCA DAIHAN MODELO IG-50 Capcidad: 50 litros. Dimensiones internas: 370x350x420 mm. Dimensiones externs: 518x537x701 mm. Poder de calentamiento: 200 W. Rango de temperatura: ambiente + 5°C hasta 70°C, Controlada por sistema digital Fuzzy avanzado por microprocesador. inferfase RS232C. Display digital LCD. timer: 99 horas 59 minutos o en continuo. Material de la cámara interna: acero inoxidable 304. Material externo: Acero pintado. PUerta interna en vidrio templado. Bandejas: 2bandejas en acero recubiertas en teflón. convección natural de temperatura. cuenta con certificaciónes UL/CUL, CE, GD-MARK. Voltaje: 120 V 60 Hz | [6 empty] | NO presentan garantía |  | Incubadora digital de 50 L conc ontrol microprocesado, panel de control digital. Marca Nacional. Cámara en acero inoxidable con perforaciones especiales para manejo de flujo de aire. Sistema de calefacción por convección forzada. Precisión digital de temperatura. Precisión de +/- 1°C. Rango de temperatura ambiente + 5 a 75°C. Resolución de la medida +/- 0.1°C. Ajuste de temperatura digital. Tiempo programable digitalmente por el panel de control (tiempo hasta 999 horas - bandejas o estantes 1- proteccion por sobre temperatura (apagado de resistencias automático y alarma visual). | 95.2686 | 1 | 1 | 1 | 50 | SI |  | 43.9806 | [9 empty] | INCUBADORA de minimo 50 lts con control microprocesado. Modelo IN010 Series. Capcity 16,40,57,75,90,110,150,200 L. Control system microprocesor system. Temp control PID. Temp setting digital. Temp readout digital. Air convection forced convection by fan. Temp uniformity +/- 3.0°C at 37°C. Temp stability +/- 0.5°C at 37°C. Over-temp alarm & shotout Yes, 4°C to the set point. Timer digital, 99 HR. 59 min. +HOLD. Temperatur range ambient +5°C to 75°C. Standard accesory 2 S/S mesh shelves adjustable. Aproval: CE, FDA, GMP,SIO13485, 9001 | [6 empty] | No presenta garantía | [10 empty] | DHP-9052B Incubadora de 50 lts con control microprocesado | 80.1759 | 20 | 1 | 88.2143 | 70 |  |  | 64.7956 | [9 empty] | INCUBADORA PARA PROPOSITOS GENERALES. Método de Circulación: Convección natural por la cubierta de aire. Rango de Operación de la temperatura: Temperatura ambiental +5 a 80°C. Exactitud en control de temperatura: ±0,5°C (a 37°C). Material interno: Acero Inoxidable 304. Control de temperatura: Control del proceso de identificación por microprocesador. Funciones operacionales: Operación de temperatura establecida, programa de operación, auto encendido, auto apagado, auto apagado rápido. Capacidad interna: 97 litros. Fuente de poder 50/60Hz: 115V, monofásica, 2.8A | [5 empty] | No | Excede capacidad requerida |  | Incubadora de minimo 50 lts con control microprocesado | 100 | 1 | 1 | 1 | 50.3333 |  |  | 45.5 | MARCA THERMO. Referencia 51028063. Incubadora de 75Lt con control microprocesado. | [5 empty] | NO | No cumple especificación de 50 lts, la excede |  | Marca: BINDER BD-53 INCUBADORA BD-53 MICROPROCESADO, RS422. REF. 9010-0179 Rango de temperatura: Desde 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C Dimensiones ext. (Ancho x alto x fondo) 634 x 617 x 575 mm Dimensiones int. (Ancho x alto x fondo) 400 x 400 x 330 mm Volumen interior 53 L Carga total admisible: 40 kg Tiempo de recuperación tras 30 s con la puerta abierta: A 37 °C es de 5 minutos, a 50 °C es de 7 minutos Rutina de desinfección: 100 °C | 78.5216 | 50 | 1 | 100 | 80 |  |  | 72.6565 | Incubadora Cole Parmer. Ref. CP79510-02. INCUBADORA DE 59,5 IITROS (2.1 PIES CUBICOS) Con interfaz R5232 y software para el control CL.S (cliente segura Lógico)-características de seguridad del sistema de control térmico, Sintonizar el control de temperatura PlD fino con función de ajuste, automático Temporizador programable electrónica para a creación de arranque y parada | 1 | 20 | 1 | 1 | 100 |  |  | 32.6 | Incubadora de minimo 50 lts con control microprocesado | 97.8098 | 20 | 100 | 12.7857 | 50.3333 |  |  | 59.0001 | LAB BRANDS | 5775292
37 |  | 1 | und | Microcentrifuga | Capacidad del rotor: 12 tubos MINIMO × 1,5/2,0 mL, 2 × tiras PCR Máx. velocidad: 14.100 × g (14.500 rpm) Extremadamente compacta Tiempo de aceleración y deceleración < 13 s Indicador digital fácil de utilizar para indicaciones de tiempo y velocidad Cámara de rotor metálica Un flujo de ventilación opcional reduce el calentamiento y protege las muestras termosensibles Cierre de tapa „soft-touch“ para un bloqueo ergonómico de la tapa Apertura de tapa automática al final del centrifugado para prevenir el calentamiento de las muestras y facilitar el acceso a las mismas Características especiales de la MiniSpin plus Conversión automática de rpm/rcf Tiempo extendido hasta 99 min o centrifugación continua. | Garantía 3 años mínimo por desperfec tos de fábrica o mal funcionam iento de los equipos. | MICROCENTRIFUGA MODELO MINISPIN PARA 12 TUBOS DE 1.5-2.0 ml MARCA EPPENDORF DE ALEMANIA . Al ser muy compacta requiere un espacio reducido . Especialmente silenciosa . Marcha muy suave . motor sin mantenimiento . Pantalla digital esquemática . Escaso calentamiento de los ensayos (tras 20 minutos a velocidad máxima sólo alcanzan 12°C) . Centrifugado rápido mediante la tecla separada “short spin” . Apertura automática de la tapa . Bloque de alimentación integrado . Capacidad paral2 btubos de l,5 a 2ml . Rotor autoclavable (121°C, 20 min.) . Opcional: adaptador para tubos PCR de 0,2 ml, adaptador para microtubos de 0,4 ml, adaptador para microtubos de 0,5 ml y microcontenedores de 0,6 ml Tiempo de aceleración y de frenado inferiores a 13 s (a velocidad máxima) Tapa del rotor de acero inoxidable Velocidad máxima 13400 1/min Máxima fuerza centrífuga relativa: 12.100 x g Consumo: 70 W Dimensiones en cm (largo x ancho x alto): 22,5 x 24 x 12 Peso con rotor 4,3 kg Voltaje 1OV/60Hz | [5 empty] | NO | No cumple garantia |  | CENTRIFUGA Marca HERMLE , ALEMANA Ref. Z 216 M. Controlada por microprocesador. Max. vel.: 15000 rpm. Max RCF: 21380 xg, según rotor. ●Rotor angular 221.38.V03, 4 tiras*8 de 1.5/2,0 PCR ,15000rpm, 15342g. •CON ROTOR angular para 24 Tubos de 1,5/2,0. 15000 rpm, 21380xg. Dimension : 28x29x39 cm. Peso : 17 kilos, 120V, 50-60Hz. Seguridad de cierre. Velocidad ajustable cada 200 rpm.Display DIGITAL para tiempo,velocidad y presión. Indicacion automática de: balanceo y cierre de tapa. 4 Displays DIGITAL para tiempo,velocidad, rotor,rpm, x g, freno y aceleración . Señal audible de terminación. de seguridad de cierre.Freno eléctrico automatico. Preselección de tiempo desde 1 mm, .hasta 99 min o continuos. Elección de recorridos cortos, con display de tiempo recorrido en segundos. Programa de memoria para almacenar valores presentes completos.Motor de inducción libre de mantenimiento. Corrección automatica de velocidad,e indicador de desbalanceo con switch de seguridad Acero inoxidable, resistente a golpes y químicos Norma de calidad: IEC 61010. | 40.1313 | 10 | 100 | 41.1351 | 100 |  |  | 40 | Modelo MiniPlus. Max. Speed: 14,500 rpm Max. RCF: 14,000 x g Rotor Capacity: 12 x 1.5-2.0 mL Timer: 15 seconds to 99 minutes with continuous function Dimensions (W x D x H): 8.9 x 9.4 x4.7 Weight: 9 1/2 lb. MARCA EPPENDORF (USA) | [5 empty] | No | No cumple garantía minima y excede el tiempo de entrega | [19 empty] | CENTRIFUGA NF 200. Marca Nuve, Centrifuga baja capacidad REF. NF 200; Velocidad Máxima RCF: 5000 rpm, 2.822 G; Capacidad Máxima: 12 tubos x 15 ml; Sistema de control por microprocesador; Pantallas digitales para velocidad, tiempo y RPM; Timer: 1 – 99 min. Y posición de espera; Cámara en acero inoxidable y pintada con poliéster epóxico; Teclado de mando incorporado; Motor de inducción sin escobillas; Protección para sobrecalentamiento del motor; Puerta cerrado hermético automático; Se entrega con rotor angular; Dimensiones: (W x D x H) 280 x 360 x 260 mm; 110 V, 50/60 Hz | [5 empty] | No | NO cumple garantía | [37 empty] | MICROCENTRIFUGA. Marca Hermle Capacidad del rotor: 12 tubos MINIMO × 1,5/2,0 mL, 2 × tiras PCR Máx. velocidad: 14.100 × g (14.500 rpm) Extremadamente compacta Tiempo de aceleración y deceleración < 13 s Indicador digital fácil de utilizar para indicaciones de tiempo y velocidad Cámara de rotor metálica Un flujo de ventilación opcional reduce el calentamiento y protege las muestras termosensibles Cierre de tapa „soft-touch“ para un bloqueo ergonómico de la tapa Apertura de tapa automática al final del centrifugado para prevenir el calentamiento de las muestras y facilitar el acceso a las mismas Características especiales de la MiniSpin plus Conversión automática de rpm/rcf Tiempo extendido hasta 99 min o centrifugación continua | [5 empty] | No | No presenta garantía | [10 empty] | Capacidad del rotor: 12 tubos x 1,5/2,0 mL, 2 x tiras PCR. Max velocidad: 14100 x g (14500 rpm). Extremadamente compacta. Tiempo de aceleración y declaración <13 s. Indicador digital fácil de utilizar para indicaciones de tiempo y velocidad. Cámara de rotor metálica. Tecla "short-spin" separada para un centrifugado rápido y cómod. Un flujo de ventilación opcional reduce el calentamiento y protege las muesstras termosensibles. Cierre de tapa automática al final del centriffugado para prevenir el calentamiento de las muestras y facilitar el acceso a las mismas. Características especiales de la MiniSpin plus Conersión automática de rpm/rcf. Tiempo extendido hasta 99 min o centrifugación contínua | 44.2504 | 20 | 1 | 100 | 67 |  |  | 55.4751 | Capacidad del rotor: 12 tubos MINIMO × 1,5/2,0 mL, 2 × tiras PCR Máx. velocidad: 14.100 × g (14.500 rpm) Extremadamente compacta Tiempo de aceleración y deceleración < 13 s Indicador digital fácil de utilizar para indicaciones de tiempo y velocidad Cámara de rotor metálica Un flujo de ventilación opcional reduce el calentamiento y protege las muestras termosensibles Cierre de tapa „soft-touch“ para un bloqueo ergonómico de la tapa Apertura de tapa automática al final del centrifugado para prevenir el calentamiento de las muestras y facilitar el acceso a las mismas Características especiales de la MiniSpin plus Conversión automática de rpm/rcf. MARCA: MICROCENTRIFUGA. Ref: D3024. Marca: Scilogex | 100 | 1 | 100 | 47.7698 | 56.6667 |  |  | 66.654 | [18 empty] | MARCA THERMO Capacidad del rotor: 24 tubos x 1,5/2,0 mL, 2 x tiras PCR Máx. Velocidad: 21000 x g (14800 rpm). Extremadamente compacta. Tiempo de aceleración y deceleración < 13 s. Indicador digital fácil de utilizar para indicaciones de tiempo y velocidad. Cámara de rotor metálica. Un flujo de ventilación opcional, reduce el calentamiento y protege las muestras termosensibles. Cierre de tapa, “soft-touch” para un bloqueo ergonómico de la tapa. Apertura de tapa automática al final del centrifugado para prevenir el calentamiento de las muestras y facilitar acceso a las mismas. Conversión automática de rpm/rcf. Tiempo extendido hasta 99 min, centrifugación continua | 51.2631 | 100 | 1 | 41.1351 | 100 |  |  | 63.706 | Marca: HETTICH MICROCENTRIFUGA MODELO MIKRO 200 REF. 2400-01 Capacidad máxima: 30 x 1,5/ 2,0 mL RPM (máx.) 15.000 /min RFC (máx.) 21382 Display: SI Dimensiones: (altox ancho x prof) 260 x 275 x 344 mm Peso (aprox) 11,5 kg Voltaje: 100/127 V - 60 Hz Tiempo: 1 seg - 99 min, 59 seg, ∞marcha permanente, marcha corta. (botón impulsos RCF: Visualización de la aceleración centrifuga relativa RPM: Visualización del número de revoluciones en pasos de 10 Emisión, resistencia a las interfases: FCC CLASE B Ajuste del nivel de aceleración: 1 - 9 Ajuste del nivel de desaceleración: 1 - 9 Programas 4 | 61.3631 | 50 | 1 | 1 | 90 |  |  | 50.7089 | [9 empty] | Capacidad del rotor: 12 tubos MINIMO × 1,5/2,0 mL, 2 × tiras PCR Máx. velocidad: 14.100 × g (14.500 rpm) Extremadamente compacta Tiempo de aceleración y deceleración < 13 s Indicador digital fácil de utilizar para indicaciones de tiempo y velocidad Cámara de rotor metálica Un flujo de ventilación opcional reduce el calentamiento y protege las muestras termosensibles Cierre de tapa „soft-touch“ para un bloqueo ergonómico de la tapa Apertura de tapa automática al final del centrifugado para prevenir el calentamiento de las muestras y facilitar el acceso a las mismas | 1 | 20 | 34 | 14.3784 | 50.3333 |  |  | 23.6757 | GEN PRODUCTS | 6248000
38 |  | 1 | und | Agitador Vortex Mixers | Control de velocidad variable de 500 a 3.000 rpm (velocidad máxima variará en función de accesorio utilizado) Los controles táctiles con teclado y pantalla LED de velocidad y el tiempo El control por microprocesador mantiene la velocidad constante establecido por la mezcla Temporizador de cuenta adelante muestra durante el funcionamiento continuo durante la cuenta regresiva de tiempo de ejecución. Modo continuo o táctil. Interruptor de tres vías. Se suministra con cabezal de copa y cabezal con cubierta de 3 pulgadas (7.6 cm) | Garantía 3 años mínimo por desperfec tos de fábrica o mal funcionam iento de los equipos | [18 empty] | Vortex mixer incluye combitcup head. Velocidad de 0 1 3400 rpm. Marca Labnet USA. Head attachment for 24x1.5/2ml tubes, 24x05 ml and 32x 0.2 ml tubes (or 4 tube strips) | [5 empty] | No | No cumple garantía minima y excede el tiempo de entrega | [37 empty] | Marca SI Industries Modelo Genie 2. Control de velocidad variable de 500 a 3000 rpm (esta velocidad máxima varía en función dela ccesorio utilizado). Los controles t´catiles con teclado y pantalla LED de velocidad y el tiempo, el control por microprocesador mantiene la velocidad constante establecida por la mezcla. El temporizador muestra el tiempo durante el funcionamiento continuo y también mediante cuenta regresiva durante el tiempo de ejecución. Se suministra con cabeza de copa y cabeal con cubierta de 3" (7.6 cm) | [5 empty] | No | NO presentan garantía | [37 empty] | Control de velocidad variable de 500 a 3.000 rpm (velocidad máxima variará en función de accesoria utilizado) Los controles táctiles con teclado y pantalla LED de velocidad y el tiempo El control por microprocesador mantiene la velocidad constante establecido por la mezcla. Temporizador de cuenta adelante muestra durante el funcionamiento continuo durante la cuenta regresiva de tiempo de ejecución. Modo continuo o táctil Interruptor de tres vías. Se suministra con cabezal de copa y cabezal con cubierta de 3 pulgadas (7.6 cm) | 1 | 20 | 1 | 100 | 67 |  |  | 42.5 | [27 empty] | MARCA THERMO. Referencia TX4 (F202A0270) Control de velocidad variable de 0 a 3000 rpm. Los controles pantalla LED de velocidad y el tiempo. El control por microprocesador mantiene la velocidad constante establecido por la mezcla. Temporizador de cuenta adelante muestra durante el funcionamiento continuo durante la cuenta regresiva de tiempo de ejecución. Modo continuo o táctil. Interruptor de tres vías. Se suministra con cabezal de copa cabezal con cubierta de 3 pulgadas | 100 | 5 | 1 | 41.1351 | 100 |  |  | 68.827 | [9 empty] | AGITADOR VORTEX MIXER. Cole Parmer. CP86579-04 CP 86579-27. con control digital de la velocidad y el tiempo para alta repetibilidad, Sensor infrarrojo único reduce drásticamente por esfuerzo repetitivo en sus muñecas, u operar en modo continuo “torque", Velocidad variable hasta 3000 rpm para aplicaciones de mezclado suave a vórtex vigorosa, Pantalla grande y clara muestra el tiempo transcurrido y la velocidad El temporizador puede ajustarse hasta 999: 59 minutos; unidad se apagará cuando se haya completado la sesión, Funcionamiento silencioso con función de arranque suave y controlada Construcción de aleación de polímero/ zinc es fácil de limpiar y ofrece una excelente resistencia química Incluye taza de pop-off estándar para tubo de ensayo individual y un cable de alimentación de 6 pies (1,8 m) con enchufle, Plataforma grande de 94mm. Especificaciones: tipo de Producto Vortex Shakers marca Veip Potencia 100 VAC to 240 | 34.2246 | 20 | 1 | 1 | 100 |  |  | 42.5674 | Control de velocidad variable de 500 a 3.000 rpm (velocidad máxima variará en función de accesorio utilizado) Los controles táctiles con teclado y pantalla LED de velocidad y el tiempo El control por microprocesador mantiene la velocidad constante establecido por la mezcla Temporizador de cuenta adelante muestra durante el funcionamiento continuo durante la cuenta regresiva de tiempo de ejecución. Modo continuo o táctil. Interruptor de tres vías. Se suministra con cabezal de copa y cabezal con cubierta de 3 pulgadas (7.6 cm) | 87.7439 | 20 | 100 | 14.3784 | 50.3333 |  |  | 56.2989 | ANALYTICA. | 1021960
39 |  | 1 | und | Cámara de electroforesis horizontal | Cámara de electroforesis horizontal preferiblemente de 15 x 15. Con peines. Se aceptan otras opciones | Garantía 3 años mínimo por desperfec tos de fábrica o mal funcionam iento de los equipos. | [9 empty] | CAMARA DE ELECTROFORESIS Marca MAJOR SCIENCES, Horizontal, MINIBandeja Gel UV, en colores Ref. ME-15-7-10-15, Marca: MAJOR SCIENCE, Origen:TAIWAN. Dimensión gel. 15x70, 15x10 y 15x15 cm Max. Muestras: 70 para 15*70 CM y 140 para 15*10 Cm, 210 para 15x15cm Volumen del Buffer 500 ml, Platino Resistente anticorrosión DIMENSIONES cámara: 265x175x90xmm 2 peine de 1mm de espesor, 2*20 muestras | 97 | 10 | 100 | 1 | 100 |  |  | 47 | Gel (W x L cm) 15 x 15 Unit (W x L x H cm) 17.5 x 26.5 x 9 Buffer volume 500 mL Max sample capacity 210 MARCA LABNET (USA) | [5 empty] | No | No cumple garantía minima y excede el tiempo de entrega | [55 empty] | Marca Labnet Enduro 15x15. This gel offers both high throughput and excellent resolution of samples. Cat. no.: E1015-15. Gel: l5xl5cm. Unit: 17.5 x 26.5 x 9 cm Buffer volume: 500ml Max. samples: 210. Supplied combs: 1 ea 16 tooth*. 1 ea 20 tooth. 1 ea 28 tooth* | [5 empty] | No | No cumple tiempo de garantía | [10 empty] | Cámara de electroforesis modelo E-Gel como kit Invitrogen. E-Gel® Size iBase and E-gel Safe Imager Combo kit Catalog number G6465. Invitrogen. Sistema de electroforesis con unidad de poder, cámara de electroforesis y transiluminador en combo para corridos sencillos de geles de verificación, sselección de banda y aplicaciones de clonación. E-Gel® Size iBase: Cámara de electroforesis: Base y fuente de poder un mismo dispositivo. Incluye programas de electroforesis pre definidos para diferentes tipos de geles o puede configurarse manualmente sus propios programas. Un programa invertido le permite cambiar la dirección del campo asegurando la captura completa del ADN cuando se requiera. El programa preestablecido "Velocidad E-gel (R)" perimite la sepración de ADN en 7 minutos más de una longitud de ejecución 2.5 cm, y se puede utilizar con E-gels 0.8%, 1.2% o 2%. Además incluye una función de apagado automático. | 1 | 100 | 100 | 36.3571 | 83.3333 |  |  | 52.5714 | Cámara de electroforesis horizontal de 15 x 15. Con peines | 49.1114 | 20 | 1 | 88.2143 | 67 |  |  | 54.5763 | Cámara de electroforesis horizontal preferiblemente de 15 x 15. Con peines. Se aceptan otras opciones. MARCA: horizontal. Ref: GCMHU-602T Marca: CBS Scientific | 74.8206 | 1 | 30.7 | 34.8049 | 66.6667 |  |  | 52.5771 | [18 empty] | MARCA THERMO. Referencia B2 Cámara de electroforesis horizontal preferiblemente de 15 x 15. Con peines | 100 | 1 | 1 | 36.3571 | 90 |  |  | 64.4714 | Marca: CLEAVER CAMARA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL MOLDELO MULTISUB CHOCETRIO Dimensiones del gel: 15 x 7 cm, 15 x 10 cm y 15 x 15 cm Dimensiones del equipo: 41 x 17,5 x 9 cm (ancho x largo x alto) Bandejas incluidas y capacidad: bandeja 15 x 7 cm: 70 muestras, bandeja 15 x 10 cm: 140 muestras, bandeja 15 x 15 cm: 210 muestras Tipo de bandejas: transparentes a UV Volumen de buffer: 500 mL Peines incluidos: 2 x 20 Accesorios incluidos: guías de carga y presas para delimitar el gel. INCLUYE: respaldo por parte de fábrica en inglaterra | 94.671 | 50 | 1 | 100 | 100 |  |  | 83.5013 | CAMARA DE ElECTROFORESIS HORIZONTAL. Cole Parmer. CP 28560-10 CP 28560-56. cubierta de seguridad con cables de alimentación conectados; deflectores cónicos para geles de fundición, bandeja de gel UV transparente y electrodos de platino de larga duración, incluye peinilla de 13 Wells, 1.5 mm, Especificaciones No. de pozos 10, 13, 16, 20, 27; Dimensiones de la celda W 6.5 x H 5.5" x D 10.75", Tamaño Gel cm W 14 x L 16 cm | 69.2049 | 20 | 1 | 1 | 100 |  |  | 53.0615 | [9 empty] | LAB BRANDS. | 1727820
40 |  | 1 | und | Fuente de poder para cámara electroforética horizontal | Fuente de poder 300V para cámara de electroforesis horizontal, rango C: 4.500mA/1mA. Para la cámara electroforética del ítem 39 ofertada. | Garantía 3 años mínimo por desperfec tos de fábrica o mal funcionam iento de los equipos. | [9 empty] | FUENTE DE PODER para la Cámara MAJOR SCIENCES 15-7-10-15 Marca MAJOR , Ref. MINI 300 , Origen: TAIWAN COMPACTA, Dos pares de tomas, stabilidad Capacidad fuente: 60W, 10-400mA/1ma, 300V Voltajes constantes: 300V, DOS SALIDAS | 100 | 10 | 100 | 1 | 100 |  |  | 47 | Modelo E0203. Output Voltage Range/Increments 2-300V/1V Output Current Range/Increments 4-500mA/1mA Output Power Range/Increments 90W max/na Timer 1min - 99 hr 59 min or continuous Programmable No Dimensions (W x D x H) 19 x 25 x 8 cm/2.2 kg Input Voltage 120 or 230V, 50/60 Hz MARCA LABNET (USA) | [5 empty] | No | No cumple garantía minima y excede el tiempo de entrega | [55 empty] | Modelo E0303. Enduro Labnet. 300V Power Supply Specifications.Input Power (switchable).: 110 VAC 50-60 Hz, 230 VAC, 50-60 Hz. Fuses One: 4A/1250V, one extra fuse is provided. Output power: watts 90 watts. Output voltage range: 2—300V. Output current range: 4—500 mA. Duration Limits: Time —99.99 hr/mm. Terminal pairs: 4 (4 positive voltage and 4 negative voltage). Operating Modes. Constant Voltage: 1V increment settings. Constant Current: 1 mA increment settings. Crossover: Automatic. Display type: Backlit LCD Graphic type. Display size: 53.64 x 15.64 mm (W x H). Pause function: Yes. Safety features: No Load Detection. Load Change Detection. Overload Detection. Ground Leak Detection. Auto Restart. Stackable: Yes. Housing material: Flame retardant ABS. Housing size: 200 x 290 x 70 mm (W x D x H). Operating temp.: 0°C-40°C. Environmental condition: 85% RH, 75 KPa-106 Kpa, Altitude not to exceed. 2000 meters. Weight: 1.2 kg. Certifications: CE; TUV; CUL. Warranty: 3 years. | [5 empty] | No | No cumple tiempo de garantía | [19 empty] | Fuente de poder 300 V para cámara de electroforesis horizontal, rango C: 4.500 mA/1mA | 0.96879 | 20 | 1 | 88.2143 | 67 |  |  | 40.1335 | Fuente de poder 300V para cámara de electroforesis horizontal, rango C: 4.500mA/1mA. Para la cámara electroforética del ítem 39 ofertada. MARCA: Fuente de poder. Ref: EPS-300 X. Marca CBS Scientific | 68 | 1 | 100 | 35.8993 | 66.6667 |  |  | 58 | [18 empty] | MARCA THERMO. EC300XL. Fuente de poder 300V para cámara de electroforesis horizontal, rango C: 4500 mA/1mA. Para la cámara electroforética del ítem 39 ofertada | 81 | 1 | 1 | 36.3571 | 100 |  |  | 62 | Marca: CLEAVER SCIENTIFIC ltd. Ref CS-300V Voltaje: 2 -300 V Corriente: 1 - 700 mA Power: 150 W máx. Tiempo: 1 -999 min o continuo Display: LED Dimensiones (W x D x H): 190 x 305 x 95 mm Peso: 2,5 kg Condiciones de operación: Temperatura ambiente - 40 °C, < 95 % humedad Cumple con especificaciones según EN-61010-1; CE | 50 | 50 | 1 | 100 | 100 |  |  | 70 | FUENTE DE PODER PARA CAMARA DE ELECTROFORESISI DEL item 39. Cole Parmer. CP 28406-20. Son fáciles de usar ahorrar espacio. y proteger sus geles de electroforesis de sobrecarga de energía. Nuestras fuentes de alimentación proporcionan a potencia que necesita para sus aplicaciones de electroforesis de 200 a 3000 voltios. Elija entre tres modelos: ahorro de espaco, de alta corriente y fuentes de alimentaciôn programable. Los modelos programables tienen 1.000 V y 3.000 V versiones para un rendimiento mejorado. Especificaciones Tipo de producto de alimentación de salida múltiple Dimensiones "H 5. H"D 10- L"W 5- "W | 24 | 20 | 1 | 1 | 100 |  |  | 39 | [9 empty] | LAB BRANDS. | 2726000
41 |  | 1 | und | Cámara de electroforesis vertical | Cámara de electroforesis vertical de 10x10. Con 2 ea 10x10 notched plates, 2 ea 10x10 plates w/spacers, 2 ea 1 mm comb, 12 wells, PAGE Module, casting base. | Garantía 3 años mínimo por desperfec tos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos | [9 empty] | CAMARA DE ELECTROFORESIS, Vertical Marca: MAJOR SCIENCE, Taiwan Tanque translucido de alta resistencia REF. MV-10DSYS Dimensiones unidad : 190 x 130 x 150mm Plato: 100 x 100mm Dimensión del gel: 75 x 80mm Mac de muestras: 80/20 muestras por gel Volumen de gel: 250 ~ 1200ml Con empaque para enfriamiento Construccion en PP Injectado. Durable, seguro y de larga vida. Base de fundición y placa falsa. 2 peines x 24 de 1mm., paquete de refrigeración. La tapa solamente puede ser ajustada en una via. Al renovar se desconeta la electricidad de la cámara. Placas de vidrio separadas de 1mm | 1 | 10 | 100 | 1 | 90 |  |  | 38 | Model No.: P8DS Gel size (W x L, cm): 10 x 10 or 10 x 8 Footprint (W x L x H, cm): 21 x 5 x 18 Total Running Buffer Volume: 250 mL MARCA OLW SEPARTION SYSTEMS (USA) | [5 empty] | No | No cumple garantía minima y excede el tiempo de entrega | [55 empty] | Modelo E2010-2M. Enduro Labnet. Cámara de electroforesis vertical 10X10 cm | [5 empty] | No | No cumple tiempo de garantía | [19 empty] | Cámara de electroforesis vertical de 10x10. Con 2 ea notched plates, 2 ea 10x10 plates w/spacers, 2 ea 1 mm comb, 12 wells, PAGE Module, castin base | 80 | 20 | 1 | 88.2143 | 67 |  |  | 64 | Cámara de electroforesis vertical de 10x10. Con 2 ea 10x10 notched plates, 2 ea 10x10 plates w/spacers, 2 ea 1 mm comb, 12 wells, PAGE Module, casting base. MARCA: Cámara de electroforesis vertical Ref: QNX-700. Marca: CBS Scientific | 90 | 1 | 100 | 35.8993 | 66.6667 |  |  | 64 | [18 empty] | MARCA THERMO. P82. Cámara de electroforesis vertical de 10 x 10. Con 2 ea 10 x 10 notched plates, 2 ea 10 x 10 plates w/spacers, 2 ea 1 mm comb, 12 wells, PAGE Module, casting base | 82 | 1 | 1 | 36.3571 | 100 |  |  | 62 | Marca: CLEAVER CAMARA DE ELECTROFORESIS VERTICAL MODELO OMMNI PAGE WIDE REF. VS10D Dimensiones del gel: 7,5 x 8 cm Dimensiones del plato de vidrio: 10 x 10 cm Dimensiones del equipo: 19 x 13 x 15 cm ( ancho x profundo x alto) Máxima capacidad de muesttras: 80 muestras, 20 muestras por gel Volumen de buffer: mínimo 250 mL máximo 120o mL Platos de vidrio incluidos: 2 sets con espaciadores de 1 mm de espesor Peines incluidos:1 mm espesor | 99 | 50 | 1 | 100 | 100 |  |  | 85 | CAMARA DE ELECTROFORESIS VERTICAL. Cole Parmer. CP 28571-04. Aumente el rendimiento hasta cuatro geles de forrna simultánea en una sola unidad de sistema de electroforesis Diseñado para su uso con geles prefabricados rápidas y eficientes o handcasting tradicional utilizar con geles prefabricados para mejorar su rendimiento. Diseño del tanque incluye un núcleo de corra’ y bisagras de doble agitación. Casting kit incluye: dos juegos de placas de vidrio, dos peines, dos espaciadores de ajuste, dos juntas de envoltura de gel y abrazaderas de fundición. Especificaciones: Tipo de Producto de electroforesis Sistemas verticales, No. de pozos 14, Espesor 1.0, CE Cumplimiento SI, Marca Cole-Parmer | 75 | 20 | 1 | 1 | 100 |  |  | 55 | [9 empty] | LAB BRANDS. | 2302600
42 |  | 1 | und | Fuente de poder para cámara electroforética vertical | Fuente de poder para cámara de electroforesis vertical 250V rango C: 10-3.000Ma/10Ma | Garantía 3 años mínimo por desperfec tos de fábrica o mal funcionam iento de los equipos. | [9 empty] | FUENTE DE PODER Marca: MAJOR SCIENCE, Taiwan- Ref. MP-3 AP , 5-300V /1V FUENTE DE PODER Controlada por microprocesador Display LCD 2,6". DE 10-3000 mA / 1mA. Voltaje constante. Max poder 300W Timer con alarma de 1 a 9999 min.Voltaje 110 o 240 V. Leds Digitales Dimensión: 190x275x95 cm . Aluminio. 4 TOMAS Temperatura de trabajo: 0-50°C | 0.70073 | 10 | 100 | 1 | 90 |  |  | 38 | Model No.: P8DS Gel size (W x L, cm): 10 x 10 or 10 x 8 Footprint (W x L x H, cm): 21 x 5 x 18 Total Running Buffer Volume: 250 mL MARCA Labnet (usa) | [5 empty] | NO | NO CUMPLE CON GARANTIA Y EXCEDE EL TIEMPO ENTREGA | [55 empty] | E0203. ENDURO Labnet. 250 Volt Power Supply Specifications. Input Power (Switchable): 115 VAC, 50-60 Hz, 230 VAC, 50-60 Hz. Fuses: One 4N/250V. one extra fuse is provided. Output power max: 300 watts. Output voltage range: 5—250V. Output current range: 10 mA—3 A. Timer: —99.99 per step. Terminal pairs: 4:4 positive voltage and 4 negative voltage. Operating Modes.Constant Voltage: 1V step. Constant Current: 1 mA step. Constant Power: watt step. Crossover: Auto. Display type: LCD Graphic type. Display size: 53.64 x 15.64 mm (W x H). Pause function: Yes. Safety feature: No Load Detection. Load Change Detection. Overload detection. Ground Leak. Auto Restart. Programmable: Yes. Store file no.: 10. Program: up to 10 steps. Stackable: Yes. Housing material: Flame retardant ABS. Housing size: 200 x 290 x 70 mm (W x D x H). Operating temp.: 0-40°C. Operating environment: 100% RH, 75 KPa-106 Kpa, Altitude not to exceed 2000 meters. Weight: 2.6 kg. Certifications: CE; TUV; UL. Warranty: 3 years. | [5 empty] | No | No cumple tiempo de garantía | [19 empty] | Fuente de poder para cámara de electroforesis vertical 250 V rango C: 10-3.000 Ma/10 Ma marca labnet usa. | 1 | 20 | 1 | 88.2143 | 100 |  |  | 50.0429 | Fuente de poder para cámara de electroforesis vertical 250V rango C: 10-3.000Ma/10Ma . MARCA: Fuente de poder cámara. Ref: EPS200 X. Marca: CBS Scientific | 23.0741 | 1 | 100 | 35.8993 | 66.6667 |  |  | 44.2021 | [18 empty] | MARCA THERMO. 105ECA-115. Fuente de poder para cámara de electroforesis vertical 250V rango C: 10-300Ma/10Ma | 100 | 1 | 1 | 36.3571 | 100 |  |  | 67.4714 | Marca: CLEAVER SCIENTIFIC ltd Ref CS-300V Voltaje: 2 -300 V Corriente: 1 - 700 mA Power: 150 W máx. Tiempo: 1 -999 min o continuo Display: LED Dimensiones (W x D x H): 190 x 305 x 95 mm Peso: 2,5 kg Condiciones de operación: Temperatura ambiente - 40 °C, < 95 % humedad Cumple con especificaciones según EN-61010-1; CE | 61.4534 | 50 | 1 | 100 | 100 |  |  | 73.536 | FUENTE DE PODER PARA CAMARA DE ELECTROFORESISI DEL ITEM 41. Cole Parmer. CP 28406-20. Son fáciles de usar ahorrar espacio. y proteger sus geles de electroforesis de sobrecarga de energía. Nuestras fuentes de alimentación proporcionan a potencia que necesita para sus aplicaciones de electroforesis de 200 a 3000 voltios. Elija entre tres modelos: ahorro de espaco, de alta corriente y fuentes de alimentaciôn programable. Los modelos programables tienen 1.000 V y 3.000 V versiones para un rendimiento mejorado. Especificaciones Tipo de producto de alimentación de salida múltiple Dimensiones "H 5. H"D 10- L"W 5- "W Marca Thermo Scientific | 28.7553 | 20 | 1 | 1 | 100 |  |  | 40.9266 | [9 empty] | LAB BRANDS. | 2726000
43 |  | 2 | und | Vortex | VORTEX con combo para un microplato y microtubes (38 x 1,5/2,0 y 28x0,5). Rango de Velocidad: 200 ti 3200 rpm | Garantía 3 años mínimo por desperfec tos de fábrica o mal funcionam iento de los equipos | [18 empty] | No cotizaron en oferta económica pero aparece ficha técnica de vórtex GENI ABI DIGITAL 2 SHAKERS | [5 empty] | NO | NO PRESENTARON EL VALOR EN LA OFERTA ECONOMICA | [82 empty] | Vortex con combo para un mcroplato y microtubes (38x1,5/2,0 y 28x5,0). Rango de Velocidad: 200 ti 3200 rpm | 1 | 20 | 1 | 100 | 67 |  |  | 42.5 | VORTEX con combo para un microplato y microtubes (38 x 1,5/2,0 y 28x0,5). Rango de Velocidad: 200 ti 3200 rpm. Ref. BV-1005-BV1000 COMBO. Marca Benchmark | 86.1102 | 1 | 100 | 47.7698 | 66.6667 |  |  | 65.487 | [18 empty] | MARCA VELP. F202A0173 + A00000012 + A00000015. VORTEX con combo para un microplato y microtubes (38 x 1,5/2,0 y 28 x 0,5). Rango de velocidad: 0 a 3000 rpm. Material Tecnopolimero y Zamac | 100 | 1 | 1 | 41.1351 | 100 |  |  | 68.427 | [9 empty] | VORTEX. Cole Parmer. CP 04724-00 CP 04724-50. Acción vórtice mejorada para mezcla máxima táctil de alta velocidad Carcasa de metal ( sólido con pies de goma evita que se deslice a través de su mesa de trabajo Vortex-Genie 2 Shaker le permite controlar la intensidad de la velocidad mediante la variación de la presión en la cabeza. Incluye: Pop-off copa y plataforma de 3" EI cablee de alimentación (enchufe euro el 230 modelo VAC). Plataformas para micro tubo y micro placas. Especificaciones: Velocidad rpm Min 600 y Velocidad Max 3200 rpm Dimensiones de La plataforma 1-1 / 8" de diámetro copa pop-off, 3 " de diámetro de la plataforma, Potencia 120 VAC 60 Hz, Amplificadores de 0,65 A, Dimensiones 4-7 /8 "W x 6 1/2 W" H x 6 1/2 "D | 30.5218 | 20 | 1 | 1 | 100 |  |  | 41.4565 | [9 empty] | ANALYTICA. | 1927920
44 |  | 1 | und | Termociclador, incluido bloque de 96 por 0,2 mL con gradiente, incluir UPS, 120V. | Dimensiones (WxDxH): 26x47x23 cm. Capacidad de muestra: 96 x tubos de 0.2 ml, tiras de tubos de 0.2 ml o 1 placa de 96 pozos. Máxima Rampa, °C/seg: 4 -4,5 . Rampa promedio, °C/seg: 2.5. Rango de temperatura: 3-99°C. Exactitud de Temperatura: +/- 0.5°C. Uniformidad de Temperatura: +/- 0,4 a 0.5°C. Rango de gradiente: 20-100°C. Rango diferencial de gradiente: 1-25°C. Display: 5.7” VGA color touch screen. Memoria: 500 programas, ilimitados con la expansión de USB. Conexión 115V. 50/60Hz. Tubos estándar, tiras de tubos y placas. Pantalla intuitiva táctil. Test diagnóstico on board para verificar estado de la máquina. Sistema de almacenamiento de logs: error logs, system logs y run logs para facilitar el monitoreo de la máquina. Posibilidad de actualización de firmware de forma gratuita. Diseño compacto. Organización de protocolos en folders organizados. Acceso y almacenamiento de protocolos en memoria USB. Se aceptan características que puedan mejorar ésta descripción. | Garantía 3 años mínimo por desperfec tos de fábrica o mal funcionam iento de los equipos. | [9 empty] | Termociclador LAN-CYCLER XP (Unidad con bloque) • Termocicladores con multifunción. Marca: LABOLAN. Origen: CHINA Ref. 88840 • Bloques intercambiables, para diferentes tipos de tubos de PCR, microplacas. • Reconocimiento automático de bloques. • Gran superficie de lectura y funcionamiento sencillo e intuitivo. • 8 bloques intercambiables; opccionales Incluye 1 bloques G de :96x0,2ml con gradiente, Ref. 88856 • Tapa con temperatura regulable, y presión ajustable. • El Termociclador con cabeza dual, puede trabajar de forma simultánea con 2 programas diferentes o independientemente. • Software de última generación que permite: – Acceder, modificar o borrar archivos y programas. – Ajustar automáticamente el ratio calentamiento/enfriamiento. – Visualizar en tiempo real los datos en cada fase del programa. – Auto-inicio en caso de fallo de suministro eléctrico. – Actualizar el software, vía interface RS232. – Tiempo total programado y tiempo restante. – Protección por fallo eléctrico y alarma de fin de ciclo. Control en bloque o en tubo nº programas: 99 Interface RS 232 Tapa termostatizada hasta 115ºC Velocidad calentamiento: <4ºC/seg Velocidad enfriamiento <3ºC/seg Precisión temperatura <+/-0,2ºC Incluye UPS 120V. Bloques incluido: 1 de de :96x0,2ml, Ref. 88850 - 110V-230V, 50/60 Hz, graduable | 54 | 10 | 100 | 1 | 90 |  |  | 43 | Temociclador de bloques intercambiables modelo TC 9639. Marca Benchmark (USA). Smart Block 2.0mL, UPS | [5 empty] | No | No cumple garantía minima y excede el tiempo de entrega | [73 empty] | Modelo Veriti ® PCR System, 96-wel, 0.2 or 0.1 mL tube formance; Applied Biosystems. | 27.8034 | 70 | 100 | 41.1351 | 83.3333 |  |  | 58.5681 | Dimensiones (WxDxH): 26x47x23 cm. Capacidad de muestra: 96 x tubos de 0.2 ml, tiras de tubos de 0.2 ml o 1 placa de 96 pozos. Máxima Rampa, °C/seg: 4. Rampa promedio. °C/seg: 2.5. Rango de temperatura: 4-100°C. Exactitud de Temperatura: +/- 0.5°C. Uniformidad de temperatura: +/- 0.5°C. Rango de gradiente: 30-100°C. Rango diferencia de gradiente: 1-25°C. DIsplay: 5.7" VGA color touch screen, Memoria: 500 programas, ilimitados con la expansion de USB. Conexión 115V. 50/60 HzTubos estándar, tiras de tubos y placas. Pantalla intuitiva táctil. Test diagnóstico on board para verificar estado de la máquina. Siste ma de almacenamiento de logs: error logs, system logs y run logs para facilitar el monitoreo de la máquina. Posibilidad de actualización de firmware de forma gratuita. Diseño compacto. Organización de protocolos en folders organizads. Acceso y almacenamiento de protocoloos en memoria USB. | 96.8151 | 10 | 1 | 100 | 67 |  |  | 70.2445 | [27 empty] | MARCA: THERMO. TCA0001 Y TCA0096. Dimensiones: 384 x 0,03 mL. Capacidad de muestra: 96 x tubos de 0,2 mL, tiras de tubos de 0,2 mL o 1 placa de 96 posillos. Máxima rampa: °C/s: 4 – 4,5. Rampa promedio: °C/seg: 3. Rango de temperatura: 4 – 99 °C. Exactitud de temperatura: +/- 0,5 °C. Uniformidad de temperatura: +/- 0,4 a 0,5 °C. Rango de gradiente: 30 °C. Rango diferencial de gradiente: 1 – 25 °C screen. Memoria: programas ilimitados con la expansión de USB. Conexíon 115 V. 50/60 Hz. Tubos estándas, tiras de tubos y placas. Pantalla intuitivatáctil. Test diagnóstico para verificar el estado de la máquina, facilitar el monitoreo de la máquina. Interfase del usuario Semi-gráfico. Posibilidad de actualización de firmware de forma gratuita. Diseño compacto, Organización de protocolos en folders organizados. Acceso y almacenamiento de protocolos en memoria USB. | 100 | 1 | 1 | 41.1351 | 100 |  |  | 68.427 | [9 empty] | Termociclador Prime grandes. CP 93945-19. Elige una selección fiable y robusta de opciones de ciclos termicos en función de sus necesidades, pantalla táctil a color, permite una configuración rápida y fácil. Programación con software intuitivo, utiliza el método elegido, un efecto peltier para los termocicladores de mayor confianza en el mercado, tapa térmica, evita la condensación en sus muestras, actualiza fácilmente su unidad para el gradiente ciclismo ahora o más adelante. Estos termocicladores de alto rendimiento proporcionan un funcionamiento robusto y confiable que es fácil de usar. Característica de programación intuitiva le permite configurar fácilmente hasta 1000 programaas (ilimitadas con USB) con portenciión de contraseña para minimizar los cambios accidentales en la configuración. Utiliza la pantalla táctil a color para crear incluso los programas más complejos. Incluye UPS. Especificaciones: Tipo de producto de gran formato termociclador, el primer G. Precisión +/- 0.2°C a 50°C, Rango temperatura: 4-100°C. CE Cumplimiento SI. Velocidad de calentamiento máximo de hasta 3.4°C/seg. Dimensiones de 42x24x24 cm. Gradiente rango de 30 a 80°C. Gradiente máximo 30°C. Gradiente min 1°C. BLoque descripción 96x 0.2mL tubos, bloques intercambiables adicionales, 60 x 0.5 ml tubos. Placas de 384 pocillos. Tasa de rampa de hasta 3.4°C/segundo. Homogeneidad +/- 0.3 °C a 50°C. Temperatura tapa calentada seleccionable 100 y un 115°C o desactivar. Presión climatizada tapa ajustable, dependiente de consumibles. Descripcion: 8 bloques de elementos peltier. PUerto USB puerto serial.Memoria 1000 o ilimitada a través de USB. Reinicio automático en caso de fallo de alimentación SI. Dimensiones "L 16-1/2" W 9-3 / 8" H 9-3 /8. Pantalla de 5.7 " táctil en color con pantalla gráfica. Energía 100-230 VAC, 50-60 Hz. | 1 | 20 | 1 | 1 | 90 |  |  | 29.6 | [9 empty] | PROFINAS. | 21808000
45 |  | 1 | und | Equipo de PCR tiempo real | Uso con placa de 96 pozos, tubos en tiras y tubos individuales. Software incluido con módulos para la cuantificación absoluta y relativa, análisis de curvas de fusión, discriminación alélica y de alta resolución de fusión, End Point y presión Melt para HRM. Tecnología sin uso de filtros. Captura de fluorescencia para las 96 muestras individual pozo a pozo. Bloque tipo panal (con reducción en 30% de masa). Posibilidad para ser operado como PCR convencional. Software no licenciado que pueda instalarse en múltiples computadores. Corrida con computador o sin computador en modo Stand Alone. Funciones LIMS integradas. Tecnología química abierta. Notificación de corridas por correo electrónico. Rango de gradiente: 30-100°C. Rango diferencial de gradiente: 1- 24°C. Rampa máxima 5°C /seg. Rampa promedio 3.3°C /seg. Método enfriamiento/calentamiento: Bloque Peltier. Rango de Temperatura: 0-100 °C. Exactitud, °C: +-0.2 de la programada. Uniformidad de temperatura ±0.4°C pozo a pozo. Detección óptica, Excitación: 6 LEDs filtrados. Detección óptica, Detección: 6 fotodiodos filtrados que permita calibrar nuevos fluoroforos diferentes a los preprogramados. Rango de excitación 450 - 684 nm. Rango de detección: 515-730 nm. Sensibilidad: detección de 1 copia de secuencia objetivo en DNA genómico humano. Rango dinámico 10 órdenes de magnitud. Tiempo de escaneo: 12 seg (todos los canales); 3 seg (FAM/SYBR® Green). Análisis Multiplex: hasta 5 targets. Licencia para investigación y diagnóstico. Tamaño de muestra 1-50 μl Dimensiones aproximadas de 33 x 46 x 36 cm (Ancho x Profundo x Alto). Conexión 115V. 50/60Hz. Incluir computador y UPS. | Garantía 3 años mínimo por desperfec tos de fábrica o mal funcionam iento de los equipos. | [99 empty] | Modelo QuantStudio 5, Real Time PCR System, Marca: Applied Biosystems, with laptop or tower computer, Control & Online Analysis software, Reagents & Consumable Starter kit. | 1 | 70 | 100 | 100 | 83.3333 |  |  | 62.3 | [36 empty] | MARCA: THERMO. TCR0096. Uso con placa de 96 pozos, tubos en tiras y tubos individuales. Software incluido con módulos para la cuantificación absoluta y relativa, análisis de curvas de fusión, discriminación alélica y de alta resolución de fusión. Tecnología sin uso de filtros. Captura de fluorescencia para las 96 muestras individual pozo a pozo. Bloque tipo panal (con reducción en 30 % de masa) Uniformidad de temperatura + 0,3 °C a 95 °C, + 0,15 °C, + 0,2 a 72 °C Máx. Rata de calentamiento > 5°C/seg. Rango de temperatura: 4 – 99,9 °C. | 100 | 1 | 1 | 100 | 90 |  |  | 77.2 | [27 empty] | Desierto, ninguna de las ofertas cumple con especificaciones solicitadas en cuanto a incluir UPS y computador y certificado para uso en diagnóstico | 0
46 |  | 1 | und | Espectrofotómetro NanoDrop ND-2000.ND Drop | Dimensiones externas:(L x w x H)) 20 x 15 x 12 cm. Espectrofotómetro para microvolumenes (0,5 µL - 2 µL) con rango de absorbancia de 190-840 nm, basado en tensión superficial de los líquidos. Método de contención de la muestra: Tensión superficial. Tiempo de medida por muestra menos de 5 segundos. Capacidad para medir moléculas como proteínas con bajas longitudes de onda de absorbancia, tales como péptidos a 205 nm, DNA and RNA (260nm), proteínas purificadas (280nm), Colorantes para ensayos toxicológicos e industriales (490nm), nanopartículas de oro (520nm), ensayos colorimétricos para proteínas (BCA 562nm, Bradford 595nm, Modified Lowry 650nm, Pierce 660nm), mediciones de Densidad Óptica (600 nm). Cálculo automático de pureza de las muestras (260/280, 260/230). Capacidad de hacer mediciones con muestras de altas concentraciones, hasta de 15.000 ng/μl (dsDNA), eliminando las necesidades de hacer diluciones • Que no requiera consumibles para la medición de la muestra. Editor de cromóforos. Camino óptico de las mediciones: 1mm (con ajuste automático por el equipo de 0.50mm). Límite inferior de detección: 2ng/μl (dsDNA) - 0.1 mg /ml BSA. Concentración máxima: 15.000 ng/μl (ds DNA) - 400 mg /ml B. Resolución de la longitud de onda: | Garantía 3 años mínimo por desperfec tos de fábrica o mal funcionam iento de los equipos. | [99 empty] | Modelo Infinite M200 PRO, NanoQuant Mono PRO, Absorbance Option; Tecan. Lector de absorbancia altemente sensitivo. Incluye software Magellan y un computador Dell portátil o de escritorio, para control del instrumento y colección de datos con configuración compatible con el sistema. | 1 | 20 | 100 | 100 | 83.3333 |  |  | 57.3 | [36 empty] | Marca Thermo. Multiskan Go. Dice que adjunta especificaciones pero no se encuenran | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 |  |  | 80.2 | [27 empty] | DESIERTO No cumple con especificaciones de no requerir consumibles | 0
47 |  | 1 | und | Sistema documentación y revelado. ChemiDoc MP. Tecnología Stain Free. | Dimensiones externas: (Lx W xH): 36 x 60 x 96 cm. Voltaje 110/115/230 VAC normal. Humedad para trabajo: menor a 70% sin condensación. Incluir computador al menos con sistema operativo Windows 8 de 64 bits. Procesador de 2,4 Hz. Lector de CD Room, 20 GB en disco duro, memoria RAM de 1024 MB. Puesto de conexión USB libre. Características: Detección por: Quimiolomuniscencia, Fluorescencia, Colorimetría y densitometría, Documentación de geles, Fuentes de excitación: Transiluminador UV 302 m incluido. Luz Blanca incidente. Detector cámara CCD super refrigerada, resolución mayor de 4 megapixeles. Temperatura de cámara: 30°C absoluta y regulada. Sistema de enfriamiento Peltier. Carrusel de filtro automatizado y controlado por software: 6 posiciones. Carrusel de filtro automatizado y controlado por software: 6 posiciones (5 para filtros y uno para quimioluminiscencia). Adquisición de imagen con iris automático, adquisición de imagen con foco y zoom automático. | Garantía 3 años mínimo por desperfec tos de fábrica o mal funcionam iento de los equipos. | [180 empty] | DESIERTO. Sin oferentes | 0
48 |  | 1 | und | Ultracongelador -86°C Upright (380- 410L). Cinco puertas interiores. Incluir racks para almacenamiento y organización de muestras | Congelador NBS, con refrigerantes que no contengan CFC ni HCFC, para mayor ahorro de energía. Cambio de refrigerantes por el tiempo de garantía. Dimensiones exteriores no superiores a (alto x ancho x prof): 191,5 x 80 x85,2 cm. | Garantía 3 años mínimo por desperfec tos de fábrica o mal funcionam iento de los equipos. | [63 empty] | ULTRACONGELADOR MARCA DAIHAN MODELO SIMPLEFLEEZ U400. Cpacidad: 393 litros, Rango de temperatura: -86°C hasta -65°C. Sensor PT 100. Comprresor hermético. Tipo de condensador: Condensador de block. Refirgerante natural (sistema de refrigeración libre de CFC). COntrol y display: 7" touch screen TFT LCD (controlado por Smart.Lab). Incluye tres bandejas en acero inoxidable. Incluye cinco compartimiento sinternos con racks para el almacenamiento y organización de muestra. en total se entregan 16 rackscon capacidad cada una de 15 cajas criogénicas. Material de fabricación: interno acero inoxidable 304, externo en acero con cubrimiento en pintura de polvo. CUenta con certificados CE y RoHs, PL, GD-mark. Interfase para comunicación RS232. Contro remoto para el SOftware.. dimensiones internas: 600 x 500 x 1310 mm, dimensiones externs: 840 x 750 x 1900 mm. Se inclye cambio de refrigerantes por el tiempo de garantía | [5 empty] | No | NO presentan garantía y no cumple tiempo de entrega | [10 empty] | NuAire. Modelo UN-9483. Glacier -86°C Ultra-low Temperature Freezer NuAire Glacier -86°C Ultra-low Temperature Freezers are developed for reliable storage conditions of research samples for laboratories, hospitals, repositories and more. Through research and development, a new focus has been placed on Glacier’s refrigeration system, controls, alarms/monitoring, ergonomics, construction and energy efficient operation to make Glacier Freezers the reliable solution for long-term storage of cancer cells, stem cells, cord blood, T-cells, organ/tissue and other samples. | [5 empty] | No | No cumple tiempo de garantía | [55 empty] | MARCA: THERMO. 88300A + 5D300 + 398329. Congelador NBS, con refrigerantes que no contengan CFC ni HCFC, para mayor ahorro d energía. Cambio de refrigerantes por el tiempo de garantía. Dimensiones: 130 x 45 x 71 cm. 5 puertas | 100 | 30 | 1 | 100 | 100 |  |  | 83.1 | [18 empty] | Congelador NBS, con refrigerantes que no contengan CFC ni HCFC, para mayor ahorro de energía. Cambio de refrigerantes por el tiempo de garantía. Dimensiones exteriores no superiores a (alto x ancho x prof): 191,5 x 80 x85,2 cm. | 1 | 20 | 100 | 34 | 50.3333 |  |  | 34.2 | ANALYTICA. | 48373160
49 |  | 2 | und | Equipo de esterilización Autoclave eléctrica automática de carga frontal. | Capacidad cámara minimo de 27L. Ciclos de esterilización automáticos. Drenaje, Tanque reservorio. Preferiblemente con dimensiones externas no superiores a (Ancho x Profundidad x Alto): 41 cm x 47,7 x79. Rango de temperatura: Esterilización 105 ~135°C. Calentamiento 45 ~104°C, máxima presión de operación 0,623 Mpa. Temperatura digital / análoga. Consumo eléctrico: 1,5 kW. Requerimiento eléctrico: Fase simple 120 VAC (50/60 Hz) 15 A o más. Sensor de nivel de agua. Circuito contra goteos. Bloqueo de puerta. Prevención contra sobrepresión. Válvula de seguridad. Accesorios | Garantía 3 años mínimo por desperfec tos de fábrica o mal funcionam iento de los equipos | [9 empty] | AUTOCLAVES ESTERILAB 25 LITROS, display Touch Screem Dos Microprocesadores, 7 programas: indicadores de nivel agua Contador de carga, enfriamiento de cámara comunicación a Software por PC. Interfase para impresora por RS232. Generador independiente de vapor. Sistema de tarjeta Chip, para almacenamiento de programas. ISO 13485 CARACTERISTICAS BÁSICAS: Volumen de la cámara 25Litros Dimensiones de la cámara de esterilización 269/440mm (diámetro x profundidad) Dimensiones externas del esterilizador 502 x 472 x 750 mm (altura x anchura x profundidad) Peso 77 Kg Pequeño esterilizador de vapor Rápido, potente, inteligente, excepcional Ahorra espacio y el consumo de los medios de comunicación Evacuación múltiple fraccional Control automático de la puerta Fácil control y claro Una impresora o PC pueden conectarse (RS 232) Condiciones de entrega corto DATOS TÉCNICOS BÁSICOS: Volumen de la cámara: 25 litros Rango de temperatura: De 100 ° C a 134 ° C Construido en generador de vapor de alcance total separada Gravitación desaireación de la cámara Flexible PT 100 sensor para la esterilización de soluciones Cámara de enfriamiento tanto la esterilización efectiva de soluciones Sistema de control de dos microprocesador (Master-Slave) Pantalla táctil para un manejo cómodo Amplia gama de programas que se ofrecen Un sistema de tarjeta con chip ofrece software sin restricciones Control separado y sistema de registro de ciclo Diseño Autónoma o alimentación por agua desmineralizada de agua obras firmemente conectados a una red de distribución de agua Tanques de agua destilada y se utilizan por separado Permite realizar pruebas y la validación de acuerdo con la norma EN ISO 17665-1: 06 Voltaje/frecuencia: 230 V, 50/60 Hz | 22.5597 | 10 | 100 | 1 | 90 |  |  | 40 | [27 empty] | AUTOCLAVE VERTICAL OT 40 L Marca Nuve; Cámara de acero inoxidable; Volumen de la cámara: 40 L; OT 40 L Capacidad: 2 canastas x 5 litros; Temperatura de esterilización: 105 °C – 135 °C; Avanzado sistema de control por microprocesador con pantalla LCD de 128 x 128 píxeles; 5 programas preestablecidos: 2 para líquidos y 3 para sólidos. Adicionalmente cuenta con 2 programas libres a la medida para líquidos y sólidos; Programa de fusión programable: 60 °C – 100 °C; Programa de precalentamiento: 40 °C – 60 °C; Memoria de los últimos 25 ciclos; El sensor de temperatura para monitorear esterilización de sólidos y líquidos; Enfriamiento por ventilación de aire sobre la cámara que reduce a 1/3 el tiempo de enfriamiento respecto a un diseño convencional; Sistema de escape fraccionado programable para esterilización de materiales sensibles como el vidrio; la velocidad del vacío, temperatura y presión se puede programar de acuerdo al tipo de material a esterilizar; Sistema completo de auto-diagnóstico; Manómetro de presión en la cámara que permite al usuario seguir fácilmente el monitoreo de la cámara; Sistema y válvula de seguridad para apertura de la tapa, dependiendo del tipo de material esterilizado | [5 empty] | No | NO cumple garantía | [19 empty] | Equipo de esterilización autoclave eléctrica automática de carga frontal. Marca Nacional. Pantalla LCD con gráfica donde visualiza tiempo de esterilización, en que momento se encuentra del ciclo, tiempo de secado, temperatura programada, temperatura real y fin de ciclo. Tipo de autoclave horizontal carga frontal, Capacidad 27 L. Drenaje tanque reservorio. Temperatura digital. 5 ciclos de esterilización automáticos preestablecidos. Medidas 47x41x79 cm. Control de alta precisión. Sistema de esterilización, secado automáticos. Tablero de instrumentos digital, Panel de control digital. Indicadores de temperatura y presión visuales. T° de trabajo 105 a 135°C. Max presión de opreción 0.623 Mpa. Calentamiento 45-104°C. Voltaje de alimentación 220VAC/60Hz. Registro de datos de esterilización por medio de control electrónico. MOnitoero independiente de T° y presión. Cámara en acero inoxidable 304L. Certificado de larga duración y alta resistencia a la corrosión. Diseño para fácil mantenimiento y limpieza. Los ciclos de liquidos se hacen por rampa electrónica para ciclo perfectos. 6 niveles de desfogue ajustables para liquidos. Clave de acceso con 4 digitos programables. Seguridad de proceso por medio de control de nivel. Uniformidad de T° para esterilización de todo el contenido. AL final del ciclo se evacúa el agua de la cámara para evitar contaminación. Sistema de seguridad por sobre presión. Sistema de seguridad por sobre temperatura. Apagado automático despues de terminar el ciclo de esterilización. SIstema de seguridad en las resistencias. Monitoreo electónico y mecánico. Tapa frontal de seguridad para evitar quemaduras. Si el equipo está más de 4 horas sin uso se apaga automáticamente. Consumo eléctrico 1.5 kW. Requerimiento electrico fase simple 120 VAC (50/60 Hz) 15 A o más. Indicadores visuales de seguridad: Alerta parada de emergencia, alareta de puerta abierta, alerta de falta de agua, alerta de fin de ciclo. Incliuye sensor de nivel de agua, circuito contra goteos, bloque de puerta, prevención contra sobre presión, vávlula de seguridad, accesorios de esterilización. | 100 | 80 | 1 | 1 | 50 | SI |  | 53.3 | [27 empty] | Marca Tuttnauer. Capacidad cámara mayor de 27. Ciclos de esterilización automáticos. Drenaje, Tanque reservorio. Dimensiones externas (Ancho x Profundidad x Alto): 41 cm x 47.7 x 79. Rango de temperatura: Esterilización 105 ~ 135°C. Calentamiento 45 ~ 104°C. máxima presión de operación 0.623 Mpa. Temperatura digital / analoga. COnsumo eléctrico: 1,5 kW. Requerimiento electrico: Fase simple 120 VAC (50/60 Hz) 15 A o más. Sensor de nivel de agua. Circuito contra goteos. Bloqueo de puerta Prevencion contra sobrepresión. Válvula de seguridad. Accesorios | 21.5696 | 10 | 1 | 100 | 73.3333 |  |  | 49.5709 | [18 empty] | Capacidad cámara minimo de 27L. Ciclos de esterilización automáticos. Drenaje, Tanque reservorio. Preferiblemente con dimensiones externas no superiores a (Ancho x Profundidad x Alto): 41 cm x 47,7 x79. Rango de temperatura: Esterilización 105 ~135°C. Calentamiento 45 ~104°C, máxima presión de operación 0,623 Mpa. Temperatura digital / análoga. Consumo eléctrico: 1,5 kW. Requerimiento eléctrico: Fase simple 120 VAC (50/60 Hz) 15 A o más. Sensor de nivel de agua. Circuito contra goteos. Bloqueo de puerta. Prevención contra sobrepresión. Válvula de seguridad. Accesorios | 15.8507 | 1 | 1 | 1 | 50.3333 |  |  | 20.2552 | MARCA: ASTELL. AMB420BT Capacidad cámara 33 L. Ciclos de esterilización automáticos. Drenaje. Tanques reservorio. Preferiblemente con dimensiones externas no superiores a (ancho x prof x alto): 41 x 47,7 x 79 cm. Rango de temperatura: Esterilización 105 – 138 °C. Calentamiento 45 ͠ 104 °C, máxima presión de operación 0,623 MPa. Temperatura digital/análoga. Consumo eléctrico: 1,5 kW. Requerimiento eléctrico: Fase simple 120 VAC (50/60 Hz) 15 A o más. Sensor de nivel de agua. Circuito contra goteos. Bloqueo de puerta. Prevención contra sobrepresión. Válvula de seguridad. Accesorios. | 1 | 1 | 1 | 41.1351 | 100 |  |  | 38.727 | [18 empty] | Capacidad cámara minimo de 27L. Ciclos de esterilización automáticos. Drenaje, Tanque reservorio. Preferiblemente con dimensiones externas no superiores a (Ancho x Profundidad x Alto): 41 cm x 47,7 x79. Rango de temperatura: Esterilización 105 ~135°C. Calentamiento 45 ~104°C, máxima presión de operación 0,623 Mpa. Temperatura digital / análoga. Consumo eléctrico: 1,5 kW. Requerimiento eléctrico: Fase simple 120 VAC (50/60 Hz) 15 A o más. Sensor de nivel de agua. Circuito contra goteos. Bloqueo de puerta. Prevención contra sobrepresión. Válvula de seguridad. Accesorios | 75.4958 | 10 | 100 | 14.3784 | 50.3333 |  |  | 51.6244 | JP Bioingeniería | 16564800
50 |  | 3 | und | Cabina de bioseguridad clase II, tipo A2.Con lámpara de luz UV, base de soporte. kit e instalación incluida | Dimensiones exteriores no superiores (m) a W x H x D: [1,1m x máx 2,0 m x 8,5 m]. Temporizador. Pantalla de cristal líquido con control remoto. Ventana motorizada para apertura y cierre suave para evitar accidentes. Zona de trabajo en acero inoxidable. Cumplimiento de estándares internacionales ANSI/NSF y/o EN13469 demostrable con certificado. Dos filtros HEPA, 99,9999%. Filtro indicador de vida. Ruido < 61db. | Garantía 3 años mínimo por desperfec tos de fábrica o mal funcionam iento de los equipos. | [9 empty] | Cabina de bioseguridad clase II, tipo A2 .Con lámpara de luz UV, base de soporte. kit e instalación incluida Marca: AIR SCIENCE, Ref. Purair BIO PB 48, Origen USA Control Microprocesado, con touch screen controls. Control tactil en pantalla. Marca: AIR SCIENCE, Ref. Purair BIO Models, Origen y producción: USA PB-48 de 4 pies de ancho de Seguridad Biológica Gabinete-listada por la NSF Purair BIO Clase II A2 Gabinete de Seguridad Biológica, NSF49 y UL 61010 Listado. Dos filtros HEPA (99,9999% a 0.3 micrones) proporcionan protección para el operador / medio ambiente y la Clase 100 (EE.UU. Fed Std. 209E) la Ver catalago, Anexo a la hoja excel. 115 V Peso neto libras/kg: 771/350 Peso para carga: Lbs/kg: 837/380. Carga: ancho 150, fondo 105, alto 190 cm. Certificaciones internacionales: EN 12469; UL61010-1,NFS49 Altura del sitio sugerido: 98,4 "/ 250 cm Altura de la operación de ventana: 8 "/ 203 mm Ruido (dBA, 1 metro): < 65 Intensidad de luz fluorescente > 1.000 lux (> 100 pie-bujías) Lámpara fluorescente (2) 28W / T5 Lámpara Ultravioleta (1) FL 30W / 254 nm Construcción SUS #304; vidrio templado de 6 mm Soplador ECM Motor DC sin escobillas Eléctrica 115, 60Hz, 10A o 230V / 50Hz/7A Consumo de energía 300 (vatios) para 115V o 345 (vatios) para 230V Interruptores eléctricos Empuje el interruptor; Encendido/apagado Filtro HEPA de suministro (1) Astrocel ® II 99.995% @0.3 micras (clase H14) Filtro de escape HEPA (1) Astrocel ® que 99.995% @0.3 micras (clase H14) Afluencia media velocidad 100 FPM (0.51 m/s) Velocidad media del flujo descendente 73 FPM (0.74 m/s) Flujo de aire recirculado 70% / 30% agotado Volumen de aire de escape con el pabellón de escape 566 CFM (16 m3) Voltaje PB-48-115V Sistemas de gestión de calidad ISO 9001 Normas internacionales de seguridad biológica Certificado EN 12469 Seguridad eléctrica UL61010-1/CAS-C.22.2 No.61010-1 certificado Dos filtros HEPA (99,9999% a 0.3 micrones) proporcionan protección para el operador /medio ambiente y la Clase 100 (EE.UU. Fed Std. 209E) la protección del producto. Con recubrimiento de polvo de acero electrogalvanizado el cuerpo principal con una función de acero inoxidable la superficie interior y de trabajo. Sistema del ventilador integrado, control de velocidad variable, iluminación fluorescente, de filtrado de UV. Vidrio templado en la hoja corrediza delantera. Entregado con protocolo de puesta a prueba en fábrica. 60HZ 110-130VAC. incluye: Base Stand metalica con niveladores, manuales de funcionamiento. PB-48-FSTD lámpara UV UV-48 Dúplex GFCI Outlet: 2 toma eléctrica PB-48-EO | 3 | 10 | 100 | 1 | 90 |  |  | 38 | [54 empty] | Cabina de bioseguridad clase 2 tipo A 2 con lámpara de luz UV, base de soporte. MARCA NACIONAL. Kit e instalación incluida. Características técnicas básicas: Diseño de presión negativa (seguridad completa). Dimensiones esternas: 1035 ancho x 810 fondo x 1400 alto. Protección al proceso, producto, usuario y medio ambiente. Apertura de operación 24 cm. Apertura total de mantenimiento 50.8 cm. Filtro principal HEPA 99.9999 cm % 0.3 um. Prefiltro HEPA 99.9999 cm % 0.3 um. Voltaje 220 V 60 Hz +/- 10%. Panel de control digital con pantalla de cristal liquido y control remoto donde se programan y registran en tiempo real todas las actividades del equipo (Control ventilador, control toma corriente, control luz UV, control luz fluorescente) Menu de ajustes (Tiempo de purga post purga y temporizador UV). Menu de administrador y dos modos de funcionamiento. Ventan motorizada (Manejo control remoto) para apertura y cierre suave para evitar accidentes. El panel de control muestra las siguientes variables: inflow velocity, downflow velocity, tiempo total de trabajo y tiempo de trabajo, luz UV, muestra el estado actual de (toma electrica, ventilador luz fluorescente y luz UV). Clave de acceso por 4 dígitos. Alarma por pérdida de flujo y posición de vidrio. Indicador de alarma visible. Inclinación ergonómica 10°. Todo el sistema interno viene con la inclinación. Panel de control digital con microprocesador. Medidro digital de velocidad de aire por hilo caliente indicando las velocidaddes de flujo en la pantalla. Ventilador tipo centrífuga antivibratorio. Unidad germicida luz UV. Con temporizador, contador de tiempo y proteciión al operario (UV 254 nm). Iluminacion luz fluorescente blanca segun normatividad internacional ubicada fuera del area de contaminación. Protección frontal vidrio de seguridad 5 mm tipo guillotina con protección UV (trabajo seguro cuando la UV está encendida)Bandeja superior con perforaciones en CNC control numérico computarizado con bordes (piscina) para contención de derrames.Estructura exterior blanca con recubrimiento antiácidos. Sensor diferencial de presión. Cumplimiento de estándares internacionales ANSI/NSF demostrables con certificado. 2 filtros HEPA 99.9999 %. Filtro indicador de vid. Ruido -61db. | 100 | 100 | 1 | 1 | 50 |  |  | 55.3 | [27 empty] | Dimensiones exteriores no superiores (m) a W x H x D: (1,1 m x mas 2,0 m x 8,5 m). Peso: 475 lbs. /215 kg. Temporizador. Pantalla de ciristal liquidio con control remoto. Ventana motorizada para apertura y cierre suave para evitar accidentes. Xona de trabajo en acero inoxidable. Cumplimiento de estándares internacionales ANSI/NSF y EN 13469. Dos filtros HEPA 99,9999%. Filtro indicador de vida. Ruido <61db. Conexiones eléctricas 2 tomas impermeables. | 44.7622 | 10 | 1 | 100 | 67 |  |  | 54.6287 | [9 empty] | Dimensiones exteriores no superiores (m) a W x H x D: [1,1 m x máx 2,0 m x 8,5 m]. Temporizador. Pantalla de cristal líquido con control remoto. Ventana motorizada para apertura y cierre suave para evitar accidentes, lona de trabajo en acero inoxidable. Cumplimiento de estándares internacionales ANSI/NSF y/o EN 12469 demostrable con certificado. Dos filtros HEPA, 99,9999 %. Filtro indicador de vida. Ruido < 61db. | 48.6114 | 1 | 1 | 1 | 67 |  |  | 35.0834 | [9 empty] | Marca: BIOBASE. 11231 BBC86 Dimensiones exteriores 700 x 650 x 1230 mm. TemporIzador. Pantalla de cristal líquido con control remoto. Ventana motorizada para apertura y cierre suave para evitar accidentes. Zona de trabajo en acero inoxidable. Cumplimiento de estándares internacionales ANSI/NSF y /o EN 12469 demostrable con certificado. Dos filtros HEPA, 99,9999 %. Filtro indicador de vida. Ruido <62db. | 97.1012 | 1 | 1 | 41.1351 | 100 |  |  | 67.5574 | [9 empty] | CABINA LABCONCO LB302311100 Purifier logic cabina de bioseguridad clase II, tipo A2, Con lámpara de luz UV, base de soporte, kit e instalación incluida, Dimensiones exteriores (m) a W x H x D: [1,07m x máx 2,4 m x 8,0 m], Temporizador. Pantalla de cristal liquido con control remoto, Ventana motorizada para apertura y cierre suave para evitar accidentes, Zonade trabajo en acero inoxidable, Cumplimiento de estándares internacionales ANSI/NSF y/o EN 12469 demostrable con certificado. Dos filtros HEPA 99,9999%. Filtro indicador de vida. Ruido < 61db. | 1 | 20 | 1 | 1 | 100 |  |  | 32.6 | Dimensiones exteriores no superiores (m) a W x H x D: [1,1m x máx 2,0 m x 8,5 m]. Temporizador. Pantalla de cristal líquido con control remoto. Ventana motorizada para apertura y cierre suave para evitar accidentes. Zona de trabajo en acero inoxidable. Cumplimiento de estándares internacionales ANSI/NSF y/o | 98.7878 | 10 | 10.9 | 14.3784 | 66.6667 |  |  | 54.602 | Scientific products, | 55610400
51 |  | 1 | und | Equipo de calentamiento Thermomixer. | Dimensiones externas (An × Pr × Al): 20,6 × 30,4 × 13,1 cm. Incluir: TERMOBLOQUE SMARTBLOCK 2.0 ML PARA 24 TUBOS DE REACCION DE 2.0 ML. Ref. Uso con placas y recipientes de laboratorio vol hasta 2 mL. Prevención eficiente y fiable de condensación en la tapa y la pared del tubo. Garantizar condiciones de reacción constantes para un rendimiento enzimático óptimo. Manejo inalámbrico simple con reconocimiento, inicialización y funcionamiento automáticos. Adaptable para SmartBlocks de 0,5 mL, 1,5 mL, 2,0 mL, placas, PCR 96 y PCR 384. Temporizador: 15 sec a 99:30 h, funcionamiento continuo. Tasa de enfriamiento: Máx. 2,5 °C/min entre 100 °C y Ta Interfaces: Puerto USB. Tasa de calentamiento: Máx. 6 °C/min. Alimentación eléctrica: 220 – 240 V, 50 – 60 Hz. Máximo consumo de potencia: 200 W. Rango de temperatura: Mín.: 15 °C1) por debajo de la Ta máx.: 100 °C. Radio de mezcla y vortex: 1,5 mm. Incluir adaptador para tubos 2,0 ml y placas de 96 | Garantía 3 años mínimo por desperfec tos de fábrica o mal funcionam iento de los equipos. | [18 empty] | Equipo de calentamiento ermomixer C Marca Eppendorf USA. | [5 empty] | No | No cumple garantía minima y excede el tiempo de entrega | [91 empty] | Dimensiones externas (An × Pr × Al): 20,6 × 30,4 × 13,1 cm. Incluir: TERMOBLOQUE SMARTBLOCK 2.0 ML PARA 24 TUBOS DE REACCION DE 2.0 ML. Ref. Uso con placas y recipientes de laboratorio vol hasta 2 mL. Prevención eficiente y fiable de condensación en la tapa y la pared del tubo. Garantizar condiciones de reacción constantes para un rendimiento enzimático óptimo. Manejo inalámbrico simple con reconocimiento, inicialización y funcionamiento automáticos. Adaptable para SmartBlocks de 0,5 mL, 1,5 mL, 2,0 mL, placas, PCR 96 y PCR 384. Temporizador: 15 sec a 99:30 h, funcionamiento continuo. Tasa de enfriamiento: Máx. 2,5 °C/min entre 100 °C y Ta Interfaces: Puerto USB. Tasa de calentamiento: Máx. 6 °C/min. Alimentación eléctrica: 220 – 240 V, 50 – 60 Hz. Máximo consumo de potencia: 200 W. Rango de temperatura: Mín.: 15 °C1) por debajo de la Ta máx.: 100 °C. Radio de mezcla y vortex: 1,5 mm. Incluir adaptador para tubos 2,0 ml y placas de 96 MARCA: Equipo de caleritamiento Therrnomixer. H5000-HC incluye:H500002 (Block, 96 x 0.2ml or one PCR plate) y H5000-20 (Block, 35 x 2.0 ml). Marca: Benchmarck | 100 | 1 | 100 | 100 | 66.6667 |  |  | 80.1 | [54 empty] | GEN PRODUCTS. | 9612000
52 |  | 1 | und | Centrifuga refrigerada, 20.000 r.p.m o mayor. Rotores para tubos de 1,5 y 2,0 ml, 15 ml, 25 ml, 50 ml y placas de 96 | Preferiblemente de las siguientes dimensiones externas: (WxHxD): 72 cm x 36 cm x 51 cm. max. speed: 16000 rpm. max. Fabricado según normativa internacional de seguridad IEC 1010. Nivel de ruido menor de 60 dBA en el máximo. Velocidad con tubos de 1,5 ml de 20.000 rpm o más. Rotores fácilmente intercambiables. Selección de velocidad tanto en rpm y fuerza-g con incrementos de 10 de aceleración y 10 de deceleración. Pre- selección de tiempo desde 10 segundos a 99 h 59 min o continuo. Volumen 6 X 250 ml. Rango de velocidad 200 a 20.000rpm o mayor. INCLUIR: Rotor 6 x 250 ml. Rotor 24 x 1,5/2,0 ml. Rotor placas. Rotor tubos 25 ml y 50 ml. | Garantía 3 años mínimo por desperfec tos de fábrica o mal funcionam iento de los equipos. | CENTRIFUGA REFRIGERADA DE MESA MODELO 5804R, MARCA EPPENDORF DE ALEMANIA. . Introducción opcional de la velocidad, RCF, o los valores de corrección del radio . Valores modificables durante la centrifugación . Configuracin de la temperatura de -9 °C a +40 °C . Velocidad de 200—14.000rpm . Rotoress disponible 12 . Refrigeración en el modo standby*l . Velocidad a partir de 200 1/mim regulable en intervalos de 10 . 30 memorias de programa, seleccionables libremente y almacenables individualmente . Función ‘short spin’ con velocidad preseleccionable . Función ‘fast temp*1” para enfriar rápidamente la cámara de la centrifuga . Función “at set rpm” para resultados más reproducibles . 10 rampas de arranque y de frenado para muestras sensibles . Dimensiones (AxPxA en cm): 64x55x34 . Peso (en kg): 80 . Consumo: 1.650 W . Tensión:11OV/6OHz CONFIGURACION PARA TRABAJAR TUBOS DE 1,5 Y 2.0 ml, 15m1, 50m1, 250m1 y placas de 96: ROTOR S-442 . Rotor basculante de mediana capacidad con velocidad de hasta 3.234 x g (4.200 rpm) . Amplia gama de adaptadores disponible para el manejo de todos los formatos comunes de tubos de 0,2 mL a 250 mL. . Diseño de castillo aerodinámico para un ahorro de energía de hasta el 48 % comparado con un rotor A-4-62 . Vida útil del rotor: máx. 60,000 ciclos . Los cestillos y adaptadores son autoclavables 4 adadtatares Contenedores rectangulares, 32 tubos cónicos de 15 ml 4 adaptadores rectangulares, 16 tubos cónicos de 50 ml 2 Contenedores, 4 botellas de 250 ml Rotor A-2.DWP para micrcplacas de 96 Para uso en las Centrifuges 5804 R > Velocidad mãx.: 2.250 x g (3.700rpm) > El rotor puede alojar las siguientes combinaciones: 2 x 5 placas MTP 2 x 4 placas de cultivo celular 2 x 2placasDWP 2 x 1 placadeffitracién > Altura máxima de carga: 89mm > El rotor y los cestillos son autoclavables 30 posiciones para tubos de 1 ,5/2,0 mL > Máx. Velocidad: 20.800 x g (máx.14.000rpm) > El rotor FA-45-30-11 viene con tapa hermética a los aerosoles*1 para centrifugación segura de muestras peligrosas > Los rotores, las tapas y los adaptadores son autoclavables(121 °C, 20mm) > Aluminio anodizado para una alta resistencia química | [5 empty] | NO | No cumple garantia |  | CENTRIFUGA REFRIGERADA, MARCA HERMLE, CONSTRUCCION ALEMANA Ref. Z 32 HK, control: MICROPROCESADOR. MANDOS MEMBRANA Max.Vol. 4 x 100 ml. Max. vel.: 20000 rpm. Max RCF:38012 xg, SEGÚN ROTOR Seguridad de cierre. Velocidad y xg. ajustables cada 10 rpm, hasta 20000 rpm. 4 Tableros LCD: con Tiempo,Velocidad, Temperatura, aceleracion y desaceleracion, permamente. Pantalla a prueba de salpicadura. Indicacion automática de desbalanceo y switch de Seguridad. Programa de memoria para almacenar 99 recorridos completos. Preselección de tiempo desde 30 segundos hasta 99 horas 59 m o continuos. Mntenimiento -motor- libre de inducción. Manejo con Seguridad en el ciere de la tapa. Corrección del rotor de velocidades. Señal audible al final del recorrido. con melodia para escoger. Aceleración y desaleración en 10 velocidades Elección para recorridos cortos, con display de tiempo recorrido en seg Programa de diagnostico. Motor de seguridad en la tapa. Completos.Sistema "HERMLE MULTI-CONTROL" Larga variedad de rotores. Reconociemiento automatico de rotor y corrector de velocidad Indicación automática de desbalanceo con seguridad al no cerrar. Acero inoxidable, resistente a golpes y químicos. Dim: 40x36x48 cm Temperatura desde -20 hast 40°C, -SEGÚN ROTOR- coon incrementos de 1°c. Systema de refrigeración libre de CFC. Peso 71 kilos. Fácil cambio de rotor. Indicación de la temperatura de la muestra. Unidad tolerante de desequilibrio. Opcion de preenfriamnieto. Nivel de ruido <60 aDB a max. Veolcidad. Programa de diagnostico. Motor de seguridad en la tapa. Dimensiones: ancho 71,5 cm , alto 42, con tapa 80cm, fondo 51 cm. 110-120 V. * centrifuge conforms to CE-requirements * manufactured according to IEC 61010 and 61010-2 standard ● Rotor Swing , 4 plazas 221.12 V03 max. vel: 4500 rpm, 3550 xg, Temperatura a max vel. -15°C 4 canasta /Adapter 4 tubos x 50 ml, Ø 34 mm; length min./max. 92/118 mm 626,008 4 Bucket/Adapter 4 tubos x 25 ml, Ø 25mm; length min./max. 95/110 mm 626,012 4 Bucket/Adapter 28 tubos x 15 ml, Ø 17 mm; length min./max. 90/108 mm 626,004 ó 4 Bucket/Adapter 8 tubos x 15 ml (Falcon), Ø 17 mm; length 120 mm, por626,004 626,003 ●Rotor angular 24 tubos de 1,5/2,0 ML, herméticamente SELLABLE 220,87 V10 - 20000 rpm, 38012 xg, 45° Rotor angular: 45°. Tempetatura a max, vel : 10C.max. Radio: 8,5 cm ●Rotor Swing, 2*3, total 6 microplacas. 2 carriers no. 607.000 for MTP 221.16 V03 max. speed: 4500 rpm. Temp a max . Vel : -10°C. max. RCF: 2739 x g | 100 | 10 | 100 | 100 | 100 |  |  | 46 | Centrifuga refrigerada Marca Labnet. Rotor 4x250 ml (4 portatubos diferentes diametros), rotor 6x 250 ml, rotor 24 x 1.5/2.0 ml, rotor 2x3 microplates | [5 empty] | No | No cumple garantía minima y excede el tiempo de entrega |  | CENTRIFUGA UNIVERSAL DE MESA Z 366 MARCA: HERMLE Lo universal tabla centrífuga Z 366 pone nuevas escalas con respecto a la versatilidad, características de funcionamiento, manejo y diseño de fácil. - Microprocesador con gran pantalla LCD display - Motor cierre de la tapa impulsada - Pre-selecciones del tipo rotor desequilibrio identificación y -Corte off - Fabricado según normas internacionales de seguridad normativa, es decir, IEC 1010 - Nivel de ruido menores de 60 dBA en el máximo. velocidad - Una gran variedad de rotores y accesorios - Rotores son fáciles intercambiables - Fácil con una sola mano - Fácil de programar con los guantes puestos - Splash de visualización digital de la prueba indicación Permanente de preset y valores actuales - Selección de velocidad tanto en rpm y fuerza-g con incrementos de 10 - 10 de aceleración y 10 de aceleración - Pre- selección de tiempo que va desde 10 segundos a 99 h 59 min o continuo -max. velocidad 15.000 rpm - máx. RCF: 21382 xg - máx. Volumen 6 X 250 ml - Rango de velocidad 200 a 15.000 rpm. No incluye rotores | [5 empty] | No | No cumple por garantía mínima | [10 empty] | EQUIPO CENTRIFUGA REF. NF 400R; Velocidad máxima: 4.100 rpm; Rango de temperatura de -9 °C / +40 °C; Motor de inducción sin escobillas protegido contra sobrecalentamiento; Pantalla digital para velocidad, tiempo y RPM; Cámara de acero inoxidable que facilita limpieza y proporciona resistencia a la corrosión; Sistema electrónico que detiene el motor en caso de detectar desbalance de la centrífuga; Timer: 1 – 99 min y posición de espera; 5 velocidades de aceleración y 5 de frenado; Capacidad máxima: Rotor angular 16 tubos x 5 ml; Rotor swing out 4 x 100 ml; Sistema de ventilación por medio del continuo flujo de aire a través de los canales de la tapa garantizando el mínimo aumento de temperatura de la muestra; Sistema de seguridad para la tapa: la tapa no puede ser abierta mientras el rotor está girando y el programa no puede iniciar si la tapa está abierta; Dimensiones: (W x D x H) 680 x 510 x 345 mm; 110V – 50/60 Hz | [5 empty] | No | NO cumple por garantía | [28 empty] | Labnet. Modelo Z36HK. | [5 empty] | No | No cumple tiempo de garantía | [55 empty] | Marca: THERMO. Megafuge 16R, Rotor TX400 (75003181 y 75003655), Adaptador 75003683 y 75003682. Rotor 75003652. Rotor 75003624. Dimensiones externas: 36 x 44 x 60,5, max. speed: 15200 rpm. max. Fabricado según normativa internacional de seguridad IEC 1010. Nivel de ruido menor de 60 dBA en el máximo. Velocidad con tubos de 30 x 2,0 ml de 25830 x g. Rotores fácilmente intercambiables. Selección de velocidad tanto en rpm y fuerza-g con incrementos de 10 de aceleración y 10 deseceleraclón. Pre-selección de tiempo desde 10 segundos a 99 h 59 min o Continuo. Volumen 6 X 250 ml. Rango de velocidad 200 a 25830 xg, INCLUIR: Rotor 6 x 250mL. Rotor 24 x 1,5/2,0 mL, Rotor placas. Rotor tubos 25 ml y 50 mL. | 67 | 20 | 1 | 100 | 100 |  |  | 72 | [18 empty] | Preferiblemente de las siguientes dimensiones externas: (WxHxD): 72 cm x 36 cm x 51 cm. max. speed: 16000 rpm. max. Fabricado según normativa internacional de seguridad IEC 1010. Nivel de ruido menor de 60 dBA en el máximo. Velocidad con tubos de 1,5 ml de 20.000 rpm o más. Rotores fácilmente intercambiables. Selección de velocidad tanto en rpm y fuerza-g con incrementos de 10 de aceleración y 10 de deceleración. Pre- selección de tiempo desde 10 segundos a 99 h 59 min o continuo. Volumen 6 X 250 ml. Rango de velocidad 200 a 20.000rpm o | 1 | 30 | 100 | 34 | 50.3333 |  |  | 35.2 | DESIERTA. Único oferente no cumple con especificaciones solicitadas de velocidad máxima | 0
53 |  | 1 | und | Baño María digital 10 L | Ambiente hasta 100deg.C; +/-. Uniformidad 0.24 deg. C; +/- Exactitud 0.5deg. 10L Capacidad Métricas. Rango de temperatura ambiente métrica a 0,5 a 99 ° C. Precisión [Temperatura] ± 0,5 ° C. Resolución [Temperatura] ± 0,1 ° C. Estabilidad de temperatura ± 0.5 ° C. Tipo de controlador de microprocesador PID Certificaciones CSA. Preferiblemente las siguientes dimensiones (L x W x H) (42 x 39 x 23 cm). | Garantía 3 años mínimo por desperfec tos de fábrica o mal funcionam iento de los equipos. | [13 empty] | 121.4054 | #NAME? |  |  |  | Rango de Temperatura Ambiente +5° to 99°C Estabilidad de la Temperatura ±0.1°C Uniformidad de la Temperatura ±0.2°C Potencia del Calentador 1000 Área de trabajo (Largo x ancho x Profundidad) 26.9 x 29.5 x 15.2 cm Dimensiones Generales (Largo x ancho x Altura) 39.3 x 43.2 x 30.5 cm Requerimiento Eléctrico (V/Hz/A) 120/60/8.6 Peso 22 lbs / 10 kg MARCA POLYSCIENCE USA | [5 empty] | No | No cumple garantía minima y excede el tiempo de entrega | [10 empty] | Baño maria termostatado digital A 12 Capacidad 12 lts ALFA 25 C A 100 C MARCA LAUDA | [5 empty] | No | NO cumple garantía | [64 empty] | Ambiente hasta 100 deg. C: +/-. Uniformidad 0.24 deg. C; +/- Exactitud 0.5deg. 10L Capacidad metricas. Rango de temperatura ambiente métrica a 100°C. Precisión (Temperatura) ± 0.5°C. Resolucion (Temperatura) ± 0.1°C. Estabilidad de temperatura ± 0.5°C. Tipo de controlador de microprocesdor PID Certificaciones CSA. Dimensiones (L x W x H) (42 x 39 x 23 cm). | 1 | 20 | 1 | 100 | 67 |  |  | 42.5 | [9 empty] | Ambiente +5 °C hasta 100deg.C; +/-. Uniformidad ±0.2 deg. C; Exactitud 0.5deg. Capacidad 12 L. Precisión [Temperatura] ± 0,5 °C. Resolución [Temperatura] 0,1 °C. Estabilidad de temperatura ± 0.5 °C. Tipo de controlador de microprocesador PID Dimensiones: 18 x 10.5 x 16.2 in | 25.3254 | 1 | 1 | 1 | 67 |  |  | 28.0976 | Ambiente hasta 100deg.C; +/-. Uniformidad 0.24 deg. C; +/- Exactitud 0.5deg. 10L Capacidad Métricas. Rango de temperatura ambiente métrica a 0,5 a 99 ° C. Precisión [Temperatura] ± 0,5 ° C. Resolución [Temperatura] ± 0,1 ° C. Estabilidad de temperatura ± 0.5 ° C. Tipo de controlador de microprocesador PID Certificaciones CSA. Preferiblemente las siguientes dimensiones (L x W x H) (42 x 39 x 23 cm). | 87.5827 | 1 | 1 | 1 | 33.6667 |  |  | 36.7748 | Marca: THERMO. 18007AQ. Ambiente hasta 100 deg.C; +/-, Uniformidad 0.2 deg.C; +/-1 Exactitud 0,5deg. 10 L Capacidad Métrica. Rango de temperatura ambiente métrica a 0,5 a 99 °C. Precisión [Temperatura ± 0,5 °C]. Resolución [Temperatura ± 0,1 °C]. Estabilidad de temperatura 0.5 °C. Tipo de controlador de microprocesdor PlD Certificaciones CSA. Dimensiones (L x W x H) (42 x 39 X 23 cm). | 120.8977 | 1 | 1 | 41.1351 | 100 |  |  | 74.6963 | [9 empty] | BAÑO MARIA DE LITROS Cole Parmer StableTemp CP 14576-08. Fácil de leer pantalla LCD muestra su opción de °F, °C. Especificaciones: Capacidad 10 litros, Temperatura máxima 100 °C, Dimensiones 18.5 "W “H12 "L14,5, Temperatura mínima de °C ambiente +5, Control de temperatura PlD, Display de temperatura LED, conmutable entre ° C ó °F, Sensor de temperatura 100 Ω RTD PT, La estabilidad de temperatura ± 0. 1 °C, Homogeneidad ± 0.2 °C, De corte de alta temperatura Si, Area de trabajo “W 11.6”L 10.6”D 5.5, Materiales en contacto acero inoxidable 304, Calentador de potencia 1000, Potencia 120 VAC 60 Hz, CE Cumplimiento SI. | 100 | 20 | 1 | 1 | 100 |  |  | 62.3 | Ambiente hasta 100deg.C; +/-. Uniformidad 0.24 deg. C; +/- Exactitud 0.5deg. 10L Capacidad Métricas. Rango de temperatura ambiente métrica a 0,5 a 99 ° C. Precisión [Temperatura] ± 0,5 ° C. Resolución [Temperatura] ± 0,1 ° C. Estabilidad de temperatura ± 0.5 ° C. Tipo de controlador de microprocesador PID Certificaciones CSA. Preferiblemente las siguientes dimensiones (L x W x H) (42 x 39 x 23 cm). | 73.2265 | 20 | 100 | 14.3784 | 50.3333 |  |  | 51.9436 | ANALYTICA. Excede el precio en aprox. 30 mil pesos | 3449840