## TOTAL OFERTAS
1. OBJETO Y NECESIDAD:
Los factores de evaluación se califican de 1 a 10
6. DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | [6 empty] | 8. FACTORES DE EVALUACIÓN | 8. FACTORES DE EVALUACIÓN
[7 empty] | PROVEEDOR 1 Scientif Products | PROVEEDOR 1 Scientific Products
[7 empty] | FACTORES DE EVALUACIÓN | Especificaciones técnicas | Precio | Valor agregado | Garantia (años) | Tiempo de entrega (dias) | Experiencia y calidad | Cumple (SI/NO) | TOTAL DE CALIFICACIÒN | GANADOR | OBSERVACIONES
7.1. ÍTEM | 7.3, CANTIDAD | *7.4. UNIDAD DE MEDIDA | 7.5, BIEN O SERVICIO SOLICITADO | 7.6. Especificaciones Técnicas (Material, color, medida, otras características requeridas): | *7.7, Garantía (Tiempo): | 7.8 Precio total presupuestado con IVA | Porcentaje |  | 30.% | 10.% | 15.% | 0.25 | 30%
[7 empty] | Calificación |  | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100
LOTE 1: EQUIPOS
1 | 1 | UNIDAD | Microscopio trinocular | Luz transmitida con óptica corregida al infinito (ics), de alta resolución, con corrección cromática y compensación de imagen plana. Iluminación led. Contraste: campo claro (h). Adaptables: campo oscuro (d) y contraste de fases (ph2) y fluorescencia led. con salida fotográfica. Alto poder resolutivo.Objetivos: 4x/0.10; 10x/0.25;40x/0.65; 100x/1.25. Oculares de campo amplio PL 10x/20 Br foc, puntero indicador. Cámara fotográfica digital (no menos a 8X de Zoom), a color especializada para microscopia con adaptador de video y software para análisis de imágenes. Kit de accesorios para cámara: Fuente de alimentación: Mini-USB 2.0, 5V/1A; 100...240VAC/50...60Hz; cable HDMI/DVI-D; Tarjeta de memoria: mínimo 4GB, funda protectora;lector grabador de tarjetas SD/MMC 6in1, USB 2.0. Control remoto. | Garantía 3 años mínimo por defectos de fábrica o mal funcionamiento de equipos | 5264776 | [9 empty] | Desierto. No se presentaron ofertas | Se realiza la respectiva evaluación por parte del equipo técnico del proyecto de los oferentes presentados, y se recomienda conforme a lo estipulado en el estatuto declarar desierta la presente convocatoria dejando constancia que se presentaron dos proponentes: -AM ASESORES y MANTENIMIENTO LTDA: Quienes anexan RUP pero, el mismo no contiene los códigos solicitados para los ítems ofertados por el proponente, lo cual constituye causal de rechazo de la oferta, en consecuencia esta propuesta no fue evaluada. – Scientific Products: No cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Se deja constancia que los proponentes son empresas colombianas y que en la presente convocatoria y en la evaluación respectiva se da prioridad a las empresas de proponentes nacionales.
2 | 1 | Unidad | Equipo para separación inmunomagnética | Incluir: Mezclador rotacional de tubos, gradilla magnética para tubos Dyna L10 necesarios para realizar separación inmunomagnética, en muestras de agua junto con los concentradores magnéticos de partículas MPC-6 y MPC-S, | Garantía 3 años mínimo por desperfec tos de fábrica o mal funcionam iento de los equipos. | 9860000 | [9 empty] | Desierto. No se presentaron ofertas
3 | 1 | Unidad | Filtro prensa modelo fp150 inoxidable | Repuestos: con 1 juego de tela filtrante gratis y juegos adicionales incluidos. Modelo : PF 150 Capacidad: 3 0 - 5 0 Litros/H aprox. Electro - Bomba: Centrifuga Potencia: 0.75 KW 3 fases 220 V/50hz RPM: 3300 Presión: 0.20 – 0.30 Mpa Área de filtrado : 0.17 m2 Diámetro placas y marcos: 15 cm Total entre placas y marcos: 10 Tamaño tubería: 1⁄2 ”- 3/4” de Pulgada Agujero Membrana de filtrado: 0.8 µm Tamaño: 0.65 Ancho X 0.38 Prof . X 0.65 Alto metros Peso: 60 Kgs Se debe entregar con tres juegos de tela filtrante. | Garantía 1 años mínimo por desperfectos de fábrica o mal funcionamiento de los equipos. | 7340000 | [9 empty] | Desierto. No se presentaron ofertas
4 | 1 | Unidad | Equipo de PCR tiempo real | Uso con placa de 96 pozos, tubos en tiras y tubos individuales. Software incluido con módulos para la cuantificación absoluta y relativa, análisis de curvas de fusión, de alta resolución de fusión, End Point y presión Melt para HRM. Tecnología sin uso de filtros. Captura de fluorescencia para las 96 muestras individual pozo a pozo. Tecnología química abierta. Sensibilidad: detección de 1 copia de secuencia objetivo en DNA genómico. Licencia para investigación y diagnóstico. Tamaño de muestra 1-50 μl. Para uso con SyBR, Sondas TaqMan y acoplable a otras tecnologías químicas. Incluir equipo portátil compatible con el equipo de PCR y todos los accesorios y dispositivos para su correcto funcionamiento. | Garantía 3 años mínimo por desperfec tos de fábrica o mal funcionam iento de los equipos. | 119770000 |  | Equipo Light Cycler® 96 Real Time PCR System. Uso con placas de 96 pozos, tubos en tiras y tubos individuales. Software incluido con módulos para la cuantificación absoluta y relativa, análisis de curva de fusión, de alta resolución de fusión. END point y presión Melt para HRM. Tecnología sin uso de filtros. Captura de fluorescencia para las 96 muestras individual pozo a pozo. Tecnología de química abierta. Sensibilidad: detección de 1 copia de secuencia objetivo en DNA genómico. Licencia para investigación y diagnóstico. Tamaño de muestra de 1-50µl. Para uso con SyBR, Sondas Taqman y acoplable a otras tecnologías. Inlcuir equipo portátil compatible con el equipo de PCR y todos los accesorios y dispositivos para su correcto funcionamiento. | [5 empty] | No |  | Desierto. La oferta recibida tiene restricciones en los formatos de detección y el número de canales para múltiplex, no cumple con los requerimientos.
5 | 1 | und | Espectrofotómetro para micro-volumenes | Espectrofotómetro para microvolumenes (0,5 µL - 2 µL) con rango de absorbancia de 190-840 nm. Capacidad para medir moléculas con bajas longitudes de onda de absorbancia, tales como péptidos a 205 nm, DNA y RNA (260nm), proteínas purificadas (280nm), Colorantes para ensayos toxicológicos e industriales (490nm), nanopartículas de oro (520nm), ensayos colorimétricos para proteínas (BCA 562nm, mediciones de Densidad Óptica (600 nm). Microarray: Medición de DNA de cadena sencilla y concentración de colorantes para determinar eficiencia de marcado (Cy3, Cy5, Alexa Flúor o cualquiera personalizado por el usuario), basada en propiedades físicas de los marcadores y no en su fluorescencia.Cálculo automático de pureza de las muestras (260/280, 260/230). Capacidad de hacer mediciones con muestras de altas concentraciones, hasta de 15.000 ng/μl (dsDNA). Que no requiera consumibles para la medición de la muestra. Editor de cromóforos. Camino óptico de las mediciones: 1mm (con ajuste automático por el equipo de 0.50mm). Límite inferior de detección: 2ng/μl (dsDNA) - 0.1 mg /ml BSA. Concentración máxima: 15.000 ng/μl (ds DNA) - 400 mg /ml B. Resolución de la longitud de onda: <1.8 nm Incluir accesorios y demás dispositivos para garantizar el correcto funcionamiento y lectura de resultados. | Garantía 3 años mínimo por desperfec tos de fábrica o mal funcionam iento de los equipos. | 45240000 | [9 empty] | Desierto. No se presentaron ofertas
6 | 1 | Unidad | Sistema fotodocumentación y revelado. | Detección por: Quimiolomuniscencia, Fluorescencia, Colorimetría y densitometría, Documentación de geles, Fuentes de excitación: Transiluminador UV 302 m incluido. Luz Blanca incidente. Detector cámara CCD super refrigerada, resolución mayor de 4 megapixeles. Temperatura de cámara: 30°C absoluta y regulada. Sistema de enfriamiento Peltier. Carrusel de filtro automatizado y controlado por software: 6 posiciones. Carrusel de filtro automatizado y controlado por software: 6 posiciones (5 para filtros y uno para quimioluminiscencia). | Garantía 3 años mínimo por desperfec tos de fábrica o mal funcionam iento de los equipos. | 60000000 | [9 empty] | Desierto. No se presentaron ofertas
7 | 1 | Unidad | Ultracentrifuga refrigerada. | Volumen Max: 6 x 250 ml. Rango de velocidad: 200 – 20000 o 30000 rpm; Rango de temperatura: -20°C a 40°C; Rotores fácilmente intercambiables. Selección de velocidad tanto en rpm y fuerza-g con incrementos de 10 de aceleración y 10 de deceleración. Pre- selección de tiempo desde 10 segundos a 99 h 59 min o continuo. Rotores: 6 x 250 ml, 24 x 1,5/2,0 ml. Rotor placas. Rotor tubos 25 ml y 50 ml. | Garantía 3 años mínimo por desperfec tos de fábrica o mal funcionam iento de los equipos. | 52200000 | [9 empty] | Desierto. No se presentaron ofertas
LOTE 2: REACTIVOS
1 | 1 | Paquete x 500 | Crioviales color ambar 2mL |  |  | 188790 | [9 empty] | Desierto. No se presentaron ofertas
2 | 3 | pqte x 1000 | Microtubos desechables pp de 0,5 ml. Estériles, libres de DNAsas, RNAsas y pirógenos | Estériles, libres de DNAsas, |  | 365400
RNAsas y pirógenos
3 | 1 | Kit x 50 rxns | QiAmp Viral RNA Mini Kit |  |  | 1074160 | [9 empty] | Desierto. No se presentaron ofertas
4 | 1 | Paquete x 50 | Filtro Sterivex. Membrana de poliéster sulfano PES, sin campana, 0.22um pore size. Estériles |  |  | 1334000 | [9 empty] | Desierto. No se presentaron ofertas
5 | 10 | Caja x 25 | Filtro con carcasa color verde. 0.22 micras poro size con membrana exp. 33mm diámetro, esteriles |  |  | 2403462 | [9 empty] | Desierto. No se presentaron ofertas
6 | 1 | x 50 unidades | Filtro con carcasa color amarillo. Membrana Durapore. 0.22Micras pore size, 33mm diámetro, Estériles |  |  | 352193.4 | [9 empty] | Desierto. No se presentaron ofertas
7 | 1 | x 50 unidades | Filtro con carcasa color azul. Membrana en Esteres de Celulosa 0.22 Micras 33mm diámetro, estériles. |  |  | 792984.1 | [9 empty] | Desierto. No se presentaron ofertas
8 | 2 | Rack de 96 x 10 | Puntas de 20- 200uL con filtro adaptables a Micropipetas Thermo | Certificado libre DNAsa, RNAsa |  | 474163.9
y no pirogénico. Estéril.
9 | 2 | Rack de 96 x 10 | Puntas de 100 -1000uL con filtro. adaptables a | Certificado libre DNAsa, RNAsa |  | 577758.9
|  |  | Micropipetas Sartorius y Thermo. | y no pirogénico. Estéril.
10 | 2 | Rack de 96 x 10 | Puntas de 0.5-10uL sin filtro adaptables a | Certificado libre DNAsa, RNAsa |  | 239498.2
|  |  | Micropipetas Sartorius de 0,5 a 10uL | y no pirogénico. Estéril.
11 | 1 | Unidad | Tubo de dosificación flexible de 2,5 -10 ml. Tubo flexible, 80 cm adaptable a dispensador analogo de botella 5-25mL Boeco |  |  | 61134.3 | [9 empty] | Desierto. No se presentaron ofertas
12 | 2 | unidad | Cartucho virosorb. 1MDS 9,75" (24,8 cm), Nitrilo Gasket |  |  | 1168593.3 | [9 empty] | Desierto. No se presentaron ofertas
13 | 2 | unidad | Portacartuchos. 3M 1N1-FC. Inlet-outlet Rp 3/4, Máxima presión de operación: 10 bar a 20°C, Peso aproximado: 1.2kg, Cabeza: Talc filled polypropilene, Sump: S.A.N., O-ring: Nitrile, Vent plug: Polypropilene |  |  | 735729.8 | [9 empty] | Desierto. No se presentaron ofertas
14 | 4 | Secuencias 125-250 nt | gBlocks Gene Fragments. 250 ng. | 250 ng. Estándares para RTqPCR |  | 1234240
virus
15 | 1 | 100 ml | Polyetilenglyol 6000 |  |  | 218226.2 | [9 empty] | Desierto. No se presentaron ofertas
LOTE 3 BIOSEGURIDAD
1 | 2 | Unidad | Kit de primeros auxilios dotado |  |  | 56840 | [9 empty] | Desierto. No se presentaron ofertas
2 | 1 | 50 g | Dextrán Sulfate |  |  | 718040 | [9 empty] | Desierto. No se presentaron ofertas
3 | 12 | Unidad | POMAS. Pomas de plástico de 5 galones de capacidad |  |  | 72384 | [9 empty] | Desierto. No se presentaron ofertas
4 | 1 | Unidad | CARRETILLA (ZORRA). CARRETILLA LARGA FONDO PLANO |  |  | 243600 | [9 empty] | Desierto. No se presentaron ofertas
9. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN |  |  |  | 10. CONCEPTOS TÉCNICOS
FECHA:
ELABORÓ:
REVISÓ:
| REVISADO POR: |  |  |  | APROBADO POR:
CARGO: | Representante Consejo Superior Universitario |  |  |  | Rector
NOMBRE: | Edgar Osejo Rosero |  |  |  | Carlos Solarte Portilla
FIRMA:
FECHA: | 2015-07-06 |  |  |  | 2015-07-06
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN No. | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO:
1 | Creación del Documento
2
3 | Actualización de la información del formato